# Text boxes

Marquette Responder®

Verzia 1

1000

Návod na

227 487 02 SLO

použitie

Revízia C

0459

Contents

1 Určenie  použitia, funkčnosť Description

5

2 Bezpečnostné informácie

6

3 Kontrolky a indikátory

11

4 Uvedenie prístroja do prevádzky, Vykonanie testu

12

5 Defibrilácia

13

6 Čistenie, Údržba

15

7 Technické charakteristiky

17

8 Informácie o objednávaní

18

Príloha

Revízia Histórie

Tento manuál je predmetom GE zdravotníckych systémov informačných technológií   zmeny objednaného prístroja. Revízny kód, znak ktorý nasleduje za dokumentovým    číslom prístroja, sa mení pri každom obnovení manuálu.

Číslo súč./Revízny kód

227 487 02

227 487 02-A

227 487 02-B

Dátum

1998-07

1998-12

2001-06

Poznámka

Zavádzací vypustený

ECO 061 287

ECO 066 990

ECO 067 102

ECO 075 782

227 487 02-C

2004-01

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

3

Obsah

General Information

Základné informácie

spoľahlivosť a výkonnosť prístroja, iba ak:

Produkt Marquette Responder®  1000 nesie CE označenie CE-0459 (notifikované organizáciou GMED) poukazujúce na konformitu s predpisom smernice rady 93/42/EEC zahŕňajúc zdravotnícke prístroje a doplňujúc základné požiadavky Prílohy I tejto smernice.

Produkt vyhovuje požiadavkám elektromagnetickej imunity technickej normy

IEC601-1-2/EN 60601-1-2 "Elektromagnetická kompatibilita – Zdravotnícke elektrické vybavenie".

Prístroj je v ochrane proti rádiovému rušeniu skupiny B podľa CISPR11 /EN 55011.

CE značenie pokrýva iba príslušenstvo uvedené v zozname v sekcii "Informácie o objednávaní".

Tento manuál je integrálnou súčasťou prístroja. Mal by byť vždy držaný blízko prístroja. Záverečný predpis informácií daný v manuále je nevyhnutný pre správne fungovanie prístroj a pre správnu činnosť a tiež pre zabezpečenie pacienta a bezpečnosť obsluhy.

Symbol	znamená: Pozri sa na pracovný manuál. To indikuje body ktoré sú podrobne dôležité v činnosti prístroja.

Pre ubezpečenie sa o pacientovej bezpečnosti, predpísanej meracej presnosti a o priebehu činnosti bez rušivých zásahov odporúčame používať iba pôvodné GE informácie o technológiách zdravotníckych systémov komponentov. Používateľ zodpovedá za použitie príslušenstva od iných výrobcov.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené používaním nevhodného príslušenstva a spotrebného materiálu od iných výrobcov.

Používajte výhradne príslušenstvo, ktoré bolo otestované spoločne s prístrojom. Ak bolo použité príslušenstvo a/alebo spotrebný materiál od iných výrobcov, GE informačné technológie zdravotníckych systémov nemôžu garantovať bezpečnosť výkonu alebo správnu funkčnosť prístroja.

GE informačné technológie zdravotníckych systémov sú zodpovední za vplyv na bezpečnosť,





Montážna činnosť, predĺženie, pre-nastavenie, úprava alebo oprava bola vykonaná GE informačné technológie zdravotníckych systémov alebo osobou autorizovanou GE informačné technológie zdravotníckych systémov,

Prístoj bol používaný podľa inštrukcií daných v tomto obslužnom manuále.







Všetky publikácie sú v súlade so špecifikáciou prístroja a štandardmi bezpečnosti elektromedicínskeho vybavenia platné v čase vytlačenia. Všetky práva sú vyhradené pre prístroje, obvody, techniky, softvérové programy a mená objavujúce sa v tomto manuále.

Na požiadanie GE medicínske systémy informačných technológií poskytnú servisný manuál.

GE medicínske systémy informačných technológií systém kvality manažmentu vyhovuje štandardu

DIN EN ISO 9001 and EN 46001.











GE Medical Systems

Information Technologies, Inc.

8200 West Tower Avenue Milwaukee, WI 53223 USA Tel.:+1.414.355.5000

800.558.5120 (USA only) Fax: +1.414.355.3790

Autorizovaný reprezentant pre GE Medical Systems Information Technologies a.s. v Európe je:

GE Medical Systems

Information Technologies GmbH Munzinger Str. 3

D-79111 Freiburg, Germany

Tel. +49.761.45.43.0

Fax: +49.761.45.43.233

Krajina výroby sa objavuje na štítku prístroja.

© GE Medical Systems Information Technologies, a.s., 1998, 2001, 2004. Všetky práva vyhradené.



*

*





4

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Základné informácie

Intended Use, Functional Description

1  Určenie použitia, opis funkcií Description

Marquette Responder® 1000 je ľahký, prenosný defibrilátor pre nesynchrónnu, externú defibriláciu.

Je predurčený iba na použitie v nemocniciach. Nie je určený na použitie v pred lekárskom prostredí alebo pri medzinemocničnom prevoze.

Defibrilátor operuje výkonom striedavého prúdu  a môže byť tiež dobíjaný z voliteľnej, integrovanej, dobíjateľnej batérie. Kapacita pri plnom nabití batérie postačuje na približne 25 výbojov, každý o sile 360 J.

Energia defibrilátora sa dá regulovať v 11 krokoch od 2 do 360 J.

Ukazovatele ukazujú proces akumulácie energie. Keď bola dosiahnutá hodnota nastavenej energie, prístroj vysiela zvukový signál ukazujúci, že je pripravený dodať výboj.

Krivka aktuálneho vybitia je sínusová polvlna s klesajúcou periódou. Obrázok 1-2 ukazuje krivku vybitia pre rôzne externé odpory.

Vstavaná batéria dobíja automaticky keď je prístroj napojený na výkon striedavého prúdu.

Kontrolka dobíjania (zelená) svieti keď prístroj vykonáva činnosť.

Počas činnosti napájanej z akumulátora, svieti tá istá kontrolka červeným keď batéria potrebuje dobiť. Keď červená kontrolka nie je rozsvietená, kapacita batérie je postačujúca pre minimálne 5 výbojov so silou každého 360 J .

Pre uistenie sa, že defibrilátor je vždy pripravený na použitie, odporúčame nechať ho pripojený k zdroju kedykoľvek je to možné. Batérie nemôžu byť prednabité (nabité nad svoj limit). Kým je pripojený k zdroju silného prúdu, prístroj môže byť ovládaný dokonca aj keď sú batérie vybrané.

Obrázok 1-1. Marquette Responder®  1000

Obrázok 1-2. Krivka vybitia prístroja Marquette

Responder® 1000 (360 J)

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

5

Biokompatibilita

Časť produktu opísaná v tomto obslužnom manuále,zahŕňajúca všetko príslušenstvo, ktoré prichádza do kontaktu s pacientom počas určeného použitia, spĺňa biokompatibilitu požadovanú od apikovaných štandardov. Ak máte ohľadom toho akékoľvek otázky, prosím kontaktujte GE Medical Systems Information

Technologies alebo ich reprezentantov.

l/A

120

100

80

60

40

20

0

-20

0	2	4	6	8	10	12	14  t/ms

Ra=50 	Ra=100      	Ra=125      	 Ra=25 

L=45 mH   Rt=10,7 

Pa

Uc

C=34/40 F

Safety Information

2  Bezpečnostné informácie

which, if not avoided, may result in minor or

6

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Varovani

Prístroj, ktorý sa chystáte použiť v núdzovej situácii nesmie byť vystavený nízkym teplotám počas uskladnenia a transportu, aby ste sa vyhli vlhkosti kondenzácie na mieste použitia.

Pred použitím prístroja počkajte kým sa všetka vlhkosť vyparí.

Nebezp

Pred spustením prístroja do prevádzky, vizuálne skontrolujte všetky napájacie káble a elektródy, pre prípad poškodenia. Poškodené káble a elektródy musia byť ihneď vymenené pred použitím.

Pozn

Poskytuje typy pre použitie alebo iné užitočné informácie, aby ste sa uistili, že od svojho prístroja dostávate najviac.

Varovani

Nepoužívajte viaczásuvkové prenosné zásuvky pre pripojenie prístroja do siete.

Výstrah

Indikuje potenciálnu nebezpečnú sitáciu, ktorej

Ak sa nevyhnete môže spôsopbiť menšie alebo stredné zranenie a/alebo poškodiť prístroj.

Výstrah

Pred prípojením prístroja do siete sa presvedčte, že hodnoty vašej lokálnej siete sú také isté ako sú  ukázané v tabuľke prístroja.

Varovani

Indikuje potenciálnu nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete,mohla by spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

Pozn

Prístroj je navrhnutý v súlade s požiadavkami IEC601 / EN 60601. Je to prístroj ochrannej triedy II a má zdroj vnútornej energie. Je kategorizovaný ako MDD prístroj  triedy IIb. Je navrhnutý pre nepretržitý výkon. Prístroj nie je vhodný pre vnútrosrdcové použitie.

Nebez

Indikuje náhle nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, spôsobí smrť alebo vážne zranenie

Safety Information

for use at any time. Ensure that the batteries

to parts of systems only when it has been

medically used rooms where an explosion

result from the use of flammable anesthetics,

clear, unobstructed view of the control panel.

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

7

Varovani

Pred použitím prístroja si musí  obsluha zistiť, či je v správnom pracovnom príkaze a pracovných podmienkach.

Pozn

Nastavte prístroj tak že obsluha má voľný prehľad v kontrolnom paneli

Varovani

Prístoj je vhodný pre použitie vo vlhkom prostredí poskytujúcom reguláciu zahŕňajúcu zariadenie chrániace proti kvapkajúcej vode

IEC 601/EN 60601 je prísne pozorovné.

Ale vyhnite sa defibrilácii vo veľmi vlhkom alebo morkom  prostredí, ak nie je absolútne nevyhnutné (nebezpečie elektrického výboja).

Nebezp

Prístroj nie je navrhnutý pre použitie v oblasti

Kde by mohlo dôjsť k explózii. Nebezpečie expl

Môžu spôsobiť horľavé anestetiká, kožu čistiace činidlá alebo dezinfekčné prostriedky.

Varovani

Prístroje môžu byť pripojené k iným prístrojom

Alebo častiam systémov iba ak je tam istota, že tam  nie je nebezpečie pre pacienta, obsluhu alebo v dôsledku pre prostredie.

V takých prípadoch kde je pochybnosť o akejkoľvek časti bezpečnosti zapojenia prístrojov, užívateľ musí kontaktovať zahrnutých výrobcov alebo iných informovaných odborníkov, či tam nie je možné nebezpečie pre pacienta, obsluhu alebo prostredie ako dôsledok zamýšľanej kombinácie prístrojov. Štandardy IEC 601-1-1/EN60601-1-1 musia byť v súlade v každom prípade.

Nebezp

Pred spustením prístroja do prevádzky sa presvedčte, že defibrilačné elektródy a napájacie káble sú suché.

Varovani

Pohotovostný prístroj musí byť vždy pripravený

Presvedčte sa, že batérie sú vždy plne nabité.

Varovani

Magnetické a elektricé polia sú schopné zasahovať do správnej výkonnosti prístroja. Z tohto dôvodu sa presvedčte, že všetky externé prístroje pôsobiace v blízkosti defibrilátora sú v zhode s príslušnými požiadavkami EMC.Rontgenové prístroje, MRI prístroje

a rádiové systémy sú možným zdrojom rušenia keďže môžu vyžarovať vyššie hodnoty elektromagnetickej radiácie.

Výstrah

Podmienký okolitého prostredia zadané v technickej špecifikácii musia byť zabezpečené.

Safety Information

device. Devices into which liquids have

checked by a service technician, before they

8

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Výstrah

Kontrolujte činnosť prístroja v pravidelných intervaloch (raz mesačne).

Každoročne musí byť vykonaná technická previerka.

Varovani

Používajte iba príslušenstvo uvedené v sekcii "Objednávacie informácie". Užívateľ je zodpovedný za použitie príslušenstva od iných výrobcov.

Varovani

Pre defibriláciu detí používajte iba špeciálne klipové elektródy pre deti uvedené v sekcii "Objednávacie informácie".

Nebezp

Tekutiny nesmú preniknúť do prístroja,

Výstrah

Poškodenie zariadenia — Vyhnite sa opakovanej defibrilácii do otvoreného priestoru, pretože môže teplota prístroja stúpnuť na neprípustnú hodnotu spôsobenú vnútornými bezpečnostnými vybitiami.

Poškodenie zariadenia – Nevybíjajte defibrilátor s elektródami skrátenými do seba.

Varovani

Použite baliaci materiál, sledujte možné regulácie kontroly odpadu a držte ich z dosahu detí.

Pozn

S medicínskymi elektrickými prístrojmi musia manipulovať len osoby výškolené v používaní takého prístroja  a sú schopné používať ich správne.

Danger

Do not clean the device when it is switched on

or when the power cord is connected.

Varovani

Obsluha musí byť vyškolená v používaní prístroja.

Safety Information

Literatúra

Medical Device Directive of August 2, 1994

EN 60601-1/1990 + A 1:1993 + A2: 1995: Medical electrical equipment. General requirements for safety

EN 60601-1-1/9.1994 + A1 12/1995: General requirements for safety. Requirements for the safety of medical electrical systems

IEC-Publication 513/1994: Fundamental aspects of safety standards for medical equipment.

Špeciálne poznámky dôležité pri defibrilácii

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

9

Pozn

Majte stimulátor po ruke, v prípade potreby.

Varovani

Pozícia pacient uložený na tvrdom povrchu kde je elektricky izolovaný. Pacientovi nesmie byť umožnené prísť do kontaktu s kovovými časťami, napríklad posteľ alebo odpadky, musí sa predísť nechceným spôsobom pre defibriláciu , ktorá by mohla ohroziť asistentov.

Z rovnakého dôvodu, neumiestňujte pacienta na vlhky povrch (dážď, nehoda pri bazéne).

Nebezp

Defibrilácia pacienta s normálnym srdečným rytmom môže spôsobiť ventrikulárnu fibriláciu.

Výstraha

Všetky úlohy musia byť jasne pridelené.

Varovani

Obsluha a všetci asistenti musia byť oboznámený ohľadom príprav pred a prevedení defibrilácie.

Pozn

Osoba, ktorá prevádza defibrilácii by mala mať najmenej jedného asistenta.

Safety Information

respiration immediately before triggering the

disconnect tubes and have assistants step

small children, select an energy of approx.

10

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Výstrah

Pred dodaním výboja, skontrolujte že hodnoty akumulovanej a vybranej energie sú rovnaké.

Výstrah

Deti vyžadujú menej energie pre úspešnú defibriláciu než dospelí.

Pre prvý výboj dodaný bábätkám a malým deťom vyberte energiu približne2 J/kg váhy

telat. Energia môže byť zvýšená na približne. 4 J/kg telesnej váhy.

Vyberateľná energia nie je automaticky limitovaná koncami elektród pre deti (vložky, tlmiace články ).

Varovani

Pacientov hrudník musí byť suchý. Vlhkosť môže spôsobiť nechcený spôsob defibrilačného prúdeniat. Keď používate horľavé kožu čistiace činidlá, počkajte kým úplne nevyschnú.

Varovani

Ihneď pred dodaním výboja odpojte trúbky a

Majte asistenta krok za sebou (Varujte všetkých prítomných).

Nebezp

Prerušte masáž  srdca a umelé dýchanie

Ihneď pred spustením výboja.

Varovani

Defibrilovanie pacienta s implantovaným stimulátorom je lepšie oslabiť funkciu stimulátora ako spôsobiť poškodenie stimulátora.

Z tohto dôvodu by malo byť dodržiavané nasledovné:

   vyberte čo najmenšiu hodnotu energie možnej pre použitie

   neaplikujte defibrilačné elektródy blízko stimulačných elektród

   majte externý stimulátor po ruke

   ihneď po výboji skontrolujte implantovaný stimulátor pre správne fungovanie.

Výstrah

Snímače a prístroje ktoré nie sú chránené pred defibriláciou musi byť od pacienta odpojené pred dodaním výboja.

Nebezp

Neoperujte s defibrilátorom v prostredí obohatenom kyslíkom lebo v prítomnosti horľavých substancií (plyn) alebo anestetík.

Oxygenácia v blízkosti defibrilačných elektród je striktne zakázaná. Dočasne prerušte zásobovanie kyslíkom.

Nebezp

Nedovoľte aby defibrilačné elektródy prišli do kontaktu s elektródami alebo kovovými časťami ktoré sú v kontakte s pacientom.

Controls and Indicators

3

Kontrolky a ukazovatele

5

3	4	6	7

1

2

8

9

10

Obrázok 3-1. Kontrolky a ukazovatele Marquette Responder®  1000

1

Tlačítko dodania výboju –spolu s tlačítkom 8

Indikátor napätia striedavého prúdu

Kontrolné svetlo je zelené kým sa batéria nabíja (dobíjanie zo zástrčky), a je to červené keď batéria potrebuje dobíjanie

(dobíjanie z batérie)

Energetický selektor, ON/OFF vypínač

Indikátory 2 do 360 rozsvietené keď korešpondujú s hodnotou energie, ktorá bola dosiahnutá

6

"On" indikátor svieti keď prístroj je zapnutý

"Service" indikátor svieti keď bol objavený problém počas automatickej samokontroly

Tlačítko spustenia nabíjania defibrilátora a dodania výboja -  spolu s tlačítkom 1

Sieťový kábel

Držiak na tuby pre krém na pokožku pred použitím defibrilátora

2

3

7

8

4

5

9

10

Vysvetlenie symbolov použitých na prístroji

Batéria

Pozri do obslužného manuálu

Výstraha, Vysoké napätie

standby mód (dobíjanie zo siete)

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

11

Kontrolky a ukazovatele

Putting the Device Into Operation, Performance Test

4

Uvedenie prístroja do prevádzky, vykonanie testu

*

Skontrolujte, čije selektor energie v pozícii "Off"

Pripojte prístroj do siete.

Skontrolujte, či indikátor 2 je rozsvietený (Obrázo

4-1).

*

*

Indikátor 3 bude tiež rozsvietený, indikovať, že batéria sa nabíja.

Test výkonu

Po zapnutí a počas činnosti, Marquette Responder®  1000 prebehne automatická samokontrola.

*   Použitím selektora energie, zapnite prístroj

(pozícia "2" J).

Prístroj zapípa a všetky indikátory sa krátkodobo rozsvietia.

Získajte defibrilačný tester aby ste skontrolovali vybitý okruh.

"Service" indikátor 7 sa rozsvieti , keď prístroj objaví problém.

V tomto prípade, odporúčame, aby ste vypli prístroj a znovu zapli. Ak indikátor stále svieti, nepoužívajte ho. Oznámte servisu, aby prístroj skontrolovali.

Dôležité informácie o dobíjani z batérie

Nechajte prístroj zapojený do siete kedykoľvek je to možné Toto vás uistí, že batéria je plne nabitá. Batérie nemôžu byť prednabité. Nabíjanie batérií trvá približne 14 hodín.

Je normálne, že znovunabíjateľné batérie sa samy vybijú, dokonca aj keď je prístroj vypnutý. Aby ste sa uistili, že Marquette Responder   1000

Bude vždy správne funkčný v pohotovosti, neodpájajte ho zo siete na viac ako 48 hodín. Tiež batéria sa musí meniť každe 3 roky. Keď je batéria úplne vybitá prístroj nebude odpovedať ani po zapnutí.Hoci, je pripravený na činnosť keď ho zapojíte do siete.

2

3

5

6

7

Obr 4-1. Indikátory Marquette

Responder®  1000

2

3

Napájanie striedavého prúdu

Batéria sa nabíja /potrebuje nabiť

Defib pripravený (nabitie vykonané)

Prístroj ON

Problém objavený počas sebakontroly

5

6

7

®

12

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Pozn

Marquette Responder®  1000 sa zapína a vypína selektorom energie. Keď sa už raz  s Responder®  1000 zoznámite operácie sú rutinné, táto kontrola vám umožní zapnúť prístroj a vybrať požadovanú  defibriláciu a energiu v jednom kroku.

Výstrah

Pred zapojením prístroja do siete,preverte, že hodnota vašej lokálnej siete je tá ktorá je indikovaná na tabuľke prístroja.

Nebezp

The Marquette Responder® 1000 je vysoko napäťovo elektroterapeutický prístroj a musí sa s nímzaobchádzať kvalifikovane a špeciálne trénovaný personál. Nesprávne používanie prístroja môže ohroziť život.

Defibrillation

5

Defibrilácia

*

Vyberte lopatky so svojich kaziet.

Opatrne lopatky usušte (a rúčky obzvlášť), ak sú mokré.

Aplikujte väčšie množstvo elektródového krému na povrch lopatiek.

Vyberte požadovanú energiu.

*

*

Energia nevyhnutná na úspešnú ventrikulárnu defibriláciu závisí od veku pacienta, tučnoty tkaniva a konštitúcie.

Pre pohotovostné použitie, AHA (American Heart Association) a ERC (European Resuscitation Council) odporúčame nasledujúci protokol:





1. výboj s 200 Joulami, ak neúspešný

2. výboj s 200 až 300 Joulami, ak neúspešný

3. výboj s 360 Joulami.

Obr 5-1.Vyberanie lopatiek so svojich kaziet



Prosím zaznamenajte, že deti vyžadujú menej energie na úspešnú ventrikulárnu defibriláciu než dospelý. Pre prvý defibrilačný výboj dodaný bábätkám a malým deťom vyberte energiu približne. 2 J/kg telesnej váhy. Pre nasledujúci výboj môže byť energia zvýšená na 4 J/kg telesnej hmotnosti.

Podľa zhody s IEC požiadavkami, energia vybraná na Marquette Responder 1000 nie je akumulovaná energia ale energia uvoľnená do 50-ohm odporu (pacientov odpor + kontakt elektród s pokožkou-celkový odpor). Selektor energie je označený primerane.

*   Aplikujte lopatky na pacientov hrudník tak aby najväčšie možné množstvo energie prúdilo cez myokard. Imaginárna línia spájajúca stredy lopatiek by mala byť identická s líniou srdcového svalu (Obr. 5-2).

Obr 5-2. Body aplikácie lopatiek

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

13

Varovani

Lopatky neaplikujte cez

   hrudnú kosťalebo kľúčnu kosť

   bradavky

   implantovaný externý stimulátor alebo defibrilátor

Nebezp

Bezpečnostné informácie dané v sekcii 2 musia byť bezchybne dodržiavané aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá aplikácia prístroja..

Defibrillation

*

Stlačte lopatky silne dole smerom na pacientov hrudník pokiaľ nebude dodaný výboj. Obzvlášť keď používate klipové elektródy pre deti, uistite sa, že dochádza ku kontaktu s telom po celej ploche elektródy.

Nedotýkajte sa pacienta v žiadnom prípade a varujte všetkých, ktorí sú prítomní.

Stlačte gombík 8 (Obrázok 5-3) aby ste inicializovali nabitie defibrilátora a skontrolujte, že všetky ukazovatele 5 svietia jeden po druhom až po vybranú hodnotu (Obrázok 3-1).

*

*

Obrázok 5-3. Tlačítka pre začatie nabíjania defibrilátora a na dodanie výboja

Prístroj zapípa keď je defibrilátor nabitý.

*   Teraz spustite výboj v priebehu 60 sekúnd. Urobíte so simultánnym stlačením gombíkov na lopatkách.

Pípanie sa zastaví po dodaní výboja.

*   Skontrolujte pacientovo EKG.

*   Pokračujte v liečbe pacienta, selektor energie vypnite do "Off" a vyčistite lopatky a prístroj podľa inštrukcií v sekcii 6.

Vnútorné bezpečnostné vybitie

Marquette Responder®  1000 má bezpečnostný vybíjací okruh pre vnútorné vybitie akumulovanej energie. Vnútorné vybitie sa uskutoční keď



Výboj nebol dodaný v priebehu 60 sekúnd od nabitia,

Nastavenie energie bolo zmenené kým sa defibrilátor nabíjal,

Výboj je dodaný do otvoreného priestoru (vzduchu),

Napätie batérie je nepostačujúce,

Prístroj je pokazený,

Prístroj je vypnutý.











14

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Pozn

Ak po nabití indikátor hodnoty vybranej energie nesvieti, prístroj je pokazený a musíte ho dať opraviť.

Pozn

Ak výboj nedodáte do 60 sekúnd od nabitia, začne sa automatické vnútorné vybitie. Vy budete musieť potom defibrilátor znovu nabíjať.

Pozn

Pre defibriláciu detí ponúkame špeciálne klipové elektródy  (sekcia 8 "Objednávacie informácie"). Pripínajú sa k lopatkám aby ste sa uistili o úplnom kontakte s detským telom.

Cleaning, Maintenance

6  Čistenie, údržba

6.1  Čistenie

*   Lopatky a ich vedenie môže byť čistené a dezinfikované stieraním dole s gázovou handričkou navlhčenou čistiacim roztokom alebo dezinfekčným prostriedkom. Pred ďalším použitím lopatiek, predsa len sa presvedčte, že sú kompletne suché.

*   Povrch prístroja tiež môže byť utieraný handričkou navlhčenou čistiacim roztokom alebo dezinfekčným prostriedkom. Tekutiny nesmú preniknúť do prístroja.

Akékoľvek čistiace prostriedky a dezinfekčné prípravky bežne používané v nemocniciach sú vhodné pre čistenie prístroja.

6.2  Údržba

Kontroly pred použitím

*   Pred použitím vizuálne preverte prístroj, vedenie a elektródy pre zaznamenanie mechanického poškosenia.

*   Tiež skontrolujte výkonnosť prístroja ako je opísané v sekcii 4 "Uvedenie prístroja do prevádzky".

Ak objavíte poškedenie alebo oslabenú funkčnosť, ktorá by mohla spôsobiť riziko pre pacienta alebo obsluhu, prístroj musí byť opravený predtým než sa bude používať znovu.

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

15

Výstrah

Povrch prístroja v žiadnom prípade nedezifikujte prípravkami na báze fenolov alebo roztokom peroxidu.

Nebezp

Prístroje do ktorých prenikla tekutina musia byť ihneď vyčistené a preverené servisným technikom pred tým, než sa budú znovu používať.

Nebezp

Pred čistením odpojte prístroj zo siete prúdu a vypnite ho. Vypnite prístroj a uistite sa, že nemôže byť zapnutý počas čistenia, pred dotýkaním sa kovových povrchov lopatiek.

Nebezpečie ohrozenia života!

Cleaning, Maintenance

Kontroly v pravidelných intervaloch

Marquette Responder®  1000 je pohotovostný prístroj a musí byť vždy pripravený na použitie. Nasledujúce kontroly by mali byť vykonané v pravidelných intervaloch:

Technická previerka

Pre bezpečnosť, prístroj vyžaduje pravidelnú údržbu Pre uistenie sa o funkčnej a výkonnostnej bezpečnosti Marquette Responder®  1000, by mala byť uskutočnená každoročne základná Technická Previerka.

Tieto kontroly by mali byť prevedené osobou s adekvátnym tréningom  skúsenosťami.

Kontroly by mali byť uskutočňované GE Medical Systems Information Technologies bez štruktúry servisného kontraktu.

Podstata a šírka týchto kontrol sú vysvetlené v korešpondujúcej sekcii servisného manuálu.

*

Vizuálnu kontrolu prístroja a príslušenstva

Test výkonu ako je opísané v sekcii 4"Spustenie prístroja do prevádzky"

*

Výmena batérií

NiCd batérie majú limitovanú servisnú životnosť keďže ich objemová zásoba sa znehodnocujem vekom. Z tohto dôvodu musí byť batéria vymnieňaná servisným technikom každé 3 roky.

Prístroj nevyžaduje žiadnu inú údržbu.

16

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Výstrah

Na konci životnosti, produkt opísaný v tomto obslužnom manuále rovnako ako aj príslušenstvo musí byť odstránené v zhode so smernicou regulujúcou odstraňovanie produktov. Ak máte otázky zahŕňajúce odstránenie, prosím kontaktujte GE Medical Systems Information

Technologies alebo ich reprezentantov.

Technical Specifications

7  Technická špecifikácia

Ovládanie nastavenia

*   indikácia uloženej energie pomocou ukazovateľov

*   nesynchrónna (defibrilácia na požiadanie)

*   indikácia nabitia defibrilátora pomocou                                                                                                                          ukazovateľov a zvukového signálu

Defibrilačný výboj a zásoba energie

Vybíjací okruh

*

Kapacitné dobíjanie cez indukčnú cievku (tlmený poradový zvukový okruh), tvar impulzu = sínusoidná polvlna s klesajúcou prediódou

Hodnoty energie (energia dodaná do 50-ohmov externého odporu)

Jouly

2

5

7

10

20

30

50

100

200

300

360

Možná odchýlka od hodnoty energie lepšia než je požadovaná IEC

Trvanie impulzu pre externý odpor 50 ohmov približne 4.2 ms, meraný od začiatku impulzu až po prienik nulovej priamky a tangensu po inflexný bod konca vypínacieho impulzu

Čas nabíjania objemu pre nastavenie energie 360 J:

S napájaním zo siete alebo plne nabitou batériou: väčšinou 11 s; s 90% sieťovým napätím alebo čiastočne vybitou batériou: väčšinou 12 s (15 s max.), merané najmenej 5 min po 15 vybitiach o sile každého 360 J

Vnútorné bezpečnostné vybitie 60 s po nabití aj výboj nebol dodaný, 200 ms po uvoľnení výboja ak vybíjací okruh bol prerušený a ihneď pri aktivácii selektora energie

*

Seriálový vibračný okruh







capacita 34 F / 40 F

indukčnosť 45 mH

ekvivalentný odpor 10.7 ohmov, v sérii s externým odporom (pacient)

*

Impulzný výkon put

*   izolovaný (nevodivé spojenie s ostatnými časťami okruhu alebo púzdra, test napätia

9 kV DC), krátky-okruh-dôkaz, IEC type CF

Energia

*

So sieťového prúdu, navrhnuté v súlade s IEC ochranou II triedy požiadavky, alebo vstavaná NiCd batéria

*



Rozsah intenzity napätia 230 do 240 V,

49 do 65 Hz: rozsah prúdu 0.5 A

Rozsah intervalu napätia 115 do 120 V,

49 do 65 Hz: rozsah prúdu 1.0 A

Napätie batérie 18 V

Rozsah kapacity 500 mAh

Čas nabitia vybitej batérie 14 hodín

Nabíjanie batérie možné cez vstavaný zdroj energie tiež počas činnosti energie zo siete

Činnosť s plne nabitou batériou približne 25 výbojov o sile každého 360 J (dovnútra 50 ohms); 25 výbojov minimum s čerstvo, plne nabitou batériou pri okolitej teplote 20 °C/68 °F

*











*



*

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

17

Technical Specifications / Order Information

8  Objednávacie informácie Information

Prevádzková pripravenosť

*   ihneď

Predmet na výmenu. Vždy sa odvolávajte na posledný zoznam

accessories.

Prevádzková pozícia

®

101 166 01

Marquette Responder   1000,

230 to 240 V, w/o. battery

Marquette Responder®  1000,

115 to 120 V, w/o. battery

Marquette Responder®  1000,

230 to 240 V, with battery

Marquette Responder®  1000,

115 to 120 V, with battery

*   akákoľvek

Prostredie

101 166 07

*   Prevádzka

   teplota +0 do + 45 oC / 32 do 113 °F

   relatívna vlhkosť 10 do 95 %, bez zhusťovania

   atmosferický tlak 700 do 1060 hPa

*   Transport and uskladnenie

   teplota -30 do + 60 oC / -22 do +140 °F

   relatívna vlhkosť 10 do 95 %, bez zhusťovania

   atmosferický tlak 500 do 1060 hPa

101 166 02

101 166 08

Príslušenstvo

Externá defibrilácia

303 439 96

Kontaktná vložka pre defibrilačnú elektródu (1)

Klipové elektródy pre deti (1)

Rozmery a váha

303 439 95

*

*

*

*

výška 135 mm / 5.3 in.

šírka 370 mm / 14.6 in.

hĺbka 300 mm / 11.8 in.

váha 5.8 kg / 12.8 lb., incl. battery

Spotrebný materiál

217 083 05

217 083 18

Elektródový krém, pkg. 10 túb

Elektródový krém, 250-ml fľaša, dopĺňateľná

Elektródový krém, 5-l zásobník

Dispenzorová pumpa

217 083 14

930 115 82

18

Marquette  Responder® 1000

227 487 02-C

Index

227 487 02-C

Marquette  Responder® 1000

19

gemedical.com

European Representative

GE Medical Systems Information Technologies GmbH Munzinger Straße 3

D-79111 Freiburg

Germany

Tel. +49 761 45 43 - 0

Fax +49 761 45 43 - 233

World Headquarters

GE Medical Systems

Information Technologies, Inc.

8200 West Tower Avenue

Milwaukee, WI 53223

United States of America

Tel.   +1 414 355 5000

Fax   +1 414 355 3790

Asian Headquarters

GE Medical Systems Information Technologies Asia GE (China)Co., Ltd.

24th Floor Shanghai MAXDO Centre,

8 Xing Yi Road, Hong Qiao Development Zone Shanghai 200336, People's Republic of China Tel:  +86-21-5257-4650

Fax: +86-21-5208-2008

2019524-001 Rev A