# Text boxes

CardioServ

Verzia 4.2

Návod na obsluhu

227 446 43 SLO Revízia J

Prístroj Cardioserv má označenie

Oprávnený zástupca spoločnosti GE Medical Systems

Information Technologies Inc. v Európe je:

– 0459

GE Medical Systems

Information Technologies GmbH Munzinger Str. 3

D-79111 Freiburg, Nemecko

Tel. +49 (0) 7 61 45 43-0

Fax: +49 (0) 7 61 45 43-233

potvrdzujúci jeho súlad s požiadavkami Smernice Rady 93/42/

EEC týkajúcej sa zdravotníckej techniky a splnenia základnéch požiadavok Přílohy I tejto Smernice.

Prístroj vyhovuje požiadavkám na elektromagnetickou imunitu

normy IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 „Elektromagnetická kompatibilita – zariadenie zdravotníckej elektroniky“.

Krajina výroby je uvedená na štítku prístroja.

Tento prístroj je v Triede B ochrany proti radiové interferenci

podľa požiadavok normy CISPR11/EN 55011.

Symbol CE zahrňuje iba príslušenstvo uvedené v kapitole

„Informácie pre objednávanie“.

Tento manuál popisuje Cardioserv so všetkými voliteľnými

funkciuami a popisuje softwarovou verziu 4.13.

© Copyright 2007 GE Medical Systems

Information Technologies GmbH (GEMS IT)

História revízie

Tento dokument je majetkom GE Medical Systems Information Technologies GmbH a podlieha zmenám podľa vývoja prístroja.

Kód revízie – písmeno, ktoré následuje za katalógovým číslom dokumentu – sa mení pri každej aktualizácii manuále.

Katalogové číslo/kód revízie

227 446 43 revízie I

227 446 43 revízie J

Dátum

január 2007

február 2007

Poznámka

Východzia verzia

ECO087098/Základné prepracovanie kvôli poškodenej grafike

2

Cardioserv V4.2

Obsah

1.

Úvod

2.

Ovládače a indikátory

3.

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

4.

Nesynchronizovaná defibrilácia

5.

Kardioverzia (synchronizovaná defibrilácia)

6.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

7.

Pamäte Cardioserv

8.

Zápis

9.

Pulzná oxymetria SpO

2

10.

Stimulácia

11.

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

12.

Chybové indikácie a hlásenie

13.

Čistenie, údržba a likvidácia

14.

Technické parametre

15.

Informácie pre objednávanie

Príloha

Prehlásenie o zhode EU

Cardioserv V4.2

3

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Tento manuál je neoddeliteľnou súčasťou prístroja a popisuje

jeho normálnu prevádzku. Musí byť neustále uchovávaný

v jeho blízkosti. Dodržovanie inštrukcií uvedených

v tomto manuále je základným predpokladom pre

správný a presný chod prístroja a pre bezpečnosť pacienta

i obsluhujúcehopersonálu.

GEMS IT preberá zodpovednosť za bezpečnosť, spoľahlivosť

a presnosť tohoto zariadenie, iba pokiaľ





–

sústavné, rozširovanie, zmeny nastavenie, úpravy

a opravy sú prevádzané GEMS IT alebo jeho autorizovaným zástupcam;

Symbol	oznamuje: Postupujte podľa návode

na obsluhu! Slúži ako indikácia dôležitých informácií týkajúcich sa prevádzky prístroja.

–

zariadenie je používané v súlade s týmto

návodem na obsluhu.



Všetky publikácie sú v súlade s parametrami prístroja

a s publikáciami IEC týkajúcimi sa bezpečnosti zdravotníckej elektroniky platnými v dobe vydania. Všetky práva pre prístroj, okruhy, techniky, softwarové vybavenie a mená uvedené v tomto manuále sú vyhradené.



Informácie, ktoré sa týkajú iba niektorých verzií prístroja,

sú doplnené katalógovým číslom daného prístroja (prístrojov). Katalogové číslo je uvedené na identifikačnom štítku prístroja.



Bezpečnosť pre pacienta, špecifikovaná presnosť merania

a interferencí nerušenú prevádzku možno zaručit iba pri pripojení originálních zariadení GEMS IT (tj. základné jednotky a zasouvacích modulov).

Na vyžiadanie GEMS IT dodá servisný manuál.





Systém riadenia kvality GEMS IT vyhovuje požiadavkám

normy DIN EN ISO 9001: 2000 a DIN EN ISO 13485: 2003.



Používajte výhradne príslušenstvo, ktoré je uvedené

v tomto manuále alebo ktoré bolo testované v kombinácii

s týmto prístrojom (tj. pacientské káble, elektródy, prevodníky, senzory, spotrebný materiál atd.). Ak použijete príslušenstvo alebo spotrebný materiál od iných výrobcov, GEMS IT nezaručuje bezpečnosť prevádzky ani spoľahlivú funkciu prístroja.



Záruka nezahrňuje poškodenie vzniknuté z dôvodov použitie

príslušenstva a doplnkov od iných výrobcov.



4

Cardioserv V4.2

Úvod

1.	Úvod

Táto kapitola popisuje:

–

Možnosti a aplikácie defibrilátoru Cardioserv

–

Dôležité poznámky k prevádzke Cardioserv

–

Všeobecné poznámky k manipuláciu s defibrilátorom

Cardioserv V4.2

5

Úvod

1.1	Všeobecné informácie

Cardioserv je ľahký prenosný defibrilátor vybavený

monitorom EKG a vstavaným záznamníkom.

Prístroj je určený pre externú i internú defibriláciu. Môže byť

použitý pre semi-automatickú i pre manuálnu defibriláciu.

Okrem toho je Cardioserv schopný monitorovať srdcovú frekvenciu

s nastavitelnými limity alarmov.

Cardioserv je možné rozšíriť o transkutánní kardiostimuláciu

(pacemaker) a/alebo merania SpO  (pulzná oximetr), ktorý tiež

2

monitoruje hodnotu kyslíkovej saturácie arteriálnej krvi.

2

Ovládanie tohoto prístroja je jednoduché a pohodlné. Iba

tromi prevádzkovými krokmi budete schopný previesť defibrilačný výboj. Displej je možné otočit o 180° a umožnit tak užívateľovi sledovať informácie na displeji v prípade, že prístroj

je postavený do zvislej polohy.

Defibriláciu je možné prevádzať štandardnými defibrilačnými

doskovými elektródami (paddle), adhezívními elektródami

(pads) a internými elektródami.

Okrem prevádzky s napájaním zo siete môže defibrilátor pracovať

pri napájení z interne nabíjateľnej batérie, prípadne s napájaním

z 12V autobatérie sanitného vozu.

6

Cardioserv V4.2

Užívateľské inštrukcie uvedené v tomto návode sa týkajú prístroja Cardioserv vybaveného pacemakerem a systémom pre merania SpO

(pulzným oxymetrom).

Cardioserv je vysokonapäťové zariadenie zdravotníckej elektroniky, s ktorým smie manipulovať iba

Nebezpečie    špeciálne školený pracovník. Aj keď je defibrilátor chránený rôznymi bezpečnostnými prvkami, ako

napr. internú bezpečnostné vybitie, jeho použitie nekvalifikovaným personálom môžebyť nebezpečné pre pacienta, jeho obsluhu

i všetok asistujúci personál.

Úvod

Cardioserv je vybavený tromi rôznymi pameťami, ktorých obsah možno individuálne dokumentovať:

–

–

–

textovú pamäť (dokumentácia súhrnu kódov)

pamäť príhod (16sekundové EKG)

pamäť trendov (45 minút, 9 hodín grafického trend srdcová frekvencia (HR), SpO ).

2

Vstavaný záznamník sa spúšťa automaticky alebo manuálne.

K ochrane pacienta i obsluhujúcehopersonálu pred náhodným

defibrilačným výbojom a úrazom elektrickým prúdom boli uskutočnené rozsiahle bezpečnostné opatrenia.

Ra = 50 Ohm	Ra = 100 Ohm	Ra = 25 Ohm

Obr. 1-1: Krivka priebehu defibrilačnéhovýbojaCardioserv (360 J)

Krivka prúdu-výboja zodpovedá približne sínusoidnej polvlne

s neperiodickým úbytkom. Obr. 1-1 znázorňuje priebeh tejto krivky pri rôznych externých rezistenciách.

Cardioserv V4.2

7

Úvod

1.2	Bezpečnosť prevádzky

Bezpečnostné informácie uvedené ďalej sú rotulené

do troch kategorií: „Nebezpečie“, „Výstrahy“ a „Upozornenie“.

8

Cardioserv V4.2

Prístroj umiestnite do miesta, ktoré umožňuje dostatočné prúdenie vzduchu. Ventilačné otvory

Upozornenie   prístroja nesmú byť ničím bránené. Vždy dodržujte podmienky okolitého prostredia špecifikované

v kapitole Technické parametre.

Pokiaľ nemáte istotu o integrite ochranného zomniaceho vodiče, odpojte prístroj z napájacej siete

Výstraha     a prevádzujte ho s napájaním z internej batérie.

Poznámka ponúka aplikačné rady, tipy alebo iné užitočné informácie, pomocou ktorých dokážete plne využívat všetky možnosti tohoto prístroja.

Pri odpojovaní prístroja od napájacej siete ako první odpojujte koncovku káblu z nástenného výstupu

Výstraha     zo siete.

indikuje potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá (pokiaľ nebudú prevedené preventívne

Upozornenie   opatrenia) môže viesť k ľahkému až stredne

ťažkému poraneniu.

Pred uvedením prístroja do prevádzky prehliadnite všetky spojovacie káble a elektródy, ak nie sú

Výstraha     zjavne poškodené. Poškodenej káble a elektródy je nutné neodkladne pred použitým vymeniť.

indikuje potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá (pokiaľ nebudú prevedené

Výstraha     preventívne opatrenia) môže viesť k úmrtiu alebo ťažkému poraneniu.

Cardioserv pracuje pri sieťovom napájení v rozmedzí od 95 do 240 V a frekvenciu 49 až 65 Hz. Koncovka

Výstraha     napájacieho káblu musí byť zapojena do príslušného výstupu z napájacej siete s neisteným zomniacim vodičom. Používanie predlžovacích káblov

nie je prípustné.

indikuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá (pokiaľ nebudú prevedené preventívne

Nebezpečie    opatrenia) povde k úmrtiu alebo ťažkému poraneniu.

Cardioserv je vyvinutý tak, aby vyhovoval požiadavkám IEC 60601/EN60601. Jedná sa

o zariadenie Trochdy I a má interný napájacej zdroj.

Úvod

intrakardiálnu aplikáciu.

Nebezpečie

Cardioserv V4.2

9

Používajte výlučne originální batérie GEMS IT, keďže iba tieto batérie sú určené pre použitie

Upozornenie   v prostredia s vlkým teplotním rozpätím.

Zabráňte preniknutí tekutín do vnútra prístroja. Prístroja, do ktorých prenikla akákoľvek tekutína,

Výstraha     musí byť okamžite vyradené z prevádzky, vyčistené

a vysušena a pred ďalším použitým prekontrolované servisným technikem.

Cardioserv je pri prísnom dodržovanie podmínek pre zariadenie chránený proti vlhkosti IEC 60601

Výstraha     vhodný k použitie v vlhkém prostredia. Prinajmenšom zabráňte defibrilacím v nadmerne vlhkém prostredia, nie ak je to absolutne nezbytné.

Defibrilátor vždy umiestnite tak, aby užívateľmal vždy dobrý a ničím netienený pohľad na displej.

Nebezpečie explózie pri použitie v prostredia s vysokú koncentrací kyslíku.

Cardioserv je prístroj určený pre okamžité použitie

a musí byť preto vždy pripravený k prevádzke.

Výstraha     Z tohoto dôvodu musí mať neustále plne nabitú baterii. Toho možno docieliť tým, že nejedná sa

o prostredia, kde je prípustný iba prevádzku na batérie, ponecháte defibrilátor stále zapojený do napájacej siete.

Prístroj je možné pripojit k ďalším zariadeniem alebo častiam systémov iba pri uistení,

Výstraha     že tým nemôževzniknúť nebezpečie pre pacienta, obsluhujúci personál ani pre okolité prostredia.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach týkajúcich

sa bezpečnosťi pripojených zariadenie musí užívateľkontaktovat výrobce alebo ich autorizované zástupca, či je toto nebezpečie pre pacienta, obsluhu alebo prostredia pri zamýšlené kombinací prístrojov reálné. V každom prípade je

nutné dodržovat ustanovní normy

IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1.

Tento defibrilátor je určený tiež pre

Pred uvedením prístroja do prevádzky zkontrolujte, či sú doskové elektródy i všetky spojovacie

Nebezpečie    káble dokonale suché.

Magnetické a elektrické pole môžeinterferovat s správným chodom prístroja. Z tohoto

Výstraha     dôvodov zkontrolujte, či všetky externú zariadenie pracující v tesnej blízkosti defibrilátoru splňují všetky relevantné požiadavkami na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu).  Vysokú úroveň elektromagnetického záření môžu predukovat napr. RTG prístroja, MRI prístroja alebo vysielačky.

Prístroj určený pre urgentné použitie nesmie byť

pri uskladnení alebo transportu vystavenýy nízkým

Výstraha     teplotám, aby sa zabránilo kondenzaci vlhkosti na aplikačnéch místech. Pred použitým prístroja vždy počkajte, než sa všetka vlhkost odparí. Zabráňte okamžitému použitie defibrilátoru v prípadoch,

kedy mohol byť dlhšiu dobu vystavený alebo byť v nadmernom kontaktu s vlhkosťou.

Úvod

Literatúra

Smernice pre zdravotnícku techniku:

EN 60601-1/1990 + A 1: 1993 + A2: 1995: Zariadenie

zdravotníckej elektroniky. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť.

EN 60601-1-1/9.1994 + A1 12/1995: Všeobecné požiadavky

na bezpečnosť. Požiadavkami na bezpečnosť zdravotnických elektronických systémov.

IEC Publikácie 513/1994: Fundamentální aspekty

bezpečnostnéch norem pre zdravotnícku techniku.

Výstraha

ROY, O.Z.: Summary of cardiac fibrillation thresholds for

60-Hz currents and voltages applied directly to the heart. (Súhrn prahovpre srdcovú defibriláciu pre prúd 60 Hz

a napätie aplikované priamo na srdce.) Med. & Biol. Engn. & Computing 18: 657...659 (1980).

Upozornenie

10

Cardioserv V4.2

Cardioserv je možné používat s přímým napájení zo siete, ak je internú batérie vybitá alebo

pokiaľ chýba.

Pri defibriláciu zkontrolujte, či hodnoty nastavné energie a energie zobrazoné na displeji sú rovnaké.

V pravidelných intervalech (jednou mesačne)

kontrolujte chod prístroja pri dodržení inštrukcií

Upozornenie   uvedených v kapitole 3.2. Pre testovací výboj

pri vzájemném dotyku elektród (krátkém spojení)

nenastavujte vyšší energii výboje.

Užívateľnesa plnú odpovednost za následky pri použitie príslušenstvo od iných výrobcov.

Pre defibriláciu detí používajte výhradne špeciálnu klipové detské elektródy, ktoré sú uvedené

Výstraha     v kapitole 15 Informácie pre objednávanie.

Všetok obalový materiál likvidujte pri dodržovanie místních smerníc pre manipuláciu s odpadem.

Výstraha     Ukládejte jej mimo dosah detí!

Pacientský vstup signálu označený symbolem

je chránený proti poškodenie vplyvom defibrilačnýho

Upozornenie

výbojaalebo napätie elektrokauterů. Prinajmenšom pokiaľ

sú behom defibrilácia alebo elektrokauterizace prístroja ponechány pripojeny k pacientovi,

je nutné jim venovať maximální starostlivosť. Vzďalejnost mezi elektródami EKG musí byť minimálne

15 cm. Pri akýchkoľvek pochybnostiach odpojte pred aplikací defibrilačnéhovýbojaalebo pred prevedením elektrokauterizace pacientský kabel od prístroja.

Na konci životnosti Cardioserv i jeho príslušenstvo likvidujte v súlade s místními inštrukciemi pre

Upozornenie   likvidaci nebezpečného odpadu a elektroniky.

Pri nejasnostiach kontaktujte obchodního a servisnýho zástupca GEMS IT.

Používajte výhradne originální pacientské káble

GEMS IT. Ke káblom nikdy nepripojujte žádné

Nebezpečie    iné zdroje signálu.

Úvod

Všeobecné princípy pre manipuláciu s defibrilátorom

presvedčiť, či je prístroj prevádzkyschopný

Výstraha

Nebezpečie

Nebezpečie

Cardioserv V4.2

11

Defibrilácia pacienta s normálnym srdcovúm rytmem môžekomorovou fibrilaci naopak spôsobit.

Tesne pred prevedením defibrilačnéhovýbojaodpojte hadice a vyzvete asistenty,

Upozornenie   aby o krok ustoupili.

Všetky príkazy musí byť stručné a jednoznačné.

Výstraha

Tesne pred prevedení defibrilačnéhovýbojapřerušte masáž hrudníku a umalé dýchání.

Všetci asistenti musí byť instruováni v príprave

a prevedení defibrilácia.

Prevodníky a nástroje, ktoré nesú chránenýy proti defibrilačnýmu výboji, musí byť pred prevedením

Upozornenie   defibrilácia odpojeny od pacienta.

Užívateľmusí byť preškolen v obsluhu defibrilátoru.

Výstraha

Zabráňte kontaktu elektród defibrilátoru s jinými elektródami alebo kovovými objekty, ktoré sú

Nebezpečie    v přímém kontaktu s pacientem.

Osoby obsluhujúci defibrilátor musí mať vždy nejméne jednoho asistenta.

Pokiaľ behom prípravy defibrilácia dojde k srdcovú zástave alebo sa k ní schyluje, neodkladne zahajte nepriamou masáž hrudníku a umalé dýchání z plic do plic (KPR).

Doskové elektródy (paddle) musí byť stále udržovány suché a čisté.

Nebezpečie

Majte pokiaľ možno po ruce kardiostimulátor.

Pred použitým tohoto zariadenie sa užívateľmusí

Výstraha     a dobrém funkčním stavu.

Položte pacienta na rovný suchý povrch, na ktorém bude elektricky izolován. Nesmie sa dostat do styku

Upozornenie   s žádnými kovovými predmety, napr. rámem lůžka, nosítky apod., aby nevznikaly nežádoucí odchylky priebehu defibrilačnéhoprúdu, ktoré by moholy asistenty poranit. Ze rovnakého dôvodov nesmie byť pacient položen na vlhkou podlahu (v dešti, na plovárne apod.)

Zariadenie zdravotníckej elektroniky, kam defibrilátor

Cardioserv patroch, smie ovládat iba osoby,

Výstraha     ktoré prešly patřičným školením v manipuláciu

s týmto zariadeniem a ktoré sú schopné jej správne aplikovat.

Úvod

Výstraha

12

Cardioserv V4.2

Pri defibrilování detí je obzvlášť dôležité sa presvedčiť, či sú doskové elektródy v plném

Upozornenie   kontaktu s povrchem hrudníku pacienta. Platí to

i pre použitie detských klipových elektród

(kat.číslo 303 439 95).

Neprevádzajte výbojado vzduchu. Na nechránených plochách doskových elektród by sa v dôsledku

Upozornenie   toho moholo krátce objevit vysoké napätie a ohrozit okolostojící osoby.

Uvedomte si, že u detí k úspešné defibriláciu obvykle postačuje nižší energie než u dospelých

Výstraha	pacientů. Pre první defibrilačný výboj kojenců a batolat nastavte energii 2 J/kg telesné hmotnosti. Pri následujúcech výbojích môžete energii postupne zvýšit až na 4 J/kg

telesné hmotnosti.

Prevencia vznietenia:

–   elektródy musí byť v kontaktu s pacientem celou svojí plochou

–   elektródy je nutné na hrudník pevne pritlačit.

Nebezpečie explózie pri použitie v prostredia s vysokú koncentrací kyslíku, výpary hořlavých látek (benzín

Nebezpečie    apod.), alebo v přítomnosti hořlavých anestetik.

Zabráňte oxygenace v tesnej blízkosti defibrilačných elektród; v prípade potřeby tesne pred prevedením výbojapřerušte přívod kyslíku pacientovi.

Pri defibriláciu pacienta s implantovaným kardiostimulátorem môžedojít ke zhoršení funkce

Výstraha     kardiostimulátoru alebo i k jeho poškodenie. Z tohoto dôvodov je nutné dodržovat následujúce opatrenia:

–   nastavte co možná nejnižší energii defibrilačnéhovýboje;

–   neprikládejte doskové elektródy do blízkosti elektród kardiostimulátoru;

–   pre tieto případy platí nutnost dostupnosti zavdení zovní kardiostimulácia;

–   po prevedení defibrilácia je nutné neodkladne

zkontrolovat funkční stav kardiostimulátoru.

Pacientov hrudník musí byť suchý, keďže vlhkost

(včetne potu) by mohola spôsobit nežádoucí zmeny

Upozornenie   smeru defibrilačnéhoprúdu. Pokiaľ po oholení ochlpenia používáte horľavé dezinfekčné prípravky, vyčkejte do ich úplného zaschnutí.

Ovládače a indikátory

2.	Ovládače a indikátory

Tá t o kapitola popisuje ovládacie prvky a indikátory Cardioserv

a vysvetluje ich funkce.

Jednotlivé elementy sú označené podľa referenčných čísel

(v závorkách), k ktorým sa bude v následujúcech kapitolách manuále text odkazovať (viď obr. 2-1 v tejto kapitole).

Nájdite tu tiež vysvetlení všech znakov a symbolov

na defibrilátoru Cardioserv použitých.

Cardioserv V4.2

13

Ovládače a indikátory

Obr. 2-1: Ovládače a indikátory Cardioserv

14

Cardioserv V4.2

Ovládače a indikátory

1.

Defibrilačné elektródy (Paddle)

11. Tlačítko	pre spustenie a zastavenie záznamu.

Má rovnakú funkciu ako (9), ale pri použití interných alebo adhezivních elektród.

2.

Tlačítko	pre spustenie defibrilačného výboja – spolu s (8)

3.

Tlačítka

pre nastavenie kontrastu LCD displeje.

Stisknutým oboch tlačítok sa vytlačí kópia displeje.

12. Zelený indikátor	svieti pri prevádzke defibrilátoru

s napájaním zo siete.

4.

Volič energie, vypínač ON/OFF.

13. Žltý indikátor	svieti pri nabíjaní internú

batérie defibrilátoru.

5.

Tlačítko	pre nabití prístroja (manuálnu mod) a pre

Spustenie  defibrilačného výboja– spolu s tlačítkom (6).

Toto tlačítko má rovnakú funkciu ako (8) pri použitie interných alebo adhezívnych elektród.

14. Pripojenie doskových elektród.(ovládače (15) až (18)

iba pre modely s funkciou pacemakeru)

6.

Tlačítko	pre spustenie defibrilačného výboja– spolu

s tlačítkom (5). Toto tlačítko má rovnakú funkciu ako (2)

pri použitie interných alebo adhezívnych elektród.

15. Tlačítka

pre nastavenie výkonu pacemakeru.

16. Tlačítka

pre nastavenie frekvencia pacemakeru.

7.

Päť funkčných  tlačítok F1 až F5, ich funkcia sa mení podľa

zobrazoného menu. Ich jednotlivé funkcia sa vyjadrí značkou alebo symbolem na spodnejm riadku displeje.

Z hlavního menu, ktoré sa zobrazí po zapnutie prístroja,

tu môžete otvoriť menu dalších úrovní. FunkciaBack slúži pre návrat do vyšší úrovne. Hlavné menu sa automaticky zobrazí po stlačení ľubovoľného tlačítka na dobu 30 sekúnd.

17. Tlačítko volby stimulačného režimu	(demand/fix rate).

18. Tlačítko	zapnutie/vypnutie pacemakeru.

19. Prelis na otvorenie schránky papieru.

20. Konektor napájacieho káblu.

8.

Tlačítko	pre nabití prístroja (v manuálnum modu)

a pre výboj – spolu s (2).

21. Neprradené

no

22. Výstup EKG 1-Volt

9.

Tlačítko	pre spusteniea zastavní záznamníku.

23. Konektor senzoru SpO

2

10. Tlačítko	pre prepnutiedo synchronizovaného modu

(viď kapitola 5. Kardioverzia).

24. Konektor pacientského káblu (vstup signálu EKG)

Cardioserv V4.2

15

Ovládače a indikátory

Symboly a znaky použitýé na defibrilátoru

Zariadenie typu CF s vysoko izolovaným pacientským

vstupom, vhodný i pre intrakardiálnu aplikáciu, chránený proti defibrilačnému výboju

Viz Uživatelský manuál

Prevedenie kópie obsahu displeja (hardkopie)

Zariadenie typu CF s vysoko izolovaným pacientským

vstupom, vhodný i pre intrakardiálnu aplikáciu, nechráni proti defibrilačnému výboju

Tento symbol znamená, že sa odpadové elektrická alebo

elektronické zariadenie nesmie likvidovat ako netriedený komunálny odpad, a musí sa zbierať oddelene. Informácie

o likvidaci svého zariadenie získáte od oprávneného zástupca výrobce.

Režim Stand-by (pri napájení zo siete)

Vypnutieprístroja

Nabíjení batérie

Spusteniezáznamníku

Signál EKG

Kontrast

Indikátor smeru

Výstup signálu

Vypnutí/zapnutie akustického alarmu

Vysoké napätie

Režim Stand-by (pohotovostní) alebo pripravený

k prevádzke iba časti zariadenia

Zapnuté, iba časť systému

16

Cardioserv V4.2

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

3.	Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Táto kapitola vás informuje o

–

uvedení Cardioserv do prevádzky

–

pripojení Cardioserv k 12 V napájacejmu zdroje

z autobatérie sanitného vozu

–

testovanie chodu Cardioserv pred použitím u pacienta

Cardioserv V4.2

17

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

3.1	Nastavenie Cardioserv

Prístroj Cardioserv je možné napájet

–

z napájacej siete (95 až 240 V, 49 až 65 Hz)

–

z internej nabíjateľnej batérie tj. nezávisle na napájacom

j síti

–

z 12 V autobatérie sanitného vozu (s volitelným systémom

pre uchytenie defibrilátoru)

Zapojenie koncovky napájacieho káblu z napájacej siete

do defibrilátoru (obr. 3-1).



Obr. 3-1:  Konektor napájacieho káblu

18

Cardioserv V4.2

Defibrilátor je vysokonapäťové zariadenie zdravotníckej techniky, sa ktorým smie manipulovať iba

Nebezpečie    kvalifikovaný personál. Pri nesprávném používaní tohoto prístroja sa vystavujete ohrozoniu vlastného života. Vždy dodržujte inštrukcie uvedené v tomto manuále a tento prístroj sverte do ruk iba preškolené a skúsenej osobe.

Pred každým použitým defibrilátoru skontrolujte elektródy a ich káble, či nie sú poškodené. Zvláštuí pozornoťt venujte kvalite izoácie.

Pokiaľ na interných elektródách alebo vkládacích kontaktech zjistíte známky mechanického poškodenie, vymeňte je.

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Skontrolujte, či svieti zelený indikátor napájenia

zo siete (obr. 3-2).



4IPD L

$IBSHF

4IPD L

4ZOD

1 NJO

N"

N Y

1 NJO

N"

Obr. 3-2: Zelený indikátor (defibrilátor je napájen z napájacej siete)

Zkontrolujte, ak je batéria instalovaná.



Stiahnite dozadu víčko na spodnej strane prístroja, aby ste moholi vložit bateriu. Pri vkladání späť musí správne zapadnú na svoje miesto.Ak je batérie správne vložená, začne po pripojení prístroja k napájacej sieti blikat žltý indikátor	(prebieha nabíjanie batérie). Batérie je nabitá na plnou kapacitu po

16 hodinách nabíjania, kedy indikátor začne svietiť nepretržite.

Obr. 3-3: Vložení batérie

Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočná zásoba

záznamového papieru (Obr. 3-4). Značky na páse označujú, že na rolke zostávajú ešte 3 metre papieru.



Obr. 3-4: Pruh (strip) záznamu

Cardioserv V4.2

19

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Napájenie z batérie v sanitkách vozoch

Na pripojení Cardioserv ke 12 V napájacieho výstupu

v sanitke je možné domluvit kvalifikovaného servisného technika. Nutné je však splňovat následujúce kriteria:

–

záporný pól napájacieho systému sanitného vozu musí byť

pripojen na kostru (šasi) k uzomnení;

–

kladný pól napájacieho systému sanitného vozu určený ako

zdroj prúdu musí byť chránený 10 A pojistkou;

–

používajte iba systémy na uchytenie defibrilátoru uvedené

v Kapitole 15.

Zkontrolujte, či kontakty pre napájacej zdroj

zo systému úchytu defibrilátoru na spodnej strane

Cardioserv (poblíž batérie) sú čisté. Chraňte je pred poškodením.

Dôležité informácie pre napájení z baterií

Nabíjateľnej batérie vyžadujú špeciálnu údržbu a pravidelné

kontroly, aby mohola byť zaručena ich okamžitá prevádzkyschopnosť v urgentných situáciách. Pokiaľ batérie tohoto typu nie sú používané, dochádza bežne k  pomalému samovolnému vybíjeniu ich kapacity.

Obr. 3-5: Servisný jednotka Accu

Batérie sa automaticky nabíja vždy po pripojení Cardioserv

k napájacej sieti (bliká žltý indikátor (13)).

20

Cardioserv V4.2

NiCd batérie sa nesmú nabíjať na priamom slunečnom svetle, nadvykurovacím telesom, pri uskladnení

Výstraha     v chlade alebo iných teplotných extrémoch

(nie pod 5 °C). Pokiaľ sa batéria nabíaí, okolitá teplota presahujúca 40 °C môže nepriaznivo ovplyvniť jej kapacitu i celkovú životnoťt.

Pre zajistenie optimálnej starostlivosti o batérie doporučujeme používat našu Servisnú Jednotku Accu. Predĺži životnost baterií a zaručí ich optimálnu prevádzkyschopnost v každej situácii.

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Pre zaistenie plne funkčného stavu, ako prístroja pre urgentné

situace, nesmie byť defibrilátor ponechaný bez pripojenia k napájacej sietidéle než 48 hodín.

Uloženie Cardioserv do mekkého púzdra

Otvorteoba zipy na pouzdru Cardioserv.



Plne nabitá batéria je schopná zajistit až 35 defibrilačných

Výbojov po 360 jouloch alebo 2 hodiny monitorovania (prípadne 1.2 hodín monitorace, pokiaľ je Cardioserv vybavený kardiostimuláciou a pulzným oxymetrom). Úplnela vybitá batéria sa opäť na plnú kapacitu nabije za 16 hodín.

Rozpojte dvojici Vlcro prúžkov (suchých zipů)

na prední strane púzdra.



Otvorte klopu s Vlcro prúžkom umístenou pred

zapisovačem Cardioserv.



Púzdro položte menší plochou dole do polohy,

v ktorej je budete přenášet.



Odpojte doskové elektródy od Cardioserv.



Podržte púzdroo hore roztvorené a Cardioserv

do neho vložte.



Stiahnite púzdro pomocou dvojice Vlcro prúžkov na černé

základne do polohy, v ktorej budou podstavce Cardioserv

umísteny v preříznutých otvorech.



Zapnete dvojici predních Vlcro prúžkov aj prúžokk na klope

pred zapisovačom na bočnej strane.



Zatvorte žipsy



Jestliže nektoré preříznuté otvory nepasují proti externúm

konektorům, stojánkům alebo elektródám, posuňte materiál pouzdra do správné polohy.



Pripojte zpet doskové elektródy a vložte je zpet

do prehlubní Cardioserv.



Cardioserv V4.2

21

Mesačná údržba a kontrola batérií:

1.  Odpojte Cardioserv od napájacej siete

a v monitorovacom režimu zcela baterii vybijte. Docílíte toho nastavením voliče do polohy (saturační čidlo nie je pripojeno) a počkáte, pokiaľ sa prístroj sám nevypne.

2.  Sledujte, ako dlho potrvá, než sa batéria úplne vybije. Pokiaľ bude táto doba kratšia než

1.8 hodiny, znamená to, že batérie je príliš stará alebo nesprávne udržovaná a je nutné ji vymeniť.

3.  Baterii znovu nabijte. Nabiieí trvá približne

16 hodín.

Pre uľahčenie a zefektivnení starostlivosti a údržby používajte Servisný jednotku Accu.

Prevedení testu úrovne nabití batérie:

–   Odpojte Cardioserv od napájacej siete

–   Prevďte testovací výboj 360 J (viď kapitola

3.2 Testovanie prevádzky defibrilátoru).

–   Pokiaľ nie ste vyzvaný k nabití batérie, je úroveň

nabití batérie dostatečná pre nejméne 5 výbojov energii 360 J.

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Prispôsobení nastavenie defibrilátoru podľa

vlastních potřeb

Ďalšími kroky, ktoré je možné previesť behom nastavování

defibrilátoru je úprava nastavenie funkciou prístroja. Znamená

to upravit standardní konfiguraci (tzv. default) podľa potřeby uživatele. Toto nastavenie konfigurácia Cardioserv sa uloží

do pamäte a pri každom zapnutie defibrilátoru sa automaticky aktivuje. V následujúce tabulce je uvedené nastavenie všech parametrov od výrobce a volitelná nastavenie.

Podrobné vysvetlení postupu pri úprave nastavenie Cardioserv

je uvedené v kapitole 11: Menu Default, včetne nastavenie komunikačního jazyka (možnosti nastavenie jazyka: anglicky, francouzsky, nemecky, italsky, portugalsky, rusky, španelsky

a švédsky).

2

2

2

2

Tabulka 1

22

Cardioserv V4.2

Parametr

Popis

Nastavenie výrobcem

Nastavitelné rozmedzí

Užívateľské nastavenie

Limit HR

Limity srdcovú frekvencia

40/160

OFF-15 až 300-OFF

Sanzitivita

Vlikost signálu EKG

1

0,5, 1, 2 cm/mV

Svody

Svody EKG

I

všetky standardní svody

+ paddle

Autosakvnce

automatická sakvnce úrovní energie

200J, 200J, 360J

150J, 200J, 300J, 360 J

Limity SpO

Limity saturácie

90/OFF

OFF-15 až 100-OFF

C-lock

Synchronizace merania SpO

podľa EKG

OFF

ON/OFF

Int. čas SpO

integrační čas SpO

8 sekúnd

4, 8, 12 sekúnd

(nedoporučuje sa)

Alarm závady svodu

alarm pri odpojení

OFF

OFF/30 sekúnd

QRS Beep

akustická signalizace pulsace

OFF

ON/OFF

Alarm Tón

Akustický alarm

OFF

ON/OFF

Zápis po alarmu

automatický start zápisu

OFF

ON/OFF

Zápis po výboji

automatický start zápisu

ON

ON/OFF

Kontin. zápis

stop zápisu po manuálnum spuštení

OFF

ON/OFF

Pacemaker

frekvencia impulzů

60

15–150 t/min

Displej

Orientace

normálny

normálny/převrácené

Displej

Orientace

0 stupňů

0–180 stupňů

AC filtr

filtr frekvencia siete

50 Hz

50 Hz/60 Hz/OFF

Svalový filtr

eliminace pohybových artefaktů

ON

ON/OFF

Dátum/čas

Formát data

tvar zobrazenie dátumu

DD:MM:YYYY

DD:MM:YYYY/MM:DD:YYYY

Jazyk

nemecky

AJ, FJ, NJ, IJ, PJ, RJ, ŠpJ, ŠvJ

Uživatel

volný text (40 znaků)

Default výrobce

návrat k původnímu nastavenie

OFF

ON/OFF

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

3.2	Testovanie funkcia defibrilátoru

+

Po zapnutie Cardioserv prevde automatický vstupní test.

Pokiaľ behom tohoto testu detekuje neakou závadu, zobrazí sa na displeji chybové hlásenie (viď kapitola 12, Chybové indikácie a hlásenie). Ako další test možno využít pokusný výboj defibrilátoru.

K zapnutie a vypnutie Cardioserv slúži volič energie. Jakmile

sa blíže saznámaťe s prevádzkuem Cardioserv, môžete tak jedním pohybem prístroj zapnout a současne nastavit požadovanou energii výboje.

4IPDL

$IBSHF

4IPDL

4ZOD

Obr. 3-6: Zapnutí prístroja Cardioserv

Volič energie přepnete do polohy	. V tejto polozo voliče

sa neuloží žádná energie.



B

C	D

Defibrilátor vydá akustický signál a zobrazí sa mřížka (test

funkcia LCD). Potom sa zobrazí hlavní menu (Obr. 3-7).

Hlásenie „PADDLE“ (b, Obr. 3-7) indikuje, že nie je pripojen

žádný pacientský kabel a cez doskové elektródy sa nesnímá žádný signál EKG. Po pripojení pacientského káblu sa tu zobrazí vybraný svod EKG. Teraz je Cardioserv pripravený

k prevádzky.

G

Obr. 3-7:  Základné displej Cardioserv

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

hodnota srdcovú/tepové frekvencia s limity alarmu

zdroj signálu EKG

1 mV kalibrační impulz

alarmové hlásenie, značky QRS

signál krivky, kanál 1

signál krivky, kanál 2

menu

Cardioserv V4.2

23

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

E

F

H

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

"VUPTFRVFODF

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Testovací výboj

Testovací výboj možno použít ke kontrole okruhu vybitie

defibrilátoru. Pre tieto testovací účely sa nahromadená energie vybije uvnitř prístroja cez dvojici kontaktů

v schránce elektród.

Volič energie nastavte na hodnotu 360J (pri pripojení

interných elektród nastavte 50J). Na displeji sa najprv zobrazí nastavná energie (viď obr 3-8).



Stisknutým tlačítka	na držadle doskové elektródy

sa defibrilátor nabije (Pri použitie interných elektród stisknete tlačítko	na defibrilátoru).



Teraz môžete sledovať postupné nabíjanie defibrilátoru.

Jakmile bude defibrilátor nabit na úroveň určené energie,

Cardioserv vydá akustický signál a nashromáždená energie sa zobrazí na displeji (Obr. 3-9).



Behom následujúcech 30 sekúnd prevďte defibrilačný výboj:

současne stisknete tlačítka na držadlech obou doskových elektród (alebo pri použitie interných elektród stisknete



dvojici tlačítok

na defibrilátoru).

Obr. 3-8: Zobrazenie nastavné energie

Jestliže pred prevedením defibrilačnéhovýbojadošlo k úbytku

energie více než o 5%, Cardioserv dobije zpet na původne

nastavnou úroveň energie.

toho moholo krátce objevit vysoké napätie a ohrozit

24

Cardioserv V4.2

Neprevádzajte výbojado vzduchu. Na nechránenýých plochách doskových elektród by sa v dôsledku

Upozornenie

okolostojící osoby.

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Nespouštejte behom 15 minút více než 5

Upozornenie   testovacích výbojovpri maximální energii

ani interných bezpečnostnéch vybitie po sobe.

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Po prevedení defibrilácia sa ukončí akustický signál a energie

práve uvolnená do 50 W odporu sa na dobu 10 sekúnd zobrazí namísto hodnoty energie dostupné (Obr. 3-9). Uvolnená

energie sa nesmie od energie nastavné o více než ±15%

alebo ±4J (podľa toho, co je vetší). Současne sa spustí i zápis

16-sekundového záznamu.

Pokiaľ byl prerušený vybíjecí obvod (doskové elektródy neboli

správne uloženy na kontaktech v schránce alebo pre poruchu svodu), 200 ms od spusteniedefibrilačnéhovýbojasa prevde internú bezpečnostné vybitie. V tomto prípade sa nako „uvolnená energie“ zobrazí 0J.

Jestliže defibrilátor nie je schopný uložit nastavnou energii,

takže sa hodnoty nastavné i uložené energie liší, na LCD

displeji sa zobrazí chybové hlásenie „Energy High“ alebo „Energy

Low“. Defibrilačné výboj možno však spustit rovnakým spôsobem.

Obr. 3-9: Zobrazenie dostupné energie

Cardioserv vypnete (otočte volič energie do polohy	).



Testovanie funkcia pacemakeru

Testovanie funkcia pacemakeru sa prevádí pomocou komerčne

dostupných testovacích zariadenie (napr. Simulator GS300

od firmy GEMS IT, kat. číslo 417 983-001).

Cardioserv V4.2

25

Funkční test defibrilátoru prevádejte jednou týdne:

Upozornenie   test	1: defibrilátor je pripojen do napájacej siete, batérie je vyjmuta

test	2: defibrilátor je odpojen z napájacej siete, batérie je vložena

Hlásenie „Energy High“ alebo „Energy Low“ indikují, že je nutné Cardioserv opravit. Pokiaľ chcete

Upozornenie   i cez tento preblém u udržením energie defibrilátor použít, behom automatického testu po zapnutie prístroja sa na LCD displeji zobrazí hlásenie „Salf-

test failed. Charge Energy Error“. V tomto prípade

môžete stisknout nektoré z funkčných  tlačítok a potom pokračovat vprevádzky.

Pokiaľ behom 30 sekúnd neprevdete defibrilačný výboj, automaticky sa zahájí bezpečnostné vybitie cez internú obvody.

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

&OFSHZ

BWBJMBCMF	+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Nastavenie Cardioserv, prevádzkové testy

Poznámky

26

Cardioserv V4.2

Nesynchronizovaná defibrilácia

4.	Nesynchronizovaná defibrilácia

Táto kapitola popisuje najprv prevedení nesynchronizované

defibrilácia pomocou standardních defibrilačných doskových elektród (paddle). Následující popis bude venován použitie interných elektród a jednorázových adhezívnych elektród.

Na konci kapitoly nájdite súhrn všech nezbytných

prevádzkovéch kroků (krátké prevádzkové inštrukcie).

Cardioserv V4.2

27

Nesynchronizovaná defibrilácia

4.1	Defibrilácia štandardnými elektródami

Volič energie nastavte do polohy Autosakvnce, kde defibrilátor

automaticky nastavuje sakvnci úrovní energie. Standardne

je od výrobce nastavna sakvnce doporučenie podľa AHA/ERC (200 J, 200 J, 360 J). Tuto standardní sakvnci od výrobce

je možné zmenit v menu standardního nastavenie. Môžete si vybírat mezi hodnotami 150 J, 200 J, 300 J a 360 J.

Nebezpečie

Volič energie (4) nastavte do polohy „Autosaquence“

alebo na požadovanou hodnotu energie

(tým sa Cardioserv zapne).



Ozv sa akustický signál a prevde sa test LCD displeje

(mřížka). Následne sa zobrazí základné zobrazenie (Obr. 4-1). Ak je pripojen pacientský kabel, zobrazí sa vybraný svod EKG.

Zkontrolujte, či je volič v požadované polozo zajišten

a či sa na displeji zobrazila nastavná úroveň

energie (Obr. 4-1).



Energie závisí na režimu defibrilácia a na pacientove veku

a konstituci. Pri aplikáciu externých elektród je tiež tloušťka podkožních tkání faktorem ovlivňujícím potřebné množství energie.

Obr. 4-1:

Základné zobrazenie, indikácie svodu EKG, manuálnuho prevádzky

a vybrané energie

Energie potřebná pre úspešnou defibriláciu komorové fibrilace

bez poškodenie myokardu je už mnoho let v odborných kruzích diskutovaným tématem a v mnoha ohledech kontrovrzním. Výrobce preto nie je schopný a ani oprávnen dávat akákoľvek klinická doporučenie.

28

Cardioserv V4.2

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Pred výmenou defibrilačných doskových elektród

(paddle) nezapomeňte Cardioserv vypnout!

Pre bezpečný a spolehlivý prevádzku tohoto prístroja

je bezpodmínečne nutné vždy dodržovat informácie

Výstraha     uvedené v kapitole 1.2.

Nesynchronizovaná defibrilácia

Doporučenie AHA pre urgentné situace u dospelých pacientů:

1.

defibrilačný výboj s energií 200 J, nie ak je úspešný, opakovat

2.

defibrilačný výboj s energií 200 J, nie ak je úspešný,

3.

defibrilovat s maximální energií (360 J).

U detí sa pre úspešnou defibriláciu aplikuje menší energie než

u dospelých pacientů. Pre první výboj sa u kojenců a malých detí nastaví energie na hodnotu 2 J/kg telesné hmotnosti,

pri následujúcech výbojích možno tuto energii zvýšit až na maximální 4 J/kg.

V súlade s požiadavkami IEC energie nastavná na tomto

defibrilátoru nepredstavuje energii uloženou, nýbrž energii uvolnenou do externú rezistence 50 W (rezistence pacienta

+ odpor kontaktu mezi elektródou a pokožkou). Volič energie je označen podľa toho.

Obr. 4-2: Vyjmutí defibrilačných doskových elektród

Vyberte doskové elektródy zo schránek (viď obr. 4-2).

Pokiaľ je povrch elektród vlhký, osušte jej. Obzvlášť držadla musí byť napresto suchá. Na aktivní plochy obou elektród naneste primeřené množství vodivého gelu.



Priložte elektródy pacientovi na hrudník tak, aby co možná

nejvetší množství energie prešlo cez myokard (imaginární spojnice mezi středy obou elektród musí byť stejná ako střední osa srdcovú (Obr. 4-3).



Pritlačte doskové elektródy na hrudník pacienta.



Obr. 4-3: Miesta aplikácie doskových elektród

Cardioserv V4.2

29

Doskové elektródy neprikládejte

–   cez sternum či klíční kost

Výstraha     –   cez prsní bradavky

–   nad implantovaný kardiostimulátor

Nesynchronizovaná defibrilácia

Na displeji monitoru sa zobrazí krivka EKG.

4IPD L

Ceztaňte sa dotýkat pacienta a vyzvete všetky přítomné,

aby odstoupili.



Stisknutým tlačítka	na apexové elektróde (8) sa  zahání

nabíjanie (Obr. 4-4). Pri použitie interných elektród alebo defibrilačných adhezívnych elektród stisknete tlačítko

na prístroji.



Jakmile sa dosáhne nastavné úrovne energie, (hlásenie

„Energy available“), Cardioserv vydá akustický signál a zobrazí sa úroveň uložené energie (Obr. 4-5).

Obr. 4-4:

Tlačítko k zahájení nabíjanie energie a ke spuštení

defibrilačnéhovýboje

Behom následujúcech 30 sekúnd spusťte defibrilačný

výboj současným stisknutým tlačítok na obou doskových elektródách (Obr. 4-4). Pri použitie interných alebo adhezívnych elektród stisknete na prístroji tlačítka	a



.

Pokiaľ je úbytek dostupné energie pred prevedením výboje

o více než 5%, Cardioserv dobije energii na původní energetickou úroveň.

.FOV

Obr. 4-5:

Zobrazenie dostupné energie

30

Cardioserv V4.2

45&3/6.

"1&9

Jestliže je už defibrilátor nabit, môžete zvýšit úroveň energie výbojapouhým nastaveniem voliče energie na vyšší hodnotu. Snížit môžete energii nastaveniem voliče energie na hodnotu nižší.

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

&OFSHZ

BWBJMBCMF	+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

$IBSHF

4IPD L

Nesynchronizovaná defibrilácia

–

Po prevedení defibrilácia sa akustický signál ukončí

a na dobu 10 sekúnd sa namísto energie uložené zobrazí hodnota energie práve uvolnené (Obr. 4-6).

Současne sa prevde zápis 16-sekundového úsaku EKG (včetne predchozích 4 sekúnd) (nastavitelné, Obr. 4-7). Cardioserv ukládá tento záznam (4 sekúndy história,

5 sekúnd mezora a 10 sekúnd po prevedení výboje) a ten možno kedykoli znovu vytisknout. Viz tiež Kapitola 7, Pamäte prístroja Cardioserv.

–

Pokiaľ nesú elektródy aplikovány vůbec alebo sú  iba

nedostatečne priloženy ke kůži, zobrazí sa hlásenie „Check Electrode“. Defibrilačné výboj je však i cezto možné aplikovat. Doporučuje sa však snížit impedanci pokožky (riziko popálenin!) napr. použitým vodivého gelu na aktivní plochu doskových elektród a ich pevným pritlačením

na hrudník.

Obr. 4-6: Zobrazenie uvolnené energie

–

Dojde-li k poruše okruhu výboja(nesprávná aplikácie

elektród, závada svodů alebo elektród), za 200 ms

od spusteniedefibrilačnéhovýbojasa prevde internú bezpečnostné vybitie. V tomto prípade sa ako uvolnená energie zobrazí 0.

–

Jestliže defibrilátor nie je schopný udržet uloženou energii,

takže sa nastavná a uložená energie od sabe výrazneji liší, na LCD displeji sa zobrazí chybová výstraha. Defibrilačné výboj sice je možné previesť, prinajmenšom je nutné co nejdřív kontaktovat autorizovaný sarvis.

Po dokončení terapie nastavte volič energie do polohy

pre monitorovanie pacientského EKG.



Cardioserv V4.2

31

Defibrilačné energie (vysoké napätie) zůstává na deskách elektród přítomné až do úplného uvolnení

Výstraha     všetky uložené energie. Nedotýkejte sa povrchu elektród! Internú bezpečnostné vybitie je dokončené až pri novém zobrazenie nastavné energie.

Pokiaľ behom 30 sekúnd nespustíte defibrilačný výboj, automaticky sa zahájí bezpečnostné internú vybitie. pred prevedením defibrilácia je pak nutné defibrilátor znovu nabít.

Hlásenie „Check Electrode“ sa týká defibrilačných doskových elektród iba v prípade, že sú tieto elektródy pripojeny. Elektrod EKG sa týká jen pri pripojení pacientského káblu.

#1.

&$(

)3  "MBSN

1BEEMF

&OFSHZ

EFMJWFSFE	+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Nesynchronizovaná defibrilácia

B

D

C

E

F

G

%&'*#

4)0$,

)[

)[

+06-&4    )3	0 #1.

1"5*&/5

% "5&  0'  #*3 5)

64&3

$0..&/54

4&-&$5&%  &/&3(:

%&-*7&3&%  &/&3(:	 "-"3.  -*.*5  )3

"-"3.  -*.*5  410

1    $&.",&3

% "5&   5*.&

1"%%-&

$.  .7

..	45

+0)/ 4

H

I

J

L

Obr. 4-7: Příklad záznamu aktivovaného defibrilačným výbojom

a.

b.

c.

d.

e.

začátek

dátum

čas

aktivní filtry

uvolnená energie

f.   srdcovú frekvencia

g.  svod EKG

h.

i.

k.

citlivosť

rýchlosť posuvu papieru

názov nemocnice

Po použitie Cardioserv vypnete (volič energie přepnete

do polohy	).



Doskové elektródy i povrch prístroj očistete podľa návode

v Kapitole 13.



Po očistenie vraťte doskové elektródy zpet do patřičných

schránek (viď Obr. 4-8).



Obr. 4-8: Vrácení doskových elektród zpet do patřičných schránek

32

Cardioserv V4.2

T

1

"

4

Nesynchronizovaná defibrilácia

4.2	Defibrilácia pomocou interných alebo

jednorázových elektród

4IPDL

Internú elektródy

4IPDL

Pokiaľ sú k prístroji Cardioserv pripojeny internú elektródy,

nie je možné v defibrilátoru uložit energii vyšší než 50 J. Pokiaľ nastavíte volič energie na hodnotu vyšší než 50 J, bude uvolnení defibrilačnéhovýbojaz dôvodov bezpečnosťi pacienta zablokované (zobrazí sa hlásenie „Energy High“). Stačí otočit volič zpet a začít nabíjet znovu – ovšem na úroveň energie

do 50 J včetne.

+

Pre internú defibriláciu sú určenýy elektródy v tvaru lžíce.

Ich kontaktní plocha musí odpovídat vlikosti srdce, keďže elektródy musí mať s myokardem kontakt celou plochou.

4IPDL

$IBSHF

4IPDL

Môžete si vybírat zo troch možných vlikostí lžícových elektród

(viď kapitola 15 Informácie pre objednávanie, Príslušenstvo). Keďže sú lžícové elektródy v přímém kontaktu

s myokardem, označuje sa tento spôsob „priamou defibrilací“. Pre priamou defibriláciu postačuje nastavenie podstatne nižší úrovne energie než pri externú (transtorakální) defibriláciu.

4ZOD

JO

N"

JO

Obr. 4-9: Tlačítka predního panelu k nabíjanie a k prevedení

defibrilačnéhovýboje

Pred použitým je však nutné internú elektródy vysterilizovat

(viď Kapitola 13 Čistenie a dezinfekcie).

Cardioserv V4.2

33

"VUPTFRVFODF

Pri použitie Cardioserv s internými alebo

s adhezívními elektródami je nutné zahájit nabíjanie tlačítkom $IBSHF       a defibrilačný výboj spustit současným stisknutým tlačítok $IBSHF       a  4IPDL         (viď Obr 4-9).

Pre internú defibriláciu použijte výhradne

sterilní elektródy!

45&3/6. FMFDUSPEF    DPOOFDUPS

"1&9

FMFDUSPEF    DPOOFDUPS

Nesynchronizovaná defibrilácia

Jednorázové defibrilačný adhezívní elektródy (pad)

Jednorázové elektródy použijte pred uplynutým ich

doby použitýelnosti.



Pár defibrilačných elektród smie byť na pacientovi aplikován

nejdéle 24 hodín. Vydrží až 50 výbojů, každý s energií

360 J.



Adhezívní elektródy (dospelé – kat. číslo 919 202 94

alebo detské – kat. číslo 919 202 95) pre antero-anteriorní umístení podľa obr. 4-10 alebo antero-posteriorní podľa

obr 4-11.



–

V míste aplikácie oholte případné ochlpenia. Zlepšíte tým

vodivost a usnadníte tým i ich pozdejší odstraňování.

Obr. 4-10: Umístení antero-anteriorní

–

Elektródy umiestnite na pacienta tak, aby miesta

s konektorem boli na boku pacienta. V tejto pozici nebudú káble překážet pri prevedenia KPR.

–

Elektródy sú už od výrobce opatřeny vodivým gelem,

nie je tedy nutné další gel nanášet.

–

Elektródy s vyschlým gelem nepoužívajte.

–

Sloupnete ochrannou zadní fólii z každé elektródy

a pečlive aplikujte do pripravenýých míst.

Obr. 4-11: Umístení antero-posteriorní

34

Cardioserv V4.2

GSPOU	CBD L

"1&9	45&3/6.

STERNUM

elektróda + konektor

STERNUM

elektróda + konektor

JODPSSFDU

DPSSFDU

Nesynchronizovaná defibrilácia

Koncovku káblu (223 383 01) pritlačte na kontakt

elektródy (až uslyšíte cvaknutí). Dodržujte značení konektorů: „A“ = apex, „S“ = sternum.



Kruhové adhezívní elektródy (919 201 89) je možné použít

s adaptérem svodu 223 346 01. Pri pripojení elektródy ke svodu dbejte na ich správné zapojení. Pri rozpojování stačí jednoduše zadní plochu záchytu (Obr. 4-13).

Pred defibrilací pacienta prekontrolujte umístení

a prilepení elektród.



Prevďte defibriláciu rovnakým spôsobem ako pri použitie

doskových elektród, avšak nezapomeňte, že k nabití

i ke spusteniemusíte použít tlačítka na predním panelu.



Obr. 4-12: Pripojenie káblu

Po použitie opatrne sloupnete elektródy z pacientova

hrudníku (Obr. 4-14) a potom je zlikvidujte.



Obr. 4-13: Pripojenie defibrilačných elektród k adapterovému káblu

Výstraha

Výstraha

Obr. 4-14: Odstranení adhezívnych elektród

Cardioserv V4.2

35

Jednorázové adhezívní elektródy idneď po použitie zlikvidujte. Nepoužívajte je opakovane

správne

nesprávne

Pri monitorovanie pacienta adhezívními elektródami zkontrolujte, ak je volič v polozo pre monitoraci	.

,

,

Nesynchronizovaná defibrilácia

4.3	Stručné prevádzkové inštrukcie

(nesynchronní defibrilácia)

Externú elektródy/paddle

Internú alebo adhezívní elektródy

Nastavte volič na Autosakvnci alebo vyberte

požadovanou energii.

Pripojte internú alebo adhezívní elektródy ke Cardioserv





1

Aplikujte adhezívní elektródy



Vyberte elektródy zo schránky a naneste vodivý gel.



Nastavte volič na Autosakvnci alebo vyberte

požadovanou energii (pri použitie interných elektród maximálne 50 J)



Priložte elektródy na hrudník.



1

Spusťte nabíjanie defibrilátoru

.



$IBSHF

4IPDL

2

2

Spusťte nabíjanie defibrilátoru $IBSHF     .



4IPDL

Počkajte na zvukový signál a na zobrazenie uložené energie.



Počkajte na zvukový signál a na zobrazenie uložené energie.



Upozornete okolí, nedotýkejte sa pacienta, uvolnete výboj



současným stisknutým

na obou elektródách.

Upozornete okolí, nedotýkejte sa pacienta, uvolnete výboj



$IBSHF

4IPDL

4IPDL

3

současným stisknutým $IBSHF	na ovládacím panelu.

4IPDL

3

4IPDL

Prehliadnite si EKG, podľa potřeby zopakujte



defibriláciu prípadne volič přepnete na

boli defibrilácia úspešná.

, pokiaľ

Prehliadnite si EKG, podľa potřeby zopakujte

defibriláciu prípadne volič přepnete na	, pokiaľ boli defibrilácia úspešná.



Po použitie Cardioserv vypnete

(nastaveniem voliče do polohy	).



Po použitie Cardioserv vypnete

(nastaveniem voliče do polohy	).



Doskové elektródy i defibrilátor očistete.



Jednorázové adhezívní elektródy zlikvidujte,

defibrilátor očistete.



Očistete a vysterilizujte internú elektródy.



36

Cardioserv V4.2

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

5.	Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

Táto kapitola popisuje najprv spôsob prevedení

synchronizované defibrilácia (kardioverzia). Pre tieto účely sa signál EKG snímá buď cez doskové elektródy (paddle)

alebo cez saparátní elektródy EKG.

Na konci tejto kapitoly nájdite súhrn všech nutných

prevádzkovéch kroků (krátké prevádzkové inštrukcie).

Cardioserv V4.2

37

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

5.1	Všeobecné informácie

Keďže srdce naďalej pracuje, pri kardioverziu sa defibrilačný

výboj uvolňuje synchronizovane sa srdcovú činností (podľa kmitu R). Základným predpokladom je prenos signálu EKG

do defibrilátoru. Jakmile defibrilátor prijme od obsluhy pokyn

k prevedení výbojastisknutým patřičných tlačítok, defibrilátor počká na následujúce kmit R, podľa nehož sa určuje

okamžik spuštení.

Silne sa doporučuje získávat údaje EKG pomocou oddelených

EKG elektród. Môžete ovšem také používat adhezívní defibrilačný elektródy a simultánne snímat signál EKG pomocou techto elektród.

38

Cardioserv V4.2

Po každé synchronizované defibriláciu sa Cardioserv vrátí do nesynchronizovaného režimu. Pozor,

že vždy, kedyž budete chtít prevádzať kardioverziu, musíte manuálne aktivovat synchronizovaný režim pomocou „Sync“. Toto opatrenia zajišťuje, že v prípade nouzo je defibrilátor vždy pripravený vydávat nesynchronizované výboje.

Chybné spustenie– pokiaľ behom zásahu doje

k vntrikulární fibrilaci, musíte přepnout prístroj

Výstraha     do nesynchronizovaného režimu, pretože

pri vntrikulární fibrilaci nie je detekovat QRS komplex a QRS komplex je popotrebné k odvozoní spouštecího impulzu.

Pre spouštení nepoužívajte EKG kardiostimulátoru, pretože spouštecí impulzy odvozoné z EKG kardiostimulátoru môžu byť nesprávné

a synchronizované prevedenia defibrilačných výbojů

by moholo byť neprevditelné.

Pre bezpečný a spolehlivý prevádzku tohoto prístroja

je bezpodmínečne nutné vždy dodržovat informácie

Výstraha     uvedené v kapitole 1.2. Současne venujte

pozornost tiež kapitole 6.1: Zobrazenie signálu EKG.

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

5.2	Prevedení kardioverzia

Snímanie EKG elektródami EKG a pacientským kabelem

Pokiaľ chcete privádet signál EKG prostredníctvom pacientského

káblu, používajte výhradne elektródy z chloridu strochbrného (Ag/AgCl). Tento typ elektród brání vzniku polarizačního napätie vzniklého v dôsledku defibrilačnéhovýboje, což môžena křivce EKG simulovat srdcovú zástavu.

Aplikujte elektródy podľa obr. 5.1, potom je cez pacientský

kabel pripojte ke Cardioserv (Obr. 5-2).



Pre získání více informácií o snímanie EKG postupujte podľa

aplikačné poznámky týkajúcej sa elektrokardiografie a podľa relevantné odborné literatury.

Obr. 5-1: Umístení EKG elektród

Snímanie EKG jednorázovými defibrilačnými

elektródami (pad)

Elektródy umiestnite podľa popisu v kap. 4.2.



Zkontrolujte, nie ak je ke vstupu signálu EKG pripojen žádný

kabel EKG (viď obr. 5-2).



Teraz sa bude signál EKG snímat pomocou jednorázových

defibrilačných elektród. Prevedení kardioverzia bude popsáno níže.

0QUJPO	4Q0

&,(

Obr. 5-2: Vstup signálu EKG

Cardioserv V4.2

39

Červná	Žlutá

R	L

Bílá	C

Černá	N	F	Zelená

Kardioverzia  (synchronizovaná defibrilácia)

Prevedení kardioverzia

100

APEX

150

Volič energie nastavte do polohy	(tým sa Cardioserv

zapne) a zkontrolujte křivku EKG.



300

Charge

Shock

Shock

Defibrilátor vydá akustický signál a prevde test kontroly

LCD. Následne sa zobrazí hlavní zobrazenie a ak je pripojený pacientský kabel, tiež označenie vybraných svodů. Cardioserv je teraz pripravený k prevádzky.

3

Charge

Shock

Sync

Defibrilátor vybere následujúce nastavenie:

-    +

–

svod I (volitelne)

–

zapnutie AC filtru (volitelne)

Obr. 5-3: Tlačítko pre aktivaci synchronizovaného režimu

–

citlivosť 1 mV/cm (volitelne)

Pokiaľ chcete nastavit jiný svod alebo jinou citlivosť, prevďte

následujúce kroky (jedná sa iba o přechodné zmeny, ktoré nebudú uloženy):

Stisknete funkční tlačítko

úroveň menu EKG.

ECG

, tým sa otevře následujúce



I...III

aV...V

Paddle

Pomocou tlačítka

(a na obr. 5-5).

vyberte vhodný svod EKG



1

Pomocou tlačítka  cm/mV   nastavte citlivosť.



Stisknete tlačítko	(obr. 5-4).



Na LCD displeji sa idneď objeví indikácie synchronizovaného

režimu „Sync“ (c na obr. 5-5).

40

Cardioserv V4.2

APEX

360

3

200

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

Zkontrolujte, či na displeji pravidelne bliká symbol srdce

a či sa v pravidelných intervalech podél horního okraje LCD

zobrazuje symbol synchronizace (b na obr. 5-4). V opačném

B

C

I...III

aV...V

Paddle

prípade pomocou tlačítka

v menu EKG vyberte jiný svod.

Je dôležité, aby EKG vykazoval následujúce vlastnosti

–

Amplituda krivky R by mala byť vetší než 0,5 mV,

doporučuje sa 1 mV alebo více

–

Amplituda krivky T by mala byť menší v srovnání

s amplitudou krivky R

–

Značka SYNC by mala byť umístena nad predním

okrajem alebo vrcholem krivky R

Pokiaľ je nastavn synchronizovaný režim defibrilácia,

bude každý identifikovaný komplex QRS označen značkou synchronizace (b na obr. 5-4). Chýba-li tieto značky, nie je synchronizovaná defibrilácia možná.  Nejčastejší příčinou chybejících značek SYNC bývá nedostatečná kvalita signálu EKG. Vyberte jiný svod, zkontrolujte kontakt všech elektród

s pacientem alebo deaktivuje a znovu aktivujte synchronizovaný režim.

Obr. 5-4: Zobrazenie na displeji

a.

b.

c.

d.

vybraný svod

značky synchronizace

zapnutý synchronizovaný režim

symbol srdcovú akce

Pre presný odhad fázo, v ktoré dojde k defibrilačnýmu výboji

si môžete vyznačit poslední časový bod na vytišteném EKG. Defibrilačné výboj sa nespustí pozdeji než 60 ms

po značce SYNC.

Vyberte doskové elektródy zo schránek. Pokiaľ sú

elektródy vlhké, důkladne je osušte. Zemená rukoväti musí byť zcela suché. Na aktivní plochy každé z elektród aplikujte dostatočné množství vodivého gelu.



Volič energie nastavte na požadovanou úroveň energie

(„Autosakvnce nie je vhodná pre kardioverziu“).



Cardioserv V4.2

41

Kedyž nesú zobrazony žádné značky SYNC, nespouštejte defibrilačný výboj, pretože výboj

Výstraha     by mohol prebehnout nesynchronizovane

s QRS komplexy.

Na zápisu krivky je každý impulz synchronizace identifikován nad i pod trasou EKG krivky

svislou úsačkou.

))

#1.

&$(

E	D

4ZOD

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

Úroveň defibrilačný energie závisí na použitýém režimu

defibrilácia, na veku pacienta a na jeho konstituci.

V prípade externú defibrilácia hraje důležitou rolke tiež tloušťka tkání na hrudníku.

Energie nutná pre úspešné prevedení defibrilácia bez

současného poškodenie myokardu je v odborných kruzích

už řadu let predmetem sporu. Výrobce preto nie je schopný dávat žádná doporučenie.

Priložte elektródy pacientovi na hrudník tak, aby

co možná nejvetší množství energie prešlo cez myokard (imaginární spojnice mezi středy obou elektród musí sledovať střední osu srdcovú (Obr. 5-5).



Obr. 5-5: Umístení elektród

Pritlačte doskové elektródy na hrudník pacienta.



Ceztaňte sa dotýkat pacienta a vyzvete všetky přítomné,

aby odstoupili.



4IPD L

Stisknutým tlačítka

na apexové elektróde (8) sa zahání



$IBSHF

4IPDL

nabíjanie (Obr. 5-6). Pri použitie defibrilačných adhezívnych

elektród stisknete tlačítko $IBSHF         na ovládacím panelu

4IPDL

Cardioserv.

Jakmile sa dosáhne nastavné úrovne energie, Cardioserv

vydá akustický signál a zobrazí sa úroveň uložené energie

(Obr. 5-7). Musí sa shodovat s hodnotou nastavné energie

s přípustnou odchylkou ±15% alebo ± 4 J (podľa toho, co je vetší).

Obr. 5-6: Tlačítka pre nabíjanie defibrilátoru a pre spuštení

defibrilačnéhovýboje

42

Cardioserv V4.2

45&3/6.

"1&9

$IBSHF

4IPD L

Doskové elektródy neprikládejte

–   cez sternum či klíční kost

Výstraha     –   cez prsní bradavky

–   nad implantovaný kardiostimulátor

Americká zdravotnická asociace AHA doporučuje pre kardioverziu následujúce úrovne energie:

Upozornenie   50 J, 100 J, 200 J, 300 j, 360 J.

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

Behom následujúcech 30 sekúnd spusťte defibrilačný

výboj současným stisknutým tlačítok na obou doskových elektródách (Obr. 5-7). Pri použitie interných elektród stisknete na ovládacím panelu prístroja tlačítka $IBSHF         a	.



4IPDL

–

Po prevedení defibrilácia sa akustický signál ukončí a

na dobu 10 sekúnd sa namísto energie uložené zobrazí hodnota energie práve uvolnené. Současne sa zahájí zápis

16-sekundového úsaku EKG (včetne predchozích 4 sekúnd) (nastavitelné, Obr. 5-8). Cardioserv ukládá tento záznam

(4 sekúndy história, 5 sekúnd mezora a 10 sekúnd po prevedení výboje) a ten možno kedykoli znovu vytisknout

(Obr. 5-8). Viz tiež Kapitola 7, Pamäte prístroja Cardioserv.

–

Pokiaľ nesú elektródy aplikovány vůbec alebo sú  iba

nedostatečne priloženy ke kůži, zobrazí sa hlásenie „Check Electrode“. Defibrilačné výboj je však i cezto možné aplikovat. Doporučuje sa však snížit impedanci pokožky (riziko popálenin!) napr. použitým vodivého gelu na aktivní plochu doskových elektród a ich pevným pritlačením

na hrudník.

Obr. 5-7: Zobrazenie uložené energie

–

Dojde-li k poruše okruhu výboja(nesprávná aplikácie

elektród, závada svodů alebo elektród), za 200 ms

od spusteniedefibrilačnéhovýbojasa prevde internú bezpečnostné vybitie. V tomto prípade sa hodnota uvolnené energie nezobrazí.

–

Pokiaľ defibrilátor nie je schopný uložit nastavnou energii,

takže sa hodnoty nastavné a uložené energie liší, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Energy High“ alebo „Energy Low“. Defibrilačné výboj prinajmenšom je možné uvolnit.

Cardioserv V4.2

43

Defibrilačné energie (vysoké napätie) zůstává na deskách elektród přítomné až do úplného uvolnení

Výstraha     všetky uložené energie. Nedotýkejte sa povrchu elektród! Internú bezpečnostné vybitie je dokončené až pri novém zobrazenie nastavné energie.

Hlásenie „Check Electrode“ sa týká defibrilačných doskových elektród iba v prípade, že sú tieto elektródy pripojeny. Elektrod EKG sa týká jen pri pripojení pacientského káblu.

#1.

&$(

))

4ZOD

&OFSHZ

BWBJMBCMF	+

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

B

D

F

G

C

E

%&'*

4)0$,

4:/$

+06-&4

)3

#1.

$.  .7

..

45

+0)/ 4 %()

H

I

L

J

Obr. 5-8:  Příklad zápisu spušteného prevedením defibrilácia

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.

začátek

dátum

čas

synchronizovaný režim

uvolnená energie

srdcovú frekvencia

svod EKG (tu: Einthovn I)

citlivosť

rýchlosť posuvu papieru

názov pracovište

44

Cardioserv V4.2

*

*

*

T

*

4

Kardioverzia

(synchronizovaná defibrilácia)

Po dokončení terapie nastavte volič energie do polohy

pre monitorovanie pacientského EKG.



Výstraha

Po použitie Cardioserv vypnete (volič energie přepnete

do polohy	).



Doskové elektródy i povrch prístroj očistete podľa návode

v Kapitole 13.



Po očistenie vraťte doskové elektródy zpet do

patřičných schránek.



Pri použitie Cardioserv s internými elektródami alebo

s adhezívními elektródami, postupujte tiež podľa inštrukcií uvedených v kapitole 4.2 Defibrilácia pomocou interných alebo jednorázových elektród.



Cardioserv V4.2

45

Pred výmenou defibrilačných doskových elektród

(paddle) nezapomeňte Cardioserv vypnout!

Kardioverzia  (synchronizovaná defibrilácia)

5.3	Stručné prevádzkové inštrukcie

(kardioverzia)

Snímanie EKG cez elektródy EKG (doporučováno)

Snímanie EKG cez doskové elektródy

Aplikujte elektródy EKG a pripojte je pomocou pacientského

káblu ke Cardioserv.

Priložte doskové elektródy na pacienta a pripojte je

ke Cardioserv. Pacientský kabel nesmie byť pripojen k prístroji (24).





Zapnete Cardioserv (4) a nastavte volič

na požadovanou energii.



Zapnete Cardioserv (4) a nastavte volič na požadovanou

úroveň energie.



Stisknutým tlačítka	aktivujte synchronizovaný režim

a sledujte LCD displej, či sa v pravidelných intervalech zobrazují spouštecí impulzy. Pokiaľ ne, vyberte jiný



Stisknutým tlačítka	aktivujte synchronizovaný režim

a sledujte LCD displej, či sa v pravidelných intervalech zobrazují spouštecí impulzy. Pokiaľ ne, použijte pre snímanie



1

svod (F1

).

ECG

signálu elektródy EKG

1

Vyberte elektródy zo schránky a naneste vodivý gel.



Spusťte nabíjanie defibrilátoru $IBSHF     .



2

4IPDL

Priložte elektródy na hrudník a spusťte nabíjanie



2

defibrilátoru

.

Počkajte na zvukový signál a na zobrazenie uložené energie.



$IBSHF

4IPDL

Počkajte na zvukový signál a na zobrazenie uložené energie.

Upozornete okolí, nedotýkejte sa pacienta, uvolnete výboj

současným stisknutým $IBSHF	na prístroji. Počkajte na





4IPDL

3

Upozornete okolí, nedotýkejte sa pacienta, uvolnete

uvolnení výboje.



výboj současným stisknutým

na obou doskových

$IBSHF

4IPDL

4IPDL

elektródách. Počkajte na uvolnení výboje.

Sledujte EKG, v prípade potřeby zopakujte defibriláciu,

alebo nastavte volič energie na	, kedyž boli defibrilácia úspešná.



3

Prehliadnite si EKG, podľa potřeby zopakujte



defibriláciu prípadne volič přepnete na

defibrilácia úspešná.

, pokiaľ boli

Po použitie Cardioserv vypnete (volič energie na	).



Po použitie Cardioserv vypnete

(nastaveniem voliče do polohy

Vyhoďte elektródy na jedno použitie, očistete doskové

elektródy a defibrilátor.





).

Jednorázové elektródy zlikvidujte, doskové elektródy

i defibrilátor očistete.



46

Cardioserv V4.2

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

6.	Zobrazovanie a monitorovanie EKG

Táto kapitola popisuje spôsob aplikácie elektród EKG pre

zobrazovanie všech 12 standardních svodů a postup pri monitorovanie srdcovú frekvencia (nastavenie akustického alarmu, hlasitosti signalizace pulsace (QRS) a limitů alarmov).

Na konci tejto kapitoly bude uvden súhrn všech základnéch

prevádzkovéch kroků (stručné prevádzkové inštrukcie).

Cardioserv V4.2

47

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

6.1	Zobrazovanie EKG

Pre rychlou diagnostiku možno snímat signál EKG cez doskové

defibrilačný elektródy (viď níže). Pre ceznejší vyšetření

a pre monitorovanie srdcovúho rytmu je nutné aplikovat elektródy EKG.

konfigurácia

IEC

Pre snímanie EKG je možné použít 3 alebo 5 elektród. Pre

neodkladné situace 3 elektródy plne postačují. Používajte výhradné elektródy chloridu strochbrného (Ag/AgCl). Tento typ elektród brání vzniku polarizačního napätie vznikajícího

v dôsledku defibrilačnéhovýboje, což na křivce EKG môžesimulovat srdcovú zástavu.

konfigurácia

AHA

Pre získání podrobnejších informácií signálu EKG postupujte

podľa inštrukcií v naší aplikačné poznámce o elektrokardiografii

a příslušné odborné literatury.

Obr. 6-1:  Miesta aplikácie elektród

(vlevo 5 svodů, vpravo 3 svody)

Aplikujte elektródy podľa obr. 6-1.



Podľa Obr. 6-2 pripojte pacientský kabel k elektródám

a ke vstupu signálu EKG.



–

Dáváte-li prednost použitie 5 elektród, aplikujte

4 končetinové svody a 1 elektródu prekordiální.

0QUJPO	4Q0

&,(

Obr. 6-2: Vstup signálu EKG

48

Cardioserv V4.2

Pri monitorovanie pacienta pomocou adhezívnych elektród zkontrolujte, ak je volič energie v polozo

Upozornenie   monitorace	.

Pri použitie 3-svodového káblu je možné zobrazit iba EKG svody I, II a III.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

–

Pre získání záznamu všech 12 standardních svodů pripojte

4 končetinové svody a na hrudník upevnete přísavnou elektródu (kat. číslo 217 144 01). Tuto elektródu je možné snadno přenést z jednoho snímacího miesta do následujúceho (C1 až C6, viď Obr. 6-3). Pomocou káblu svodu (kat.číslo

223 404 10) pripojte přísavnou elektródu k pacientskému káblu. Pri snímanie hrudních svodů nechejte funkční

$

$

$

$

$

$

I...III

aV...V

Paddle

tlačítko

nastavné v polozo V a iba přemísťujte

elektródu z jednoho aplikačného miesta na další od C1

po C6 (C8).

$

$

–

Jinou možností je pripojení 3-svodového monitorovacího

káblu (kat. číslo 223 287 01 alebo 223 288 01 –

s vysokofrekvnční ochranou).

$

$

$

$

$   $

Obr. 6-3:  Miesta aplikácie hrudních elektród

C1 v 4. mezižebří vpravo od okraje sterna; C2 v 4. mezižebří vlevo od okraje sterna;

C3 v úrovni 5. žebra uprestřed vzďalejnosti mezi C2 a C4; C4 v 5. mezižebří v levé medioklavikulární čáře;

C5 mezi C4 a C6 v levé prední axilární čáře

C6 v levé střední axilární čáře v úrovni elektródy C4; C7 v 5. mezižebří v levé zadní axilární čáře

C8 v 5. mezižebří v levá medioskapulární čáře

Volič energie (4) nastavte na

Cardioserv zapne.

, tým sa



Cardioserv V4.2

49

V tomto prípade možno snímat iba svody I, II a III.

Elektroda C v systému IEC tu zobrazoná má rovnakúfunkciu ako elektróda V systému AHA.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

Defibrilátor vydá zvukový signál a prevde test LCD.

Potom sa zobrazí instalovaná verzia software a potom hlavní displej (Obr. 6-4).

B

C

D

Pole nad hodnotami srdcovú a tepové frekvencia je rezorvované

pre technické alarmy a hlásenie.

Defibrilátor prevde následujúce standardní nastavenie:

–

svod I podľa Einthovna (volitelne)

–

AC filtr bude zapnutý (volitelne)

–

citlivosť 1 cm/mV (volitelne)

Pokiaľ chcete vybrat jiný svod alebo nastavit jinou citlivosť,

prevďte následujúce kroky (tieto zmeny budou iba přechodného rázu, nebudú uloženy):

Obr. 6-4:  Hlavnézobrazenie

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

hodnota srdcovú/tepové frekvencia s limity alarmov

vybraný svod

kalibrační impulz 1 mV

alarmové hlásenie, značka QRS

kanál 1: EKG

kanál 2: pletysmogram

menu

Stisknutým funkčného tlačítka

sa otevře menu EKG.



ECG

I...III

aV...V

Paddle

Pomocou funkčného tlačítka

vyberte vhodný svod EKG



(zobrazono ako b na obr. 6-4).

1

Pomocou funkčného tlačítka  cm/mV    vyberte

požadovanou citlivosť.



Filtry (filtr AC frekvencia a svalový filtr) zapnuté behom

snímanie signálu umožňují zobrazit EKG křivku bez rušivé interference frekvencia napájacej siete alebo svalových artefaktů. Filtry prinajmenšom zkreslují křivku EKG a môžu ji tak znemožnit pre diagnostické účely. Srdcovú frekvencia sa vždy vypočítává podľa nefiltrovaného EKG. Signál EKG ovlivnený artefakty

môžepreto viesť k nesprávnému určenýí srdcovú frekvencia,

i kedyž zobrazoná filtrovaná krivka EKG je „čistá“.

Výstraha

50

Cardioserv V4.2

Použitým filtrov sa zkresluje signál EKG. Pre diagnostické účely je nutné všetky filtry vypnout.

#1.

&$(

)3  "MBSN

4Q0

)

E

G	F

H

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

Zmrazoní (Freezo)

Pre mnohem podrobnejší vyšetření krivky EKG môžete

zastavit (zmrazit) pohyb krivky na displeji stisknutým



tlačítka

.

'SFF[F

Snímanie a zobrazovanie aktuálního signálu EKG pokračuje

v horní části LCD displeje pre možnost monitorovanie, zatýmco zastavný úsak krivky sa objeví v dolní části LCD displeje. Funkciamonitorace je i naďalej zapnutá.

Jakmile stisknete tlačítko

, mazací pruh sa cezune na

'SFF[F

pravý okraj displeje, tzn. celý displej zobrauje úsak tesne pred

stisknutým tlačítka

.

'SFF[F

Zmrazoný úsak EKG môžete:

'SFF[F

1SJOU

–

vytisknout pomocou tlačítka

(včetne 4 sekúnd história);

4UPSF

'SFF[F

–

uložit stisknutým tlačítka

;

–

opet uvolnit stisknutým tlačítka

.

Otočení displeje (přechodné)

Orientaci displeje je možné přechodne otočit o 180°.

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

sa zobrazí menu další úrovne.



%JTQMBZ

'MJQ

Stisknutým tlačítka

sa displej převrátí.



Novým stisknutým téhož tlačítka sa displej vrátí zpet do

původní orientace.

Cardioserv V4.2

51

6O

'SFF[F

FunkciaFreezo môžezakrýt hlásenie na displeji.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

6.2	Monitorovanie srdcovú frekvencia

Pokiaľ nie je zmenené standardní nastavenie prístroja od

výrobce, po zapnutie sú akustické alarmy vypnuté

(F4

). Novým stisknutým tlačítka F4 môžete akustické

alarmy zapnout.

B

C

D

Jestliže sa ozývá akustický alarm, môžete jej stisknutým

tlačítka

ztišit. Trvá-li však příčina alarmu i po uplynutí

intervalu 120 sekúnd (zbývající čas do konce tohoto intervalu

sa zobrazuje v funkčním tlačítku), akustický alarm sa opet obnoví. Trvalého vypnutie akustických alarmov dosáhnete stisknutým a podržením tlačítka po dobu déle než 2 sekúndy. Trvalém vypnutie akustického alarmu bude potverziano přeškrtnutým symbolu zvonku.

Limity alarmu je možné upravit trvale prostredníctvom menu

standardního nastavenie (kapitola 11: Menu standardního nastavenie) alebo přechodne (viď níže).

Jestliže hodnota srdcovú frekvencia překročí nektorý z limitů

na déle než 5 sekúnd, Cardioserv aktivuje alarm:

–

–

–

–

–

ozv sa akustický alarm (volitelne)

na displeji sa zobrazí příčina alarmu (d, na obr. 6-5)

bliká překročený limit alarmu

zahájí sa alarmový zápis záznamníku (volitelne)

uloží sa krivka EKG do pamäte (4 sekúndy história,

6 sekúnd po spusteniealarmu). Viz kapitola 7: Pamäte Cardioserv).

Obr. 6-5:  Hlavnédisplej

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

hodnota srdcovú/tepové frekvencia s limity alarmov

vybraný svod

1 mV kalibrační impulz

alarmové hlásenie, signalizace QRS

kanál 1: EKG

kanál 2: pletysmogram

menu

Stisknutým tlačítka

sa akustický alarm ztiší.



Jakmile pomine příčina alarmu, alarm sa ukončí. Pokiaľ příčina

trvá i po 120 sekúndách od ztišení alarmu, akustický alarm sa obnoví.

52

Cardioserv V4.2

#1.

&$(

)3  "MBSN

4Q0

)

E

G	F

H

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Cardioserv je možné nastavit tak (viď kapitola 11

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru), že po zapnutie prístroja budou akustické alarmy zapnuté. Je

možné predem nastavit i standardní limity alarmov.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

Pokiaľ sa odpojí elektróda potřebná pre vybraný svod EKG,

na displeji sa zobrazí hlásenie „Check Electrode“.

Úprava nastavenie prístroja

Pomocou tlačítok F1 až F5 môžete zmenit nastavenie

monitorace EKG. V tomto prípade bude však prevdená zmena jen dočasná a nebude sa ukládat do pamäte. Trvalé zmeny nastavenie sú možné iba prostredníctvom menu

standardního nastavenie (viď kapitola 11, Konfigurácia nastavenie defibrilátoru).

Nastavenie limitů alarmov

Stisknutým funkčného tlačítka

EKG (viď obr. 6-6)

sa zobrazí menu



ECG

"MBSN

-JNJUT

Stisknutým tlačítka

môžete zmenit limity alarmov



v menu alarmov (Obr. 6-7).

Paddle

Obr. 6-6: Menu další úrovne

Stisknutým tlačítka + sa hodnota zvýší, stisknutým tlačítka

– sa hodnota sníží o 5 t/min. Pokiaľ podržíte tlačítko stisknuté, zmeny budou prebíhat rychleji.



ECG

Obr. 6-7: Menu alarmov

Cardioserv V4.2

53

Limity alarmov môžete zrušit volbou hodnoty mimo ich nastavitelné rozmedzí.

High  Alarm

-	+

ECG

Low  Alarm

-	+

back

I...III

aV...V

1

cm/mV

Alarm

Limits

Alarm

Printout

back

Neotáčejte displej (FunkciaDisplej Flip)

do 2 minút po ztišení alarmového tónu. Jinak by

Výstraha     nebyl reaktivován zvukový alarm prístroj nebude ďalej vysílat zvukový alarm pri dalších

alarmových situacích.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

Určenýí zdroje pre srdcovú frekvenciu

Prístroja Cardioserv vybavenýé systémom pre merania SpO

2

umožňují určovat parametr, ktorý bude využíván ako zdroj

pre merania srdcovú/tepové frekvencia (srdcovú frekvencia podľa signálu EKG, tepová frekvencia podľa signálu SpO ). Vybraný

2

zdroj bude uvden ako „ECG“ alebo „Pulsa“ pod hodnotou parametru.

Obr. 6-8: Menu následujúce úrovne

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

zobrazíte menu následujúce



úrovne. Viz Obr. 6-8.

)3

4PVSDF

&$(

Pomocou tlačítka

vyberte „ECG“ alebo „SpO “.



2

Zapnutí/vypnutie signalizace QRS

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

zobrazíte menu následujúce



úrovne. (viď Obr. 6-8).

Akustickou signalizaci QRS alebo pulsace môžete pomocou



2341VMTF

#FFQ

0''

tlačítka

podľa potřeby zapnout alebo vypnout.

54

Cardioserv V4.2

Pri zapnuté funkciu synchronizace C-LOCK ECG je akustická signalizace QRS spouštena podľa signálu EKG i v prípade, že je ako zdroj pre parametr srdcovú/tepové frekvencia nastavn signál pulznáho oximetru.

HR

Source

ECG

QRSPulsa

Beep

OFF

Memo ry

Display

Flip

back

Pokiaľ po dobu cezahující 30 sekúnd nestisknete žádné funkční tlačítko, Cardioserv sa automaticky vrátí do hlavního menu.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

6.3	Monitorovanie pacientů s pacemakerem

Pri monitorovanie pacientů s pacemakerem je dôležité vedet,

že prístroj počítá iba komplexy QRS a nie stimulační impulzy pacemakeru. Z tohoto dôvodov je Cardioserv vybavený elektronickým okruhem, ktorý odfiltruje impulzy pacemakeru. Prinajmenšom v výjimečných prípadoch (podľa typu použitýého pacemakeru a umístení elektródy) môžekompenzační algoritmus pricházojící po každom stimulačním impulzu simulovat komplex QRS. Každý pacemaker musí po uvolnení stimulačného impulzu vytvořit obrácene nabitý prúd (revrzní prúd). Neúčinná stimulácia (nie je následována komplexem

QRS) môževiesť k nesprávné interpretaci, takže alarm nemusí byť v prípade bradykardie alebo srdcovú zástavy spušten.

Z tohoto dôvodov doporučujeme u pacientů s implantovaným

pacemakerem monitorovať tiež pulzná oximetrii (SpO ). Krom

2

toho ako zdroj srdcovú/tepové frekvencia nastavte „Pulsa“.

Mali byste vypnout C-LOCK synchronizaci, aby sa predešlo

nesprávnému pričítání stimulačních kmitů ako komplexů QRS.

Či bude prístroj interpretovat kompenzační algoritmus

pacemakeru ako komplexy QRS závisí na parametrech impulzů pacemakeru (viď Kapitola 14, Technické parametre).

Pre pacienty s implantovaným pacemakerem používajte

amplitudu EKG vetší než 1 mV.

Cardioserv V4.2

55

Tento prístroj nie je schopný detekovat stimulační impulzy s amplitudou nižší než 20 mV.

Výstraha

Pokiaľ dojde v jednom okamžiku k více nepříznivým okolnostem najednou, je potrebné zvážit možnost,

Výstraha     že boli stimulační impulzy chybne interpretovány ako komplexy QRS. Z tohoto dôvodov pacientům

s implantovaným pacemakerem venujte zvýšenou pozornost.

Zobrazovanie a monitorovanie EKG

6.4	Stručné prevádzkové inštrukcie

(monitorace EKG)

Zobrazenie EKG

Zmena nastavenie limitů alarmu srdcovú frekvencia

Aplikujte elektródy EKG a pripojte je ke Cardioserv.

Stisknutým F1

sa otevře menu EKG.





ECG

Volič energie nastavte do polohy

.

Stisknutým F3 otevřete menu limitů alarmu.





Otvortemenu EKG (tlačítkom F1

EKG (F1).

) a vyberte svod

Hodnoty limitů môžete snížit pomocou tlačítok F1 a F3,

prípadne zvýšit pomocou tlačítok F2 a F4.



ECG



Nastavte amplitudu (F2).



Křivku zmrazte a uvolnete podľa potřeby stisknutým F3

(v hlavním menu).



Monitorovanie srdcovú frekvencia

Zobrazte EKG podľa výše uvedeného postupu.



Pomocou F4 aktivujte akustický alarm.



Akustický alarm môžete ztišit stisknutým tlačítka F4,

pokiaľ bude příčina alarmu trvat i po uplynutí 2minútového intervalu, akustický alarm sa obnoví. Trvale môžete akustický alarm zrušit stisknutým tlačítka F4 na dobu dlhšiu než 2 sekúndy.



56

Cardioserv V4.2

Pamäte Cardioserv

7.	Pamäte Cardioserv

Táto kapitola popisuje

–

pamäte, ktorými je Cardioserv vybavený;

–

spôsob, ako vytisknout uložené informácie;

–

spôsob, ako obsah pametí vyčistit.

Cardioserv V4.2

57

Pamäte Cardioserv

Cardioserv je vybavený tromi rôznymi pameťami:

–

textovú pametí

–

pametí príhod

–

pametí trendov

Všetky informácie týkajúcej sa prevádzky prístroja sa ukládají

spolu s časovými údaji do textové pamäte, napr. zapnutie/

vypnutie prístroja, alarmy, výboje, apod. Cardioserv může

v pamäte pojmout až 80 techto činností. Jakmile sa táto pamäť

zaplní, prístroj informácie automaticky aktualizuje, pričemž sa starší informácie odstraňují a do uvolnené kapacity sa

uloží informácie aktuální. Okrem toho možno obsah všech troch pametí najednou vymazat (viď ďalej).

Vytisknutí uložených informácií:

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

otevřete menu následujúce



úrovne. Viz obr. 7-1.

OFF

Obr. 7-1: Menu následujúce úrovne

Stisknutým tlačítka

Viz obr. 7-2).

sa zobrazí obsah pamäte.



.FNPSZ

1SJOU

5FYU

Stisknutým tlačítka

sa informácie uložené v textové



pamäte vytisknou (viď obr. 7-3).

Obr. 7-2: Menu pamäte

DEVICE OFF . . . . . . :

ICE	N .

R ALARM 335BPM :

SHOCK	9JOULES :

17:15:02

17:15:08

17:15:09

17:15:25

17:16:20

17:17:44

17:19:31

17:20:12

17:38:17

17:52:09

28.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

8.06.1997

R ALARM

R ALARM

R ALARM

SHOCK

ICE

PM :

PM :

PM :

5JOULES :

.

ICE

N .

Obr. 7-3: Výtisk obsahu textové pamäte

58

Cardioserv V4.2

D

E

V

O

.

.

.

.

.

:

2

H

2

3

4

2

H

6

1

B

2

H

6

0

B

2

H

6

1

B

2

2

0

2

D

E

V

O

F

F

.

.

.

. .

. :

2

D

E

V

O

.

.

.

.

.

:

2

Print

Text

Print

Evnt

Print

Trend

Memo ry

Clear

back

HR

Source

ECG

QRSPulsa

Beep

Memo ry

Display

Flip

back

Pamäte Cardioserv

Pamäť príhod obsahuje až 40 stripov (pásů) EKG po 16

sekúndách, každý z nich obsahuje 4 sekúndy história. Strip príhody sa zaznamenává buď automaticky (po překročení limitu alarmu srdcovú frekvencia, po prevedení defibrilačnéhovýbojaalebo po zmene nastavenie pacemakeru, kedy sa pacemaker zapne), prípadne manuálne po stlačení tlačítka

4UPSF

'SFF[F

. Jakmile sa pamäť zaplní, prístroj automaticky obsah

pamäte aktualizuje, pričemž staré informácie nahrazuje novými.

Okrem toho možno obsah všech troch pametí vymazat současne

(viď níže). Záznamy aktivované defibrilačným výbojom mají po 4-sekundovém intervalu pred výbojom prázdný interval

5 sekúnd, ktorý je následován 10 sekúndami záznamu po prevdeném výboji.

Vytisknutí uložených príhod:

Obr. 7-4: Menu Tisk príhody

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

úrovne (Obr. 7-1).

otevřete menu následujúce



Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-2).

sa zobrazí menu pamäte



.FNPSZ

Print

Evnt

Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-4).

sa otevře menu tlače príhod



Teraz môžete

pomocou tlačítok + a – vybrat príhodu (príhoda sa zobrazí



Print

Evnt

v a na obr. 7-4) a tlačítkem

zahájit zápis, alebo

Print all

stisknutým tlačítka

vytisknout všetky uložené



príhody (počínaje príhodami zobrazonými

v a na obr. 7-4), alebo

vrátit sa stisknutým tlačítka

zpet do menu pamäte.



CBDL

Cardioserv V4.2

59

#1.

&$(

)

B

&WFOU

4)0$,

+

1SJOU	     BMM

4FMFDU	&WFOU

1SJOU

&WFOU

CBDL

Pamäte Cardioserv

Pamäť trendov Cardioserv ukládá hodnoty srdcovú frekvencia

a SpO  za posledních 45 minút a 9 hodín. Táto pamäť sa

2

automaticky aktualizuje obdobne ako obe výše uvedené. Uložené trendy môžete následujúcem spôsobem vytisknout:

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-1).

otevřete menu následujúce úrovne



Obr. 7-1: Menu následujúce úrovne (opakování)

Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-2).

sa zobrazí menu pamäte



.FNPSZ

1SJOU

5SFOE

Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-5).

sa zobrazí menu pre tisk trendu



Obr. 7-2: Menu pamäte (opakování)

Teraz môžete:

Print

pomocou tlačítka

srdcovú frekvencia;

vytisknout 45minútový trend

Obr. 7-5: Menu Tisk trendu



pomocou tlačítka

frekvencia;

vytisknout 9hodínový trend srdcovú



1SJOU

pomocou tlačítka

vytisknout 45minútový trend SpO ;



2

pomocou tlačítka

vytisknout 9hodínový trend SpO ;



2

pomocou tlačítka

sa vrátit zpet do ,menu pamäte.



CBDL

Vymazání pametí

/FYU

.FOV

Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-1).

otevřete menu následujúce úrovne



Stisknutým tlačítka

(Obr. 7-2).

sa zobrazí menu pamäte



.FNPSZ

.FNPSZ

$MFBS

Stisknutým tlačítka

po dobu 2 sekúnd sa vymaže



obsah všech troch pametí současne.

60

Cardioserv V4.2

I

4Q0

1SJOU

NJO

4Q0

1SJOU

I

)3

NJO

)3

1SJOU

45  min

HR

Print

9  h

HR

Print

45  min

SpO2

Print

9  h

SpO2

back

Print

Text

Print

Evnt

Print

Trend

Memo ry

Clear

back

HR

Source

ECG

QRSPulsa

Beep

OFF

Memo ry

Display

Flip

back

Zápis

8.	Zápis

Táto kapitola popisuje:

–

spôsob, ako zahájit manuálnu zápis;

–

za akoých situací záznamník zapisuje automaticky;

–

postup pri výmene zapisovacího papieru.

Cardioserv V4.2

61

Zápis

8.1	Manuálnu zápis

Manuálnu zápis sa zahájí i ukončuje kombinací tlačítok

Ak je funkcia Kontinuálního zápisu v menu Standardního

.

"1&9

nastavenie (default) vypnutá (standardní), Cardioserv prevde

zápis EKG zobrazoného na displeji v délce 16 sekúnd.Pred uplynutým tohoto intervalu je možné kedykoli zápis zastavit opet

$IBSHF

4IPDL

4IPDL

kombinací tlačítok

. Ak je funkcia Kontinuálního zápisu

$IBSHF

4IPDL

aktivní, Cardioserv zahájí zápis EKG, ktorý bude pokračovat

4ZOD

až do stlačení tlačítok

. Rýchlosť zápisu je 25 mm/s.

najprv sa vytlačí kalibrační impulz (Obr. 8-2). Na okraji

zápisu sú uvdeny tieto informácie:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.

text indikující, že sa jedná o manuálnu zápis

dátum

čas

aktivní filtry

uvolená energie

srdcovú frekvencia

svod EKG

citlivosť

rýchlosť posuvu papieru

označenie zdravotníckejho zariadenie

Obr. 8-1: Tlačítka pre zahájení zápisu

B

D

G

C

E

F

."/6"-

)[

)[	+06-&4

)3

1"5*&/5

% "5&	'  #*3

&3

0..&/54

&-&$5&%  &/&3(:

%&-*7&3&%  &/&3(:

"3.  -*.*5  )3

"3.  -*.*5  410

$&.",&3

% "5&	*.&

$.  .7

..	45

+0)/ 4 %()

H

I	J

L

Obr. 8-2: Manuálnu zápis

62

Cardioserv V4.2

0

5

)

6

4

$

4

"

-

**

"

-

1

"

4

5

Zápis

8.2	Automatický zápis

Zápis sa zahajuje automaticky po každom uvolneném

defibrilačným výboji. Prostredníctvom menu Standardního nastavenie (Kapitola 11) môžete nastavit, či sa automatický zápis zahájí tiež pri překročení nektorého z limitů alarmov. Automatický zápis vždy pokrývá časový interval 16 sekúnd včetne 4 sekúnd história. Na okraji zápisu sú uvdeny tieto informácie (Viz Obr. 8-2):

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.

text indikující dôvodautomatického zápisu

dátum

čas

aktivní filtry

uvolená energie

srdcovú frekvencia

svod EKG

citlivosť

rýchlosť posuvu papieru

označenie zdravotníckejho zariadenie

Cardioserv V4.2

63

Současným stisknutým obou tlačítok pre nastavenie kontrastu môžete kedykoli získat kopii zobrazoného obsahu displeje.

Pre spolehlivý prevádzku je dôležité, aby papier

vycházol bez obstrukcí. Pokiaľ tak tomu nie je, může

Výstraha     sa papier namotávat zpet do prístroja a omotávat sa okolo transportního válce. Jestliže k tomu dojde, zmuchlaný papier odstraňte následujúcem spôsobem:

–   otevřete víko zapisovače

–   opatrne vyberte zamotaný papier a odmotejte vn pruh volného papieru

–   zavřete víko zapisovače (podrobnosti viď

Kapitolu 8.3)

Zápis

8.3	Výmena zapisovacího papieru

Abyste nepoškodili zapisovací hlavu, používajte vždy iba

originální zapisovací papier GEMS IT CONTRAST®

(kat. číslo 226 130 02).

Vysuňte víko zapisovače smerem vzhůru a potom jej

otevřete (Obr. 8-3).



Vyberte prázdnou cívku papieru vytažením za bílý

plastový výstupek.



Obr. 8-3: Otevření víka zapisovače

Vložte novou rolke papieru podľa obrázku 8-4.



Obr. 8-4: Vložení role papieru

64

Cardioserv V4.2

Zápis

Prední okraj papieru zavďte pod transportní válec papieru

(viď Obr. 8-5) a stále jej posouvjte vpred, až sa objeví nad válcem.



Obr. 8-5: Založení predního okraje

Prední okraj papieru pretáhnete šterbinou v víku

zapisovače (viď Obr. 8-6).



Obr. 8-6: Vyvdení okraje papieru šterbinou v víku

Cardioserv V4.2

65

Zápis

Víko zapisovače zavřete. Behom zavírání pevne uchopte

konec papieru, aby sa pri zavírání nezachytil do víka

(Obr. 8-7).



Poslední 3 metry papieru na rolke sú označené červným

preužkem. Nezapomeňte včas papier vymeniť, abyste moholi dokumentovať alarmy i defibrilačný výboje.

Obr. 8-7: Zavření víka zapisovače

66

Cardioserv V4.2

Zápis na teplocitlivý papier je možné uchovávat iba v transparentních obalech vyrobených

z polyetylénu, keďže materiál PVC spôsobuje vyblednutí zapsaného textu i křivk. Pokiaľ nemáte istotu o materiálu obalu, vložte ješte mezi zápis

a obal další volný list papieru.

Pulzná oxymetria SpO2

9.	Pulzná oxymetria SpO

2

Táto kapitola vysvetluje

–

metodu merania kyslíkovej saturácie (SpO )

2

–

spôsob aplikácie saturačního senzoru

–

dôležité body týkajúcej sa merania kyslíkovej saturácie

Cardioserv V4.2

67

Pulzná oxymetria SpO2

9.1	Všeobecné informácie

Merania SpO  slúži k určenýí saturácie hemoglobinu v arteriálnej

2

krvi kyslíkem. Pre monitorovanie hodnot kyslíkovej saturácie je možné nastavit limity alarmov. V kanálu 2. sa zobrazuje pletysmografická krivka (Obr. 9-1).

Kyslíková saturácie hemoglobinu arteriálnej krv sa meří

metodou nazvanou pulzná oxymetria. Jedná sa o kontinuální neinvazívní metodu založenou na rozdílné absorpci svetelného spektra redukovaným a oxygenovaným hemoglobinem.

Z tohoto dôvodov saturační čidlo obsahuje svetelný zdroj

(v vetšine případů sa 2 LED) a na opačné strane fotodetektor, ktorý meří intenzitu dopadajícího svetla. Svetlo (červné

a infračervné s vlnovými délkami 660 nm a 940 nm) je vysíláno z LED a potom preniká tkánemi a krví prstu, ušního boltce alebo nožičky. Ako detektor slúži fotodioda, ktorá meří intenzitu svetla, ktorá tkánemi prenikla, a konvrtuje ji na elektrický signál. Statické faktory absorpce (pokožka, kosti, mekké tkáne a žilní krev) sa potlačí a z pulsující komponenty signálu sa vytvoří pletysmografická krivka (pletysmogram).

Obr. 9-1: Zobrazenie hodnoty saturácie a pletysmografické krivky.

Literatúra

Wukitsch, M.W.; Petterson, M.T.; Tobler, D.R.; Pologe,

J.A.: Pulsa Oximetry: Analysis of Theory, Technology, and

Practice, J. Clin. Monit. 4: 290–301 (1988)

Cecil, W.T.; Thorpe, K.J.; Fibuch E.E.; Tuohy, G.F.: A

Clinical Evaluation of the Accuracy of the Nellcor N-100 and

Ohmeda 3700 Pulsa Oximeters, J. Clin. Monit. 4: 31–36 (1988)

68

Cardioserv V4.2

Zvýšené hodnoty karboxyhemoglobinu (CO-Hb)

a methemoglobinu (Met-Hb) môžu nepříznive

Upozornenie   ovlivňovat presnosť merania kyslíkovej saturácie.

Totiež platí i pre barviva aplikovaná do krevního řečište (kardiogreen, metylénová modř, brilantová zoleň, indigo karmín apod.).

Pulzná oxymetria nie je vhodná ke sledování saturácie u plodů alebo novorozonců behom porodu. Okrem toho

Upozornenie   je nevhodná pre monitorovanie pacientů po otrave

oxidem uhelnatým.

#1.

&$(

4Q0	 "MBSN

4Q0

))

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Pulzná oxymetria SpO2

EKG synchronizace C-LOCK

Pokyny pre správnou aplikáciu

FunkciaEKG synchronizace C-LOCK umožňuje používat EKG

signál monitoru ako referenční signál pre identifikaci pulsace

a synchronizaci merania kyslíkovej saturácie. Tým sa zvyšuje účinnost monitorovanie v přítomnosti nadmerných pohybových artefaktů pri neklidu pacienta alebo v prípade slabé

perfúzi tkání.

–

Používajte iba senzoru uvedené v Kapitole 15: Informácie

pre objednávanie. Čidla aplikujte podľa ich inštrukcií k použitie. Dodržujte všetky upozornenie

v inštrukciích uvedené.

–

Zabráňte nadmernomu tlaku senzoru na mekké tkáne; moholo

by dojít ke zkreslení meřených hodnot a ke vzniku puchýřů. Puchýře nebývají spôsobeny iba přehřátým, ale zomená nedostatečnou vntilací.

Ak je behom merania saturácie přítomen signál EKG, monitor

prijímá dva samostatné signály, ktoré meří srdcovú aktivitu:

optický signál zo saturačního senzoru a elektrický signál z EKG.

Čas, ktorý uplyne mezi kmitem R na EKG a optickým impulzam detekovaným saturačním čidlem závisí na celkovém stavu pacienta, jeho srdcovú frekvenciu a v neposlední řade na

míste aplikácie senzoru. Prinajmenšom pre jednotlivého pacienta je

táto hodnota pomerne stálá. Pomocou funkcia EKG synchronizace

C-LOCK monitor využívá tento časový vztah k identifikaci dobré pulsové amplitudy a k potlačení nesynchronizovaných artefaktů.

–

Zvýšenou pozornost venujte zaistenie cirkulace distálne od

aplikovaného senzoru.

–

Miesta aplikácie nejdéle po 24 hodínách striedejte, abyste

umožnili dostatečnou perspiraci pokožky.

–

Nadmerné okolité osvetlení môžezhoršit kvalitu signálu.

Stačí čidlo zakrýt neprůhledným materiálem, napr. operační rouškou.

–

Merania srdcovúho výdeje aplikací barviv môžebránit

ceznému merania saturácie.

–

Pri zhoršení stavu cirkulace (aplikací manžety krevního

tlaku alebo extrémní cévní rezistencí) môžebyť nemožné stanovit kyslíkovou saturaci a hodnotu tepové frekvencia.

–

Pred aplikací prstového senzoru odstraňte lak na nehty

a umalé nehty, moholy by nepříznive ovlivnit presnosť merania.

–

Neaplikujte čidlo na rovnakúkončetinu, kde je manžeta

merania krevního tlaku.

Cardioserv V4.2

69

Pulzná oxymetria SpO2

Jak zabránit pohybovým artefaktům

V přítomnosti interference s AC sítí

–

dbejte na zaistenie dobrého signálu EKG (EKG

synchronizace C-LOCK);

–

Pri interferenci signálu s frekvncí napájacej siete môžu

byť namísto pletysmografické krivky zobrazony obdélníkové vlny. V tomto prípade doporučujeme odpojit prístroj

od napájacej siete a napájet jej z internú batérie.

–

používajte nová senzoru s čerstvými adhezívními pásky;

–

přemístete čidlo na místo méne vystavenýé pohybu;

–

nastavte pomalejší integrační čas.

Pri monitorovanie SpO  behom elektrochirurgické

2

intervnce dbejte na to, aby:

–

Cardioserv byl napájen z vstavené internú batérie alebo

iného zdroje než elektrokoagulační prístroj;

–

zomnící desková elektróda boli co nejblíže místu operace;

–

saturační čidlo bolo aplikováno co nejďalej od miesta

operace, zomnící elektródy a elektrokoagulačního prístroja.

70

Cardioserv V4.2

Pulzná oxymetria SpO2

9.2	Merania a monitorovanie

kyslíkovej saturácie

Prístroj Cardioserv zapnete

(volič energie pripnete do polohy	).



Nasaďte saturační čidlo podľa inštrukcií pre použitie

dodaných sa saturačním čidlem.



Koncovku káblu senzoru pripojte ke Cardioserv (konektor

označený SpO  – viď Obr. 9-2).



2

0QUJPO	4Q0

&,(

Behom nekolika sekúnd sa na LCD zobrazí hodnota SpO

2

a pletysmografická krivka.

Poznámka: Následující nastavenie sú iba přechodná a na

rozdíl od nastavenie prevdená v menu Standardního nastavenie

(default) (viď Kapitola 11.) nesú uložena do pamäte.

Obr. 9-2: Pripojenie káblu saturačního senzoru

1BEEMF

Obr. 9-3:  Hodnota SpO  a pletysmografická krivka

2

hodnota SpO

a.

b.

c.

2

pletysmografická krivka

alarm SpO  (horní limit alarmu je potlačen)

2

Cardioserv V4.2

71

#1.

&$(

4Q0

D

))

B	C

*     ***	 B7     7

DN   N7

"MBSN

-JNJUT

CBDL

Snímanie kvalitního signálu EKG (viď kapitola 6.1: Zobrazenie EKG) je základným predpokladom pre správnou funkciu EKG synchronizace C-LOCK.

Pulzná oxymetria SpO2

Zapnutí a vypnutie funkcia EKG synchronizace C-LOCK

Pokiaľ nie je standardní nastavenie prevdené výrobcem

zmenené, je funkcia EKG synchronizace C-LOCK po zapnutie Cardioserv vypnutá. Ak je dostupný dostatečne kvalitní signál EKG, môžete funkciu synchronizace následujúcem

spôsobem zapnout:

Stisknutým funkčného tlačítka

sa zobrazí menu SpO

2



4Q0

(viď obr. 9-4) (je přístupné iba pri saturačním čidle

zapojení do prístroja.

Obr. 9-4: Menu SpO

2

$   -PDL

0''

Stisknutým funkčného tlačítka

sa funkcia C-LOCK



zapne (on). Ďalším stisknutým téhož tlačítka funkciu opet

vypnete (off).

Nastavenie integračního času

Integrační čas predstavuje časový interval, zo ktorého

sa vypočítává průmerná hodnota SpO . Nastavitelné možnosti

2

sú 4, 8 a 12 sekúnd, pričemž 8 sekúnd je vybráno ako standardní. Interval 12 sekúnd by mal byť používán iba v výjimečných prípadoch.

Stisknutým funkčného tlačítka

(viď obr. 9-4).

sa zobrazí menu SpO

2



4Q0

*OUFH

5J N F

T

Stisknutým funkčného tlačítka

integrační čas.

vyberte požadovaný



72

Cardioserv V4.2

Pokiaľ pri monitorovanie pacienta používáte namísto srdcovú frekvencia hodnotu tepové frekvencia

Upozornenie   odvozonou z parametru pulzná oxymetria, nastavte integrační čas na 4 alebo 8 sekúnd. Nikdy v tejto situáciu nevybírejte interval 12 sekúnd.

Jestliže v priebehu monitorovanie pacienta dojde najednou k nekolika neobvyklým situacím, může

Upozornenie   dojít k přehlédnutí rušenie signálu. Artefakty pak môžu simulovat prijatelné hodnoty a nemusí dojít

k aktivaci alarmu. Preto pre zaistenie spolehlivé monitorace je nutné pravidelne kontrolovat nasazoní saturačního senzoru a kvalitu

snímaného signálu.

C-Lock

ON

Integ.	  T ime

12  s

Alarm

Limits

back

U pacientů s implantovaným pacemakerem vypnete funkciu EKG synchronizace C-LOCK podľa inštrukcií

v kapitole 6.3.

Pulzná oxymetria SpO2

Nastavenie limitů SpO

2

Stisknutým funkčného tlačítka

(viď obr. 9-4).

sa zobrazí menu SpO

2



4Q0

12  s

Obr. 9-4: Menu SpO  (opakování)

"MBSN

-JNJUT

Stisknutým tlačítka

(Obr. 9-5)

sa otevře menu limitů alarmov



2

Tlačítkem + môžete hodnotu limitu zvýšit,

tlačítkom – hodnotu limitu môžete snížit



SpO2

Obr. 9-5: Menu limitů alarmov

Alarm SpO  nespustí alarmový zápis ani nebude uložen

2

do pamäte príhod.

Zápis pletysmografické krivky

Zápis pletysmografické krivky (bez ohledu na to, či byl

zápis zahájen manuálne či automaticky) vždy zobrazuje pletysmografickou křivku v 2. kanále.

."/6"-

)[

)

$.  .7

..	$"3%*04&37  1 "$&.",&3  410

Obr. 9-6: krivky EKG a pletysmogram

Cardioserv V4.2

73

**

4

Alarmy SpO2 sú podobné alarmov srdcovú frekvencia. Bližší podrobnosti preto

v kapitole 6.2: Monitorace EKG.

High	Alarm

-	+

SpO2

Low	Alarm

-	+

back

C-Lock

ON

Integ.	  T ime

Alarm

Limits

back

Pulzná oxymetria SpO2

Poznámky:

74

Cardioserv V4.2

Stimulácia

10.	Stimulácia

V tejto kapitole manuále je vysvetleno

–

použitie pacemakeru (zovní stimulácia)

–

dôležité aspekty, ktorým je behom zovní stimulácia nutné

venovat pozornost

–

ovládanie zovní stimulácia

Cardioserv V4.2

75

Stimulácia

10.1 Všeobecné informácie

Aplikácie a funkční popis

Pravidla pre aplikáciu zovní stimulácia

Transkutánní kardiostimulácia prístroja Cardioserv sa používá

v rámci urgentné terapie ako zovní (transkutánní) stimulácia srdcovú činnosti. Je indikovaná tiež ako přechodná pomoc

pri akutních arytmiích alebo Adams-Stokesových synkop. Použitýelná je i prípade niektorých forem bradykardie

a tachykardie.

Táto pravidla platí pre všetky pacemakery bez ohledu

na model alebo ich výrobce.

Všetky elektrická zariadenie, ktorá vydávají pacientovi energii

v akoékoli forme alebo sú v elektricky vodivém spojení

s pacientem, predstavují potenciální riziko.

Pacemaker umožňuje dva stimulační režimy: on-demand

a fix-rate stimulaci.

Bezpečnosť aplikácie techto prístrojov je v rukou ich obsluhy

a je preto dôležité dodržovat následujúce pravidla:

Stimulační impulzy sa přenášejí prostredníctvom jednorázových

defibrilačných elektród.

Pacemakery smie byť použitýy toliko pod dohledem

kvalifikovaného zdravotníckejho personálu.



Bezpečná aplikácie vyžaduje pri výberu technického

vybavenie a pravidelné údržby odborné znalosti a zkušenosti, dobrou organizaci a zvláštní starostlivosť.



Prístroja zdravotníckej techniky, ako napr. Cardioserv,

smie obsluhovat iba osoby, ktoré boli odpovídajícím spôsobem vyškoleny v ovládanie takových prístrojov.



Pred použitým užívateľmusí překontrolovat funkční

bezpečnosť prístroja.



Behom stimulácia musí byť monitorované pacientovo EKG,

podľa nehož bude moci užívateľurčit okamžik záchytu. Okrem toho musí byť přítomna nejméne jedna osoba sa zkušenostmi v použitie defibrilátoru.



76

Cardioserv V4.2

Stimulácia

Každý musí dodržovat následujúce pravidla:

Prekontrolujte v ruce chod defibrilátoru.



Pri uložení pacienta zkontrolujte, či sa nevytvořilo

elektricky vodivé spojení mezi pacientem a uzomnenými kovovými objekty (vyhnete sa tiež kalužím apod.). Potrebnéže je nutné, aby výstup stimulačného prúdu pacemakeru byl

elektricky izolován (plovoucí výstup CF alebo BF), dodržujte pri prevádzky maximální opatrnost, aby stimulační prúd pacemakeru pretékal výhradne mezi

elektródami pacemakeru.



Aplikujte elektródy, upravte svody elektród a pripojte

je ke Cardioserv. Používajte iba elektródy a svody uvedené v Kapitole 15: Informácie pre objednávanie.



Pacemaker používajte iba v súlade s týmto manuáem.



Upozornenie

Cardioserv V4.2

77

Okamžik zachycení rytme detekujte monitorovaniem tepové frekvencia, niev srdcovú frekvencia.

Pacemaker zapnete a vypnete následujúcem spôsobem:

Upozornenie

Zapnutí pacemakeru:

1.  Aplikujte adhezívní stimulační elektródy.

2.  Pomocou spojovacieho káblu pripojte elektródy ke Cardioserv.

3.  Cardioserv zapnete.

4.  Zapnete pacemaker.

Vypnutiepacemakeru:

1.  Vypnete pacemaker.

2.  Vypnete Cardioserv.

3.  Odpojte spojovacie kabel od Cardioserv.

4.  Sajmete elektródy.

Vzhledem k funkčním požiadavkám pacemakery pracují s vysokým napetým a sú preto vybavenýy

Upozornenie   špeciálnumi nepřístupnými výstupy. Cezto je však dôležité vyvarovat sa vodivého kontaktu

s jinými elektricky vodivými objekty, ako sú

napr. pinzoty, po celou dobu prevádzky pacemakeru. Prúd precházojící srdcem, ktorý převyšuje 10 mA, môžeindukovat vznik komorové fibrilace.

Stimulácia

10.2 Použitie jednorázových

defibrilačných elektród

Jednorázové defibrilačný elektródy (kat. číslo 919 202 94

pre dospelé a 919 202 95 pre deti) možno použít pre:

–

defibriláciu/kardioverziu (viď kapitola 4.2: Defibrilácia pomocou

interných alebo jednorázových elektród).

–

monitorovanie EKG

–

transkutánní (zovní) stimulaci

Postup pri správné aplikáciu jednorázových defibrilačných

elektród pri zovní stimulaci:

Obr. 10-1: Umístení defibrilačných elektród

Elektródy použijte pred dosažením ich doby expirace.



Aplikácie elektród:



–

Odstraňte ochlpenia v míste aplikácie. Zlepšíte tým vodivost

a usnadníte poslézo i ich odstraňování.

–

Elektródy umiestnite na pacienta tak, aby vodivé kontakty

boli po obou stranách pacientova tela a aby spojovacie káble nepřekážely další činnosti s pacientem.

–

Elektródy sú už z výroby opatřeny vodivým gelem,

nepoužívajte preto žádné další vodivé gely či krémy.

Obr. 10-2: Pripojenie elektródy ke káblu

–

Pokiaľ je už gel vyschlý, elektródy už nepoužívajte.

–

Sloupnete zadní fólii a elektródy pečlive prilepte na predem

vybraná a pripravenýá miesta.

78

Cardioserv V4.2

,

STERIUM

elektróda + konektor

APEX

elektróda + konektor

Stimulácia

Potom koncovku káblu 223 383 01 pritlačte na kontakt

elektródy, až uslyšíte cvaknutí. Dodržujte značení konektorů: „A“ = apex, „S“ = sternum.



Kruhové adhezívní elektródy (kat. číslo 919 201 89) je možné

použít s adaptérem svodu 223 346 01. Pri pripojení elektródy ke svodu dbejte na ich správné zapojení. Pri rozpojování stačí jednoduše zadní plochu záchytu (Obr. 10-3).

Po použitie opatrne sloupnete elektródy z pacienta

(Obr. 10-4) a potom je zlikvidujte.



Obr. 10-3: Pripojenie elektród k adaptačnímu káblu

Upozornenie

4IPDL

Obr. 10-4: Odstranení adhezívnych elektród

Cardioserv V4.2

79

správne

nesprávne

Ak je signál EKG extrémne rušen a AC síťový filtr nie je schopný zajistit čistý signál, môžebyť

on-demand režim stimulácia Cardioserv narušený.

V tejto situáciu sa obvykle zobrazí hlásenie „Check pace pads“. Pre omezoní vlivu interference elektródy přemístete pri úzkostlivém dodržení pokynů k aplikáciu.

Jestliže je nutné defibrilovat pacienta behom transkutánní stimulácia, nastavte voličem okamžite

Upozornenie   potřebnou defibrilačný energii a stisknete tlačítko

$IBSHF       . Pacemaker v tomto okamžiku nastaví stimulační výkon 0 mA. Výboj je uvolnen

po stlačení tlačítka  4IPD L       (viď postup uvdený v Kapitole 4.2).

Pokiaľ bude pacient vyžadovat další zovní stimulaci, obnovíte stimulaci podľa inštrukcií v kapitolách 10.3 (Režim on-demand) alebo 10.4 (Režim fix-rate).

Jednorázové defibrilačný elektródy likvidujte idneď po použitie. Nepoužívajte je opakovane!

,

Stimulácia

10.3 Režim on-demand

Upozornenie: Stimulační impulzy sa převádejí pacientovi cez

defibrilačný elektródy. Tieto musí byť pacientovi aplikovány

v súlade s inštrukciemi uvdenými v Kapitole 10.2.

Pacemaker je možné zapnout iba v prípade, že sú

pripojené stimulační elektródy (jinak sa zobrazí hlásenie informující uživatele o chybejících elektródách).

V režimu on-demand pacemaker neuvolňuje stimulační

impulzy po dobu, kedy pacient má vlastní srdcovú akci

s frekvncí převyšující nastavnou frekvenciu stimulační. Jakmile však srdcovú frekvencia klesne pod nastavnou stimulační frekvenciu, začne pacemaker uvolňovat impulzy. Preto musí byť kontinuálne monitorováno EKG pacienta. Nezbytná synchronizace impulzů sa automaticky přenáší

do pacemakeru.

Režim on-demand je metodou volby pri bradykardii alebo

asystolii, ktoré by moholy vzniknúť v dôsledku kritické príhody. Nastavenie pacemakeru v tomto prípade zamezí případné interferenci mezi vlastní excitací vodivého srdcovúho systému

a externúmi stimulačními impulzy, což by v dôsledku moholo vyvolat komorovou fibrilaci.

Snímejte signál EKG podľa inštrukcií uvedených

v Kapitole 6.1: Zobrazenie EKG.



Zkontrolujte, či sú obe jednorázové defibrilačný elektródy

správne aplikovány a pripojeny ke Cardioserv.



80

Cardioserv V4.2

Behom stimulácia vždy nastavte volič energie do polohy	. Tým sa zabrání náhodnému

Výstraha     nechtenému uvolnení defibrilačnéhovýboje.

Bezpečné a úspešné použitie pacemakeru je podmíneno absolutním dodržovaniem všech

Výstraha     prevádzkovéch pravidel uvedených v Kapitole 10.1.

Stimulácia

Stisknutým tlačítka	zapnete pacemaker (Obr. 10.5).

Pacemaker je standardne nastavn do režimu on-demand a na stimulační frekvenciu 60 t/min (volitelné).



4Z

1 NJO

N"

%FN

'J Y

1 NJO

o

N"

o

Pomocou tlačítka  N"        nastavte nízký stimulační výkon

(napr. 20 mA).



Zvyšujte pomalu pomocou tlačítka  1 NJO      stimulační frekvenciu,

pokiaľ nezačne na displeji blikat hvezdička (a na Obr.

10.6): Frekvencia stimulátoru je teraz identická alebo jen nepatrne vyšší než vlastní srdcovú frekvencia pacienta.



Stisknutým tlačítka  N"        pomalu zvyšujte výkon pacemakeru

na úroveň, ktorá zaručí konzistentní odpoveď myokardu.



Obr. 10-5: Ovládací prvkami pacemakeru

15 nastavenie výkonu pacemakeru

16 nastavenie stimulační frekvencia

17 přepínač stimulačních režimů (on-demand/fix-rate)

18 zapnutie a vypnutie pacemakeru (pri vypnutie je nutné podržet stisknuté déle než 2 sekúndy)

Teraz pomocou tlačítok  1 NJO

frekvenciu stimulácia.

a  1 NJO

vyberte požadovanou



Zvyšte výkon pacemakeru o dalších 5 mA, abyste dosáhli

spolehlivé stimulácia.



Úspešnost léčby vrifikujte sledováním krivky EKG na



displeji. Môžete stisknout tlačítko

videli tiež stimulační značky.

, abyste na displeji

4ZOD

Cardioserv V4.2

81

45&3/6.

Standardní stimulační frekvenciu po zapnutie prístroja môžete nastavit v menu Standardního nastavenie.

Stimulácia

Po ukončení intervnce najprv vypnete pacemaker

a teprv potom opatrne odstraňte elektródy!!!

Abyste vypnuli pacemaker, musíte podržet tlačítko

stisknuté déle než 2 sekúndy. Je to bezpečnostné opatrenia proti náhodnému vypnutie pacemakeru. Z téhož dôvodov nie je možné vypnout Cardioserv dřív než pacemaker.



D

E

Obr. 10-6: Zobrazenie na displeji pri stimulaci

a.

hvezdička blikající pri každom uvolneném

stimulačním impulzu

stimulační frekvencia

stimulační prúd

režim stimulácia

b.

c.

d.

82

Cardioserv V4.2

Uvde-li sa behom stimulácia do prevádzky defibrilátor, výkon pacemakeru sa automaticky nastaví na 0 mA.

#1.

&$(

B

1BDFNBLFS

%FNBOE	#1.

N"

C

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Stimulácia

10.4 Režim fix-rate

Upozornenie: Stimulační impulzy sa převádejí pacientovi cez

defibrilačný elektródy. Tieto musí byť pacientovi aplikovány

v súlade s inštrukciemi uvdenými v Kapitole 10.2.

4Z

Pacemaker je možné zapnout iba v prípade, že sú

pripojené stimulační elektródy (jinak sa zobrazí hlásenie informující uživatele o chybejících elektródách).

1 NJO

N"

%F N

'J Y

1 NJO

o

N"

o

V režimu fix-rate pacemaker uvolňuje stimulační impulzy

s libovolne nastavitelnou frekvncí a výkonem. Nastavná frekvencia je „fixní“, tzn. nepočítá s vlastní frekvncí myokardu. Tento režim by mal byť nastavován v prípadoch asystolie. Nektoré formy bradykardie a tachykardie možno tiež korigovat stimulací fix-rate, leč urgentné transkutánní stimulácia nie je

v techto prípadoch metodou volby.

Zkontrolujte, či sú obe jednorázové defibrilačný elektródy

správne aplikovány a pripojeny ke Cardioserv.



Obr. 10-7:  Ovládací prvkami pacemakeru

Stisknutým tlačítka	zapnete pacemaker (Obr. 10.7).

Pacemaker je standardne nastavn do režimu on-demand a na stimulační frekvenciu 60 t/min (volitelné).

15

16

17

18

nastavenie výkonu pacemakeru

nastavenie stimulační frekvencia

přepínač stimulačních režimů (on-demand/fix-rate)

zapnutie a vypnutie pacemakeru (pri vypnutie je nutné podržet stisknuté déle než 2 sekúndy)



Cardioserv V4.2

83

45&3/6.

Behom stimulácia vždy nastavte volič energie do polohy	. Tým sa zabrání náhodnému

Výstraha     nechtenému uvolnení defibrilačnéhovýboje.

Bezpečné a úspešné použitie pacemakeru je podmíneno absolutním dodržovaniem všech

Výstraha     prevádzkovéch pravidel uvedených v Kapitole 10.1.

Stimulácia

Stisknete tlačítko	na dobu 3 sekúnd, tým sa pacemaker

%FN

'JY



přepne do režimu fix-rate („Demand“ je v d na Obr. 10-8

nahrazono „Fix“).

Hvezdička (a na Obr. 10-8) pri každom uvolneném stimulačním

impulzu blikne.

Pomocou tlačítok  1 NJO

stimulácia.

a  1 NJO

nastavte požadovanou frekvenciu



Stisknutým tlačítka

N"        pomalu zvyšujte výkon pacemakeru



na úroveň, ktorá zaručí konzistentní odpoveď myokardu.

Úspešnost léčby vrifikujte sledováním krivky EKG

na displeji.



D

E

Zvyšte výkon pacemakeru o dalších 5 mA, abyste dosáhli

spolehlivé stimulácia.



Obr. 10-8: Zobrazenie na displeji pri stimulaci

a.

hvezdička blikající pri každom uvolneném

stimulačním impulzu

stimulační frekvencia

stimulační prúd

režim stimulácia

Po ukončení intervnce najprv vypnete pacemaker

a teprv potom opatrne odstraňte elektródy!!!



b.

c.

d.

Abyste vypnuli pacemaker, musíte podržet tlačítko

stisknuté déle než 2 sekúndy. Je to bezpečnostné opatrenia proti náhodnému vypnutie pacemakeru. Z téhož dôvodov nie je možné vypnout Cardioserv dřív než pacemaker.

84

Cardioserv V4.2

Standardní stimulační frekvenciu po zapnutie prístroja môžete nastavit v menu Standardního nastavenie.

#1.

&$(

B

1BDFNBLFS

'JY	#1.

N"

C

&$(

4Q0

'SFF[F

/FYU

.FOV

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

11.	Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Táto kapitola pojednává o nastavenie parametrov prístroja, ktoré

možno modifikovat tak, aby vyhovovaly co nejvíce potřebám

a preferencím uživatele, a o spôsobu prevedení techto zmen.

Cardioserv V4.2

85

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Menu Standardního nastavenie (Defaults) umožňuje upravit

nastavenie prístroja, ktorá potom zůstanou uložena v pamäte

a pri každom zapnutie prístroja budou automaticky aktivována.

Současne stisknete tlačítka F1 a F5, tým sa otevře menu

Standardního nastavenie (Defaults).



Zobrazí sa 1. stránka menu (Obr. 11-1 vlevo).

Pomocou kursorových tlačítok F1, F2 (nahoru/dolů) a F4

(doprava) môžete pohybovat kursorem na parametr, jehož nastavenie hodláte upravit. Potom môžete zmenit nastavenie parametru pomocou funkčných  tlačítok F1 až F5. Funkce

a označenie techto tlačítok sa u každého parametru mení.

/FYU

.FOV

Tlačítkem F5

sa cezunete na 2. stránku menu

(Obr. 11-1 vpravo).

Každou volbu potvrďte tlačítkom F5

sa i vrátíte zpet do Hlavního menu.

. Týmto tlačítkem

&9*5

234 #FFQ

Obr. 11-1: Menu

'

'

'

'

'

Obr. 11-2: Menu konfigurácia

86

Cardioserv V4.2

%FGBVMUT

)3 -JNJUT

IJHI

4FOTJUJWJUZ	DN N7

-FBE	***  B73  B7-  B7'	7

1BEEMF

"VUPTFRVFODF	+	+	+

410   -JNJUT	MPX	IJHI   0''

$ -0$,	0/

410   *OU  5JNF	T	T	T

-FBE 'BJM "MBSN

"MBSN 5POF "MBSN 1SJOUPVU

4IPDL 1SJOUPVU	0''	0/

$POU  1SJOUPVU	0/

o

&OUFS

0''

0''

0''

0''

0''

0/

0/

0/

0/

0''

*    **

MPX

%FGBVMUT

$POU  1SJOUPVU	0/

1BDFNBLFS	#1.

%JTQMBZ	SFWFSTF

%JTQMBZ	EFH

7PMVNF

"$ 'JMUFS	)[   0''

.VTDMF 'JMUFS	0''	0/

%BUF 'PSNBU	%% .. ::::

.. %% ::::

%BUF 5JNF

-BOHVBHF	&OHMJTI  GSBO	Î BJT

FTQBOPM  JUBMJBOP

4WFOTLB   1PSUVHVFT

6TFS

'BDUPSZ 4FUUJOH	0/

&9*5

/FYU

.FOV

0''

EFVUTDI

OPSNBM

EFH

IJHI

MPX

)[

0''

%FGBVMUT

)3 -JNJUT	MPX	IJHI

4FOTJUJWJUZ	DN N7

-FBE	***  B73  B7-  B7'	7

1BEEMF

"VUPTFRVFODF	+	+	+

410   -JNJUT	MPX	IJHI   0''

$ -0$,	0/

410   *OU  5JNF	T	T	T

-FBE 'BJM "MBSN

234 #FFQ "MBSN 5POF "MBSN 1SJOUPVU

4IPDL 1SJOUPVU	0''	0/

$POU  1SJOUPVU	0/

&9*5

/FYU

.FOV

0''

0''

0''

0''

0''

0/

0/

0/

0/

0''

*    **

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Limity alarmu srdcovú frekvencia (HR)

Tlačítkem F3

ukončíte menu konfigurácia a uložíte

&9*5

všetky prevdené zmeny.

Limitní hodnoty pre monitorovanie srdcovú frekvencia tu

vybrané budou automaticky aktivovány pri zapnutie prístroja.

Pomocou tlačítka F4 přemístete kursor doprava.



Najprv môžete pomocou tlačítok F1 a F2 upravit dolní

limit (podržíte-li tlačítko stlačené, budou sa hodnoty

menit rychleji) (Obr. 11-2). Limity alarmov môžete potlačit nastaveniem hodnoty mimo nastavitelné rozmedzí.



Opet pomocou tlačítka F4 přemístete kursor doprava na

horní limit alarmu; jeho hodnotu môžete upravit rovnakým spôsobem ako limit dolní.



Nove nastavné hodnoty potvrďte stisknutým tlačítka F5.



Citlivosť (Sansitivity)

Nastavenie tu vybrané (0.5, 1 a 2 cm/mV) je standardní

nastavenie citlivosťi Cardioserv.

Pomocou tlačítka F4 přemístete kursor doprava.



Pomocou tlačítok F3 a F4 vyberte požadovanou hodnotu,

kterou tlačítkom F5 potvrdíte.



Cardioserv V4.2

87

Pokiaľ je zobrazono menu Defaults, parametre prednastavné v tomto menu přepíšou přechodná

Upozornenie   nastavenie prístroja (limity alarmov, svody apod.).

Menu Defaults nie je možné otvoriťv prípade nabití defibrilátoru, behom analýzy EKG (tlačítkom "OBMZTF     ) alebo ak je v činnosti pacemaker.

Behom konfigurování prístroja je monitorace EKG

potlačena.

Výstraha

Nové nastavenie sa uloží iba v prípade, že menu

Defaults ukončíte stisknutým tlačítka F3   &9*5          .

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Svod (Lead)

Integrační čas SpO  (SpO  Int Time)

2

2

Tu vybrané nastavenie svodu EKG bude pre

Cardioserv standardním.

Tu môžete vybrat standardní integrační čas pre průmerování

hodnot SpO . Integrační čas 12 sekúnd by mal byť nastavován

2

iba v výjimečných prípadoch.

Pomocou tlačítka F4 přemístete kursor doprava.



Pomocou tlačítok F3 a F4 vyberte požadovaný svod,

ktorý tlačítkom F5 potvrdíte.

Alarm odpojení svodu (Lead Fail Alarm)



Chcete, aby sa ozval akustický alarm po 30 sekúndách

od odpojení elektródy EKG?

Autosakvnce

Táto položka menu definuje úrovne energie pre 1., 2. a 3.

defibrilačný výboj v režimu autosakvnce

(standardne: 200 J, 200 J, 360 J).

Akustická signalizace pulsace (QRS Beep)

Chcete, aby po zapnutie boli akustická signalizace pulsace

zapnutá alebo vypnutá?

Pre každý defibrilačný výboj môžete nastavit jinou úroveň

energie z následujúcech možností: 150 J, 200 J, 300 J a 360 J. Ak je vysvícený kursor umísten na hodnotu energie, môžete pomocou tlačítok F1 hodnotu zvýšit a F2 hodnotu snížit.

Akustický alarm (Alarm Tone)

Chcete, aby po zapnutie boli funkcia akustického alarmu

zapnutá alebo vypnutá?

Limity SpO

2

V tejto položce môžete upravit standardní limity pre

monitorovanie kyslíkovej saturácie.

Zápis pri alarmu (Alarm Printout)

Chcete, aby pri alarmové situáciu (překročení limitů pre HR)

automaticky spustil záznamník?

C-LOCK

Přejete si mať po zapnutie funkciu EKG synchronizace C-LOCK

zapnutou či vypnutou?

Zápis po výboji (Shock Printout)

Chcete, aby po prevedení defibrilačnéhovýbojaautomaticky

spustil záznamník?

88

Cardioserv V4.2

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Kontinuální zápis (Continuous Printout)

Svalový filtr (Muscle Filter)

Ak je funkcia vypnutá, záznamník sa automaticky zastaví

po 16 sekúndách zápisu. Ak je funkcia zapnutá, je nutné zápis zastavit manuálne.

pre eliminaci pohybových artefaktů a svalových akčních

potenciálů (35 Hz).

Formát dátumu (Date Format)

Pacemaker

Európsky formát (DD.MM.RRRR) alebo formát

USA (MM.DD.RRRR).

V tejto položce môžete nastavit standardní stimulační frekvenciu.

Displej

Dátum a čas (Date/Time)

Normálny (černe na bílém pozadí) alebo Revrzní

(bíle na černém pozadí) zobrazenie na LCD displeji. Normálny alebo převrácené (Flipped – otočení displeje

o 180° môžebyť vhodné pri upevnení defibrilátoru

Cardioserv do upínacího systému).

Pre nastavenie dátumu a času:

Pomocou F4 přemístete kursor doprava (den – day).



Pomocou F1 a F2 uprav hodnotu položky dne.



Pomocou F4 přemístete kursor doprava (mesíc – month).



Hlasitost (Volume)

Pomocou F1 a F2 uprav hodnotu položky mesíce.



Táto položka slúži k nastavenie hlasitosti všech akustických

signálů vydávaných prístrojom (príkazy, alarmy).

Rovnakým spôsobem pokračujte k nastavenie roku (year),

hodín (hour), minút a sekúnd.



AC Filtr

Zadání potvrďte stisknutým F5.



pre eliminaci rušivého signálu napájacej siete. Standardní

nastavenie 50 Hz (pre Evropu) alebo 60 Hz (pre USA) alebo

OFF (filtry sú vypnuté).

Cardioserv V4.2

89

V závislosti na zakoupeném modelu Cardioserv nemusí byť všetky položky menu vždy totožné.

Konfigurácia nastavenie defibrilátoru

Komunikační jazyk (Language)

Nastavenie od výrobce (Factory Sattings)

Táto položka menu sa používá pre volbu komunikačního

jazyka v textech zobrazoných na displeji a v vytisknutých dokumentech.

Pomocou tejto položky môžete pri volbe ON obnovit nastavenie

určené výrobcem (okrem nastavenie komunikačního jazyka a prevádzkového režimu)

Pomocou F4 přemístete kursor doprava.



Pomocou tlačítok F3 a F4 si vyberte požadovaný jazyk.



Svoji volbu potvrďte stisknutým tlačítka F5.



Užívateľ(Usar)

Prostredníctvom tohoto menu môžete zadávat text alebo jméno,

ktoré sa vždy vytisknou na okraji pásu zápisu.

Pomocou F4 přemístete kursor doprava.



Teraz môžete pomocou tlačítok F1 a F2 vybrat z nabídky znaků

první číslici, symbol alebo písmeno,  ktoré sa mají vložit do zadání mená alebo textu. Pomocou tlačítka F1 môžete listovat (rolovat) smerem vpred, tlačítkom F2 smerem vzad. Tlačítkem F4 přemístíte kursor doprava na zadání druhého znaku atd. První znak je prázdný.

Zadání potvrďte stisknutým tlačítka F5.



90

Cardioserv V4.2

Obnovním nastavenie od výrobce sa vymažou všetky informácie zadané v položce menu Usar (Uživatel).

Chybové indikácie a hlásenie

12.	Chybové indikácie a hlásenie

V tejto kapitole manuále nájdite

–

chybové indikácie a hlásenie, jež môžeCardioserv zobrazit

po vstupním automatickém testu

–

chybové indikácie a hlásenie, ktorá môžeCardioserv

zobrazit behom prevádzky

–

vysvetlení významu jednotlivých hlásenie, návody

na odstranení ich příčin

Cardioserv V4.2

91

Chybové indikácie a hlásenie

Chybová hlásenie behom vstupního automatického testu

92

Cardioserv V4.2

Hlásenie

Význam

Vysvetlení

Řešení

RAM Error

závada prístroja, prístroj nepoužívajte

Kontaktujte autorizovaný sarvis

ROM Error

závada prístroja, prístroj nepoužívajte

Kontaktujte autorizovaný sarvis

Display RAM Error press any key

omezoné použitie iba pre urgentné stavy, defibrilácia je možná

závada displeje; displej je obtížne čitelný alebo

zcela nečitelný

Stisknete funkční tlačítko a kontaktujte autorizovaný sarvis

Error in fixed memory press any key

omezoné použitie iba pre urgentné stavy, defibrilácia je možná

závada užívateľské konfigurácia (tj. nemožno uložit uživatelskou konfiguraci)

Stisknete nektoré funkční tlačítko a kontaktujte autorizovaný sarvis

Time basa Error press any key

omezoné použitie iba pre urgentné stavy, defibrilácia je možná

všetky data vztažená k času (ako napr. srdcovú frekvencia) môžu byť necezná

Stisknete nektoré funkční tlačítko a kontaktujte autorizovaný sarvis

Check „Shock“ key press any key

tlačítka (2) alebo (8) boli stisknuty behom zapnutie alebo sú vadná; pri závade nemožno použít k defibriláciu, iba

k monitorovanie

Stisknete nektoré funkční tlačítko, prístroj vypnete, nemačkejte žádné z tlačítok (2) ani (8) a prístroj

znovu zapnete. Opakuje- li sa hlásenie, kontaktujte autorizovaný sarvis.

Check CHARGE key, press any key

viď predchozí bod

viď predchozí bod

Charge Energy Error press any key

uložená energie sa liší od energie nastavné, omezoné použitie iba pre

urgentné stavy

pri posledním použitie sa vyskytla závada (pred vypnutým prístroja), ktorá boli uložena

Stisknete nektoré funkční tlačítko, prevďte testovací výboj, prístroj vypnete

a znovu zapnete. Opakuak je sa hlásenie, kontaktujte autorizovaný sarvis.

Chybové indikácie a hlásenie

Hlásenie/preblémy, ktoré sa môžu vyskytnout behom prevádzky

Cardioserv V4.2

93

Hlásenie

Vysvetlení

Řešení

Low Battery

internú batérie je témeř vybitá

pripojte prístroj k napájacej síti

HR alarm

překročení horního alebo dolního limitu srdcovú frekvencia alebo behom 4 sekúnd nebyl identifikován kmit R

nemá-li pacient asystolii, zkontrolujte elektródy; ak je amplituda příliš nízká, vyberte jiný svod

Check electrode

vysoká impedance elektród EKG alebo doskových elektród (paddle)

zkontrolujte stav elektród

Defib charged

defibrilačný energie je uložena na 30 sekúnd

Check salector

volič energie neukazuje správne, defibrilácia nie je možná

nastavte volič do exaktní pozice;

pokiaľ sa hlásenie opakuje, kontaktujte autorizovaný sarvis

Energy High

volič energie je nastavn na více než

50 MJ pri pripojení interných elektród; uložená energie je vyšší než je energie nastavná; defibrilácia je možná

nastavte energii do 50 J, máte-li internú elektródy; prevďte testovací výboj; pokiaľ sa hlásenie opakuje, kontaktujte autorizovaný sarvis

Energy Low

uložená energie je nižší než je energie nastavná; defibrilácia je možná

prevďte testovací výboj; pokiaľ sa hlásenie opakuje, kontaktujte autorizovaný sarvis

Electrode

závada doskové elektródy alebo monitorovací elektródy; výmena elektród pri zapnutém prístroji; defibrilácia

nie je možná

prístroj vypnete a znovu zapnete (prístroj musí byť na výmenu elektród vypnutý); pokiaľ sa hlásenie opakuje, kontaktujte autorizovaný sarvis

Prístroj nepracuje správne

závada řídícího software

prístroj vypnete a znovu zapnete

Check pace pads

excesívní interference s AC sítí

zapnete AC filtr, zkontrolujte aplikáciu elektród

Pri napájení zo siete nesvietizolený LED indikátor

závada napájacej jednotky

kontaktujte autorizovaný sarvis

Pri napájení zo siete nesvietižltý LED indikátor

závada batérie alebo napájacej jednotky

kontaktujte autorizovaný sarvis

Chybové indikácie a hlásenie

Poznámky:

94

Cardioserv V4.2

Čistenie, údržba a likvidácia

13.	Čistenie, údržba a likvidácia

Táto kapitola manuálu popisuje

–

spôsob očistenie a dezinfekcie prístroja a elektród

–

spôsob sterilizácia interných elektród

–

spôsob čistenie a dezinfekcie prísavných elektród

–

metodiku prevedenia pravidelnej údržby prístroja

Cardioserv V4.2

95

Čistenie, údržba a likvidácia

13.1 Čistenie, dezinfekcie a sterilizácia

Prístroj a doskové elektródy (paddle)

Idneď po použitie zlikvidujte všetky jednorázové elektródy,

abyste zabránili ich nežiaducemu opakovanému použitie.



Doskové elektródy a ich svody je možné čistit

a desinfikovat otřením tampónkem navlhčeným

v čistícím roztoku. Pred další aplikací doskové elektródy prekontrolujte, či sú už dokonale suché.



Povrch prístroja otřete mäkkou tkaninou navlhčenou v čistícím

roztoku. Zabráňte preniknutí roztoku do vnútra prístroja. Použít môžete všetky bežné čistící prípravky určené pre použitie

v zdravotnictví, ktoré obsahují až 70 % alkoholu.

Internú defibrilačný elektródy najprv očistete rovnakým

spôsobem ako doskové elektródy. Doporučenou metodou sterilizácia elektród a spojovaciech káblov je plasmatická sterilizácia pri nízké teplote. Alternativními metodami

môžu byť sterilizácia ETO (etylén oxidem), autoklávováním pri 134 °C alebo sterilizácia ionizujícím žiarením.

Internú elektródy musí byť sterilizovány po každom resuscitačním použitie.



Upozornenie

96

Cardioserv V4.2

Defibrilačné elektródy a držáky musí byť pred zahájením autoklávování odpojeny od káblu

Upozornenie   (viď šipka na Obr. 13-2).

Internú defibrilačný elektródy nesterilizujte horúcim vzduchem.

Pred čisteniem prístroja odpojte napájacej kabel

z napájacej siete. Pred manipulací s kontaktními

Nebezpečie    povrchy doskových elektród vypnete prístroja

a zabráňte jeho náhodnému zapnutie behom jeho

čistenie. Ako další bezpečnostné opatrenia vyberte

z prístroja baterii a odpojte doskové elektródy od defibrilátoru.

Čistenie, údržba a likvidácia

Vložení kontaktních dosiek:

Našroubujte kontramatku (2, Obr. 13-1) na elektróde

co najďalej bude možné.



Kontaktní dosku (1) našroubujte do rukoväti co najďalej

bude možné a potom ji upravte do patřičné polohy.



Obr. 13-1: Vložení kontaktních dosiek

Teraz upevnete kontaktní dosku dotažením kontramatky

(2) proti rukoväti (3).



Externú spätná elektróda pre internú defibriláciu

Pred čisteniem alebo sterilizací odpojte elektródu od káblu

(Obr. 13-2).



Elektrodu otřete mäkkou tkaninou navlhčenou v roztoku

saponátu. K desinfekci môžete použít bežné dezinfekčné prípravky. Neponořujte však elektródu do žádných roztoků.



Doporučenou metodou sterilizácia elektród a spojovaciech

káblov je plasmatická sterilizácia pri nízké teplote. Alternativními metodami môžu byť sterilizácia ETO (etylén oxidem) alebo sterilizácia ionizujícím žiarením. Poznámka: Častou sterilizací elektród etylén oxidem sa zkracuje životnost plastov. Elektródy nesterilizujte autoklávm!!



Obr. 13-2: Spätná elektróda pre internú defibriláciu

Cardioserv V4.2

97

Polohu kontaktních dosiek snadneji upravíte, povolíte-li kontramatku.

Čistenie, údržba a likvidácia

Výmena káblu defibrilačných elektród

Najprv Cardioserv vypnete



Uchopte koncovku a vytáhnete ji z konektoru (nikdy

netahejte za kabel!).



Pri zapojování dodržujte orientaci koncovky (zkosané rohy),

kliknutým zajistete.



Čistenie a dezinfekcia prísavných elektród

Elektródy očistete vodou alebo roztokem saponátu.

Nečistoty odstraňte malou kefkou.



K očistenie elektród môžete použít všetky bežné čistící

prostriedky vhodné k čistenie operačních nástrojov. Pri

príprave roztoku dodržujte inštrukcie výrobcov. Nepoužívajte kovové nádoby a zabráňte ponoření koncovk a kovových konektorov do roztokov.



Pri desinfekci elektród môžete použít tampónky navlhčené

v roztoku 70% alkoholu.



98

Cardioserv V4.2

K odstranení nečistot z elektród nepoužívajte kovové predmety, abyste nepoškodili aktivní

Upozornenie   vrstvičku strochbra/chloridu strochbrného. Môžete

však místo toho použít komerčne bežne dostupné

čistící vaty.

Čistenie, údržba a likvidácia

13.2 Údržba

Pokiaľ je batérie opakovane jen částečne vybitá, začne sa

prejevovat tzv. „pamäťový efekt“, v jehož dôsledku môžedramaticky klesnout kapacita batérie. Tento efekt možno účinne minimalizovat pravidelným prevedeniam tzv. oživovacích

cyklů. Ak je kapacita relativne nové batérie výrazne snížená, možno ji oživit opakováním cyklů vybitie a nabití. Správná

starostlivosti o NiCd batérie je důležitá a významne podpoří ich prevádzkové parametre. Rutinní preventívne údržbu má prevádzať kvalifikovaný servisný technik v pravidelných intervalech (doporučuje sa 30 dnů).

Pred každým použitím

prehliadnite prístroj i jeho všetky príslušenstvo (svody,

elektródy apod.), ak nie sú zjavne poškodené.



prevďte prevádzkové test (viď Kapitola 3.).



Pokiaľ zjistíte poškodenie alebo zhoršený funkční stav, takže

nemožno zaručit bezpečnosť pre pacienta i uživatele, Cardioserv

je nutné pred ďalším použitým neodkladne opravit.

Či sa bude batérie oživovat či nie, je plne na rozhodnutí

uživatele. Je však nutné si uvedomit, že batérie, ktoré nesú pravidelne oživovány, mají kratší životnost a je potrebné

je časteji vymeňovat.

Pravidelné kontroly

Defibrilátory Cardioserv sú prístroja zdravotníckej techniky

určené pre urgentné použitie pri záchrane lidských životů a je tedy bezpodmínečne nutné, aby boli neustále pripravenýé

k okamžitému použitie. Musí byť zajištena i prevádzkové pripravenýost pri napájení z internú batérie. Preto je potrebné prístroj v pravidelných intervalech kontrolovat:

Pokiaľ sa rozhodnete nepoužívat Servisný jednotku Accu,

je možné batérie kontrolovat a oživovat níže uvdeným spôsobem. Pri tejto metode však nie je možné zaručit nepřetržitou prevádzkyschopnost Cardioserv pri napájení

z batérie.

Jeden krát mesačne

prehliadnite prístroj i jeho príslušenstvo



1.

Odpojte Cardioserv z napájacej siete a monitorací vybijte

plne nabitú baterii. Prevdete to nastavenie voliče energie do polohy	(čidlo SpO  nie je pripojeno) a počkáte,

2

pokiaľ sa prístroj sám nevypne.

prevďte funkční test podľa postupu popsaného

v Kapitole 3.



Údržba batérie

Nabíjitelná batérie vyžaduje pre zaručení prevádzkyschopnosti

v urgentnéch situacích špeciálnu údržbu a nepřetržité kontroly. Pokiaľ nie je batérie používána, je normálnym jevm, že dochádza

k jejímu pozvolnému vybíjení.

Cardioserv V4.2

99

Pre zaistenie optimální starostlivosti o batérie doporučujeme používat naši servisný jednotku Accu (Obr. 3-5). Predlouží sa tým servisný životnost baterií a zaručí

sa tak ich nepřetržitá prevádzkové pripravenýost.

Čistenie, údržba a likvidácia

2.  Sledujte, ako dlho trvalo, než sa batérie zcela vybila.

Pokiaľ byl tento čas kratší než 1.8 hodíny, batérie je příliš stará alebo nesprávne udržovaná a je nutné ji vymeniť.

Po 2 letech vymeňte všetky batérie defibrilátoru

a kardiostimulátoru, ktoré neprešly údržbou a obnovou

v našem bateriovém sarvisu pre Cardioserv. Údržba

a obnova v bateriovém sarvisu predlouží životnost batérie asi o rok.



3.  Baterii opet nabijte na plnou kapacitu. Nabíjení trvá

asi 16 hodín.

Prevďte kontrolu výstražného systému defibrilátoru.



Technické prehliadky

Testovanie funkcí pacemakeru

Z bezpečnostnéch dôvodovprístroj vyžaduje pravidelné

servisný kontroly. Pre zaistenie funkční a prevádzkové bezpečnosťi prevádejte jednou ročne Technické prehliadky Cardioserv.

Funkciu pacemakeru môžete testovat pomocou bežne dostupného

testovacího zariadenie pre pacemakery (napr. Simulátor CS300

od firmy GEMS IT, kat. číslo 417 983 001).

Následující kontroly je možné prevádzať v rámci servisných

dohod. V opačném prípade je môžezajišťovat osoba

s dostatečnou teoretickou přípravou, odpovídajícím technickým vybaveniem i praktickou zkušeností.

Prístroja, ktoré nesú v perfektním funkčním stavu alebo

ktorých prevádzku nie je zcela bezpečný, je nutné neodkladne opravit alebo alespoň náležite označit, aby sa predešlo ich případnému použitie.



Prehliadnite prístroj i všetky jeho príslušenstvo, nejeví-li

zjevné známky poškodenie, ktoré by moholo zhoršit funkční stav prístroja.



Prístroja nevyžaduje žádnou další špeciálnu údržbu.

13.3 Likvidácia výrobku

Prehliadnite všetky bezpečnostné štítky a inštrukcie

vytištené na prístroji a prekontrolujte, či sú dobře čitelné.



Výrobek popísaný v tomto návode neodhazujte

do normálnyho netriedeného komunálního odpadi. Vyžaduje oddelený sber. Informácie o likvidaci tohoto výrobku získáte od oprávneného zástupca výrobce.

Prevďte funkční test podľa inštrukcií v Kapitole 3. Pomocou

vstupního testu po zapnutie prekontrolujte funkční stav hardware i software. Musí byť viditelné všetky sagmenty LCD displeje.



Na difibrilátoru premeřte energii uvolnenou do

50W odporu.



Zkontrolujte svody elektród defibrilátoru i pacemakeru,

ak nie sú mechanicky poškodenej, zkratované alebo polámané.



100

Cardioserv V4.2

Technické parametre

14.	Technické parametre

V kapitole Technických parametrov sú uvedené technické

údaje týkajúcej sa prístroja, ktoré boli validní v dobe tlače

(resp. jeho českého prekladu).

Cardioserv V4.2

101

Technické parametre

Prevádzkové režimy

Uloženie energie

nesynchronizovaný (defibrilácia je možná kedykoliv)

v kondenzátoru, ktorý sa nabíjaz batérie, z 12 V autobatérie

(sanitného vozu) alebo z napájacej siete (95–240 V AC;

49–65 Hz); po dokončení nabíjanie kondenzátoru sa ozv akustický signál:



synchronizovaný (kardioverzia)



Voľba energie

doba nabíjanie kondenzátoru na energii nastavnou

na 360 J:



Nastavitelná; energie, ktorá sa uvolní do rezistence

50 W sa zobrazí digitálne

–

z napájacej siete: typicky 8 sekúnd

Nastavitelné úrovne energie; energie uvolnené

do rezistence 50 W (maximální úroveň pri použitie interných elektród je 50 J):

–

z plne nabité batérie: typicky 8 sekúnd



–

z částečne nabité batérie: typicky 10 sekúnd (nejdéle

15 sekúnd) meřeno alespoň 5 minút po 15 výbojích po 360 J každý (pre 200 J typicky 4 sekúndy)

2,

5,

7,

10,

20,

30,

50,

100,

150,

200,

300,

360 Joul

Defibrilačný impulz

vybité kondenzátoru cestou indukční smyčky (tlumený sériový

resonanční okruh), tvar impulzu = sínusoidnej polvlna

s dobou rozpadu:

trvání impulzu pre externú rezistenci 50 W približne 4 ms,

meřeno od začátku impulzu po pretnutí nulové linie a inflekčního bodu zadní hrany impulzu



možné odchylky od nastavné energie v limitech

stanovných podľa IEC

v synchronizovaném režimu je defibrilačný impulz uvolnen

približne 40 ms po kmitu R





102

Cardioserv V4.2

Technické parametre

Vybíjací okruh

Testovacie funkcie

sériový oscilační okruh v sérii s externú rezistencí (pacientem)

pilotní kontrolka pre nabíjanie batérie



kapacitance: 32 mF

test defibrilátoru vybitiem uložené energie do internú

rezistence 50 W; 2číselný displej uvolnené energie





induktance: 26 mH



výstraha na LCD, pokiaľ okruh výbojaje prerušený

(tj. defibrilačný doskové elektródy nesú pripojeny).



ekvivalent rezistance: 6.5 ohm



automatický test defibrilátoru po zapnutie prístroja

sa zobrazeniem chybových hlásenie, ak je indikováno.



Výstup impulzu

izolované, nevodivé spojení s krytem, otevřený okruh

a chránenýý proti krátkému spojení

Synchronizácia

izolační test napätie 8 KV, typ CF v súlade s požiadavkami IEC

sa signálem EKG akoékoli polarity



minimální amplituda EKG pre spolehlivé spusteniepribližne

0.5 V s trváním komplexu ARS 80 ms



Bezpečnostné vybitie

vybitie kondenzátoru cez odpor internúho zatížení:

nie ak je defibrilačný výboj spušten do 30 sekúnd od nabití;



ak je spušten defibrilačný výboj, ale okruh výbojaje

prerušený, približne po 0.2 sekúndy;



bezprostredne po zmene nastavenie vybrané energie behom

alebo tesne po nabití;



nie ak je do 32 sekúnd dosaženo vybrané energie;



v prípade technické závady



Cardioserv V4.2

103

Technické parametre

Snímanie EKG signálu prostredníctvom doskových

elektród (paddle)

Snímanie EKG signálu prostredníctvom

pacientského káblu

Snímanie signálu EKG cestou doskových elektród, krivka EKG

sa zobrazí na LCD displeji, automatické prepnutiena elektródy EKG po pripojení pacientského káblu, kardioverzia obema možnostmi – pacientským kabelem i doskovými elektródami; diferenciální vstup; izolovaný, trochda CF v súlade

s IEC, s ochranou proti přetížení napetým

cez elektródy EKG, automatické prepnutiena elektródy EKG

po pripojení pacientského káblu; kardioverzia buď cestou EKG elektród alebo doskových elektród; diferenciální vstup, symetricky vztažen k „N“, izolovaný, trochdy CF podľa

IEC; 7 standardních svodů volitelných pomocou voliče svodů, vstup s ochranou proti přetížení vysokým napetým (chránený pred defibrilačným výbojom):

rozmedzí vstupního napätie: ± 4 mV



rozmedzí vstupního napätie:	±4.4 mV pre záznamník,

±4 mV pre displej



vstupní impedance: > 1.5 MOhm



maximální polarizační napätie: ± 1 V

vstupní impedance: > 2,5 MOhm pre 10 Hz





frekvnční odpoveď: 2.2 Hz až 20 Hz (-3 dB)

dynamické rozmedzí souhlasného modu: ±3 V





CMRR: > 80 dB

kompatibilita diferenciálního DC napätie: ±1 V





pacientský unikající prúd: za normálnyho stavu < 10 uA,

pri prerušenýí 1 vodiče < 50 uA

potlačení souhlasného modu (CMRR) R, L vzhledem

k N 65 dB, N vzhledem k šasi >110 dB





detekce stimulačních impulzů:

spoušteč QRS (meřeno podľa smerníc AAMI EC 13): práh

spoušteče 0.3 mV (pre šířku QRS mezi 40 až 70 ms a mezi 30 až 250 t/min)





–

–

–

–

–

trvání impulzu d  > približne 0,1 ms < 2,0 ms

p

značky stimulácia nezávisle na polarite

amplituda impulzů a : ±20 až 700 mV

p

impulz revrzním prúdom a : ± 1 mV

šířka pásma: 0,5 až 100 Hz



0

časová konstanta: t  = 25 až 100 ms

0

pacientský unikající prúd: za bežné situace < 10 uA,

v situáciu jedné poruchy < 50 uA



unikající prúd proti uzomnení: za bežné situace 0,5 mA,

v situáciu jedné poruchy 1 mA



rezistence napätie vzhledem k referenčnímu okruhu: 4 kV



detekce stimulačních impulzů:



–

–

–

–

–

trvání impulzu d  > približne 0,1 ms < 2,0 ms

p

značky stimulácia nezávisle na polarite

amplituda impulzů a  ±20 až 700 mV

p

impulz revrzním prúdom a  ± 1 mV

0

časová konstanta t  = 25 až 100 ms

0

104

Cardioserv V4.2

Technické parametre

Zobrazenie signálu

Prenos signálu

podsvícený LCD displej, 2 kanály systémom mazacího

pruhu, kalibrační impulz v levém rohu (pre EKG)

vstup signálu  zosílení signálu  sber signálů  konverzia

AD  digitální zpracování  LCD a záznamník

alfanumerická prezontace alarmových hlásenie, citlivosťi, svodu,

blikající indikátor systoly, limity alarmov, srdcovú frekvencia, energie a označenie funkčných  tlačítok.

volitelná citlivosť: 0,5–1–2 cm/mV (s maximální citlivosťí

2 cm/mV má 1 mV výstupní signál amplitudu na záznamníku 2 cm a približne 3 cm na LCD displeji), amplituda je omezona približne na ±2 cm na záznamníku

a približne ±3 cm na LCD displeji



zmrazoní EKG sa simultánním zobrazeniem aktuálního EKG

a (pre prístroja s instalovanou funkciou pulznáho oximetru)

pletysmografickou křivku v zmenšeném meřítku.

frekvencia sberu vzorieksignálu 1000 Hz pri frekvenciu

napájacej siete 50 Hz, prípadne 1200 Hz pri frekvenciu napájacej siete 60 Hz



trasa EKG 1.5× vetší než pri záznamu: s citlivosťí 1 cm/mV má

1 mV signál na displeji amplitudu 1,5 cm

rýchlosť pohybu mazacího pruhu: 25 mm/s

Výstup signálu EKG (volitelný port „Option“)



délka zobrazoné trasy v režimu reálného času: 4,6 sekúndy

svod EKG zobrazoný na displeji





rozmery displeje: 115 mm šířka × 86 mm výška

výstup 1 V  signálu pre 1 mV vstupní signál (pri 1 cm/mV)





rozlišení: 320 × 240 pixelů (bod 0.36 × 0,36 mm)

U	: ±2 V





max

zobrazoný obraz je možné převrátit o 180°

obecná chyba: <3 % (typicky)





RL: 500 W min



zpoždení: < 150 ms (nie je vhodné pre precisní spouštení)

Option

9 = EKG

10 = kostra



Cardioserv V4.2

105

Technické parametre

Kontrola systoly

Systém alarmov

symbol srdce blikající na LCD displeji

elektronické spusteniealarmov



akustická signalizace QRS (pípání – zo vypnout)

pokiaľ srdcovú frekvencia překročí jeden z nastavných

limitů déle než 5 sekúnd:

ozv sa akustický alarm (je možné vypnout), zobrazí

sa hlásenie „Alarm High HR“ alebo Alarm Low HR“ a zahájí sa zápis (ak je konfigurován)





filtr frekvencia napájacej siete: 50 Hz (60 Hz), eliminace

interference



svalový filtr

dolní prepustr s



f    = 27 Hz (50 Hz napájacej siete)

pokiaľ sa alespoň jedna z vybraných elektród odpojí:

ozv sa akustický signál (ak je pacientský kabel pripojen), zobrazí sa hlásenie „Alarm, Electrode“



lim

f    = 32 Hz (60 Hz napájacej siete)

lim

odpojení pri 83/100 Hz

nastavitelné rozmedzí limitů alarmu srdcovú frekvencia:

15 až 300 t/min (nemožno překrývat horní a dolní limity)



Merania srdcovej frekvencia

derivace spouštecích impulzů z EKG pri libovolné polarite,

adaptivní práh spoušteče, výpočet priemernej frekvencia,

uložení výsledků do pamäte, 3číselné zobrazenie na LCD displeji, limity alarmov vlevo od hodnoty:

výška znakovlimitů alarmu: 2,5 mm



tlačítka pre zrušenie alarmu a ztišení akustického alarmu



funkční tlačítka pre nastavenie limitů alarmu



meřitelné rozmedzí: 15 až 300 t/min



výška číslic pre hodnotu srdcovú frekvencia (HR): 7,5 mm



výška číslic pre limity alarmov: 2,5 mm



minimální amplituda pre spolehlivé spouštení: > 2,5 mV

pre signál EKG s trváním QRS 80 ms



106

Cardioserv V4.2

Technické parametre

Zápisovač

počet zapisovacích kanálov: 2



opoždený záznam EKG signálu uloženého v pamäte (délka

stripu 16 sekúnd včetne 4-sekundové história) v prípade

alarmové situace spolu s alfanumerickou anotací na okraji papieru:

šířka papieru: 55 mm



priemerrole: max. 60 mm

(role s 40 m zapisovacího papieru GEMS IT CONTRAST®)



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

srdcovú frekvencia

svod

nastavenie filtrov

dátum

čas

rýchlosť posuvu papieru

dôvodk záznamu (defibrilácia, alarm, manuálnu spuštení)

nastavná energie

uvolnená energie

značky synchronizace

text (označenie prevádzkuovatele/zdravotníckejho zariadenie)

rozlišení zapisovací hlavy: vrtikálne 6 dot/mm,

horizontálne 24 dot/mm



rýchlosť posuvu papieru: 25 mm/s ±5 %



transport papieru po manuálnum i automatickém spuštení

trvá 16 sekúnd (včetne 4 sekúnd história po automatickém spusteniezáznamu).



Aby nedošlo k poškodenie zapisovací hlavy, používajte výhradne

zapisovací papier GEMS IT CONTRAST®

Po prevedení záznamu EKG sa vytlačí pacientovo identifikace

obsahující jméno, dátum narozoní, uživatele, komentáře, dátum, čas, energii a limity alarmu.

Pamäť

uložení 40 stripov EKG zahájených defibrilací alebo alarmem,

každý s délkou 16 sekúnd a historií 4 sekúnd, včetne

úplného popisu



Přímý zápis s pravoúhlými souřadnicemi pomocou technologie

tepelného zápisu (zapisovací hlava s elektronicky řízonými tepelnými elementy zapisující na teplocitlivý papier), základné

linie je fixovaná v centru prestoru vymezoného pre zápis krivky EKG, vyznačení mřížky, role papieru, papier je transportován elektronicky řízoným DC motorem, limitované trvání transportu

uložení 80 nejnovejších akcí (tj. zapnutie/vypnutie prístroja,

alarmy, nastavenie defibrilačný energie) včetne data a času



Cardioserv V4.2

107

Technické parametre

SpO

Napájanie

2

saturácie: 0 až 100% v rozlišení 1 %

z napájacej siete



tepová frekvencia: 0 až 250 t/min v rozlišení 1 t/min

95 až 240 V AC, 49 až 65 Hz





limity alarmu: off, 15 až 100 %

príkon pri 230 V:





zobrazenie pletysmografické krivky

–   behom monitorace: 160 mA

–   behom nabíjanie kondenzátoru: 750 mA



EKG synchronizace C-LOCK



z 12 V autobatérie sanitného vozu



integrační časy: 4, 8 a 12 sekúnd



z nabíjitených vymeniťelných NiCd baterií



presnosť merania:	70 až 100% ±2 jednotky

50 až 69% ±3 jednotky zobrazoné pulsace: 1,2 % alebo ± 1 t/min



menovité napätie: 12 V



menovitá kapacita: 1,4 Ah



batérie sa nabíja pri jej vložení do prístroja



Pacemaker

doba nabíjanie zcela vybité batérie na plnou kapacitu:

približne 16 hodín



prevádzkové režimy: on-demand, fix-rate



stimulační frekvencia: 30 až 180 t/min, ± 5%

doba prevádzky s plne nabitú baterií: približne 35 výbojů

každý po 360 J (do odporu 50 Ohm) alebo 3 hodíny monitorace (1.2 hodíny s pacemakerem a systémom merania pulzným oxymetrom SpO )





stimulační prúd: 0 až 200 mA (pre 500 Ohm), napätie

až do 120 V ±5 %



2

šířka impulzu: 40 ms, 20 ms (pre stimulační frekvencia

150 t/min a vyšší)



Pripravenosť k prevádzke

tvar stimulační vlny: monofázický obdélníkový impulz

4 sekúndy po zapnutie (včetne automatického vstupého testu)



refrakterní interval: 100 ms



Prevádzkové poloha

akákoľvek

108

Cardioserv V4.2

Technické parametre

Požiadavkami na prostredia

Rozmery

prevádzkové

šířka: 432 mm



za normálny sa považují následujúce stavy:

výška: 172 mm



teplota v rozmedzí 0 až +40 °C

délka: 377 mm





relativní vlhkost v rozmedzí 30 až 90 % (nekondenzující)



Hmotnosť

atmosférický tlak v rozmedzí 700 až 1060 hPa



približne 8 kg (včetne batérie)



Skladovací a transportný

teplota v rozmedzí –20 až +60 °C



relativní vlhkost v rozmedzí 10 až 95% (nekondenzující)



atmosférický tlak v rozmedzí 500 až 1060 hPa



Cardioserv V4.2

109

Technické parametre

Poznámky:

110

Cardioserv V4.2

Informácie pre objednávanie

15.	Informácie pre objednávanie

Informácie uvedené v tomto zozname sa môžu podľa inovací

prístroja meniť, preto postupujte podľa najnovšieho zoznamu doplnkova príslušenstvo.

Cardioserv V4.2

111

Informácie pre objednávanie

101 117 01

defibrilátor Cardioserv s EKG monitorom

a záznamníkom

202 307 01

Systém pre uchycení defibrilátoru včetne

napájacieho zdroje

101 117 03

dtto, navíc pacemaker

202 307 02

Systém pre upevnení na stenu s rychloúchytem

(bez napájacieho zdroje)

101 117 04

dtto, navíc systém merania SpO  (pulzná oximetr)

2

205 106 01

Externú napájacej jednotka (iba pre použitie s

modely Cardioserv, ktoré boli podľa toho modifikovány)

101 117 05

dtto, navíc pacemaker a systém merania SpO

2

(pulzná oximetr)

Príslušenstvo

EKG

227 446 32

Uživatelský manuál

223 400 11

Pacientský hlavní kabel, 5 svodů, délka 2.2

metru, ktorý sa použije s

241 056 01

Standardní souprava príslušenstvo

(5vodičový kabel)

384 017 78

5svodovým kabelem elektród (R, L, F, N, C)

bez vysokofrekvnčního ochranného odporu, délka 0.7 metru, s kleštičkami alebo

241 056 02

Standardní souprava príslušenstvo

(3vodičový kabel)

223 404 25

Kabel elektródy, bílý (C), délka 1 metr,

sa 4mm konektorem

931 098 68

Brašna pre príslušenstvo Cardioserv

931 099 40

Brašna pre Cardioserv

223 288 01

Pacientský kabel, 3 svody, délka 2.2 metru,

s kleštičkami

226 130 02

Zapisovací papier, šířka 55 mm, délka 40 metrů

919 200 31

Jednorázové predgelované adhezívní elektródy,

Ag/AgCl, kontaktní plocha 20 mm, balení po 200 kusach

919 062 00

Napájacej kabel, Euro

401855-107

Napájacej kabel, Švýcarsko

217 144 01

Hrudní přísavná elektróda s malým

odsávacím balónkem

919 203 37

Napájacej kabel, Vlká Británie

303 440 30

Batérie 12 V, 1.4 Ah

217 320 01

Elektroda pre deti, s přítlačným

knoflíkovým konektorem

217 123 01

Adhezívní kroužky pre výše uvedené elektródy

112

Cardioserv V4.2

Informácie pre objednávanie

217 321 01

Elektródy pre dospelé, s přítlačným

knoflíkovým konektorem

919 202 94

Jednorázové elektródy (pad) pre defibriláciu

a stimulaci, obdélníkové, pre dospelé

927 223 00

Adhezívní kroužky (balení po 500 kusach),

pre elektródy 217 321 01

919 202 95

dtto, pre deti

223 383 01

Spojovacie kabel pre jednorázové elektródy (pad)

919 202 94/95

217 083 05

Vodivý krém, balení po 10 tubách

217 083 18

Vodivý krém, láhev 250 ml (znovu naplnitelná)

919 201 89

Jednorázové adhezívní defibrilačný elektródy pre

dospelé (také pre stimulaci), kruhové

217 083 14

Vodivý krém, nádoba 5 litrů

919 207 75

Jednorázové adhezívní defibrilačný elektródy pre

deti (také pre stimulaci), kruhové

930 115 82

Zásobník, 30 ml

223 346 01

Adaptér svodů pre jednorázové adhezívní

defibrilačný elektródy

Defibrilácia

217 304 03

Pár defibrilačných doskových elektród (paddle)

pre zovní defibriláciu, sa spouštecími tlačítky

919 202 36

Externú spätná elektróda pre internú defibriláciu

303 439 96

Vkládací kontakty pre externú

defibrilačný elektródy (1)

SpO

2

303 443 58

Spojovacie kabel (délka 3 m) pre následujúce

senzory a pre jednotky pred SN 101157662: Spojovacie kabel (délka 3 m) pre následujúce senzory a pre jednotky s SN 101157662

a pozdejší.

303 439 95

Klipové elektródy pre deti (1) (externú

defibrilačný doskové elektródy – paddle)

217 308 01

Pár defibrilačných elektród pre internú defibriláciu,

bez vkládacích kontaktů, pre použitie s:

701 240 21

Standardní prstové čidlo pre dospelé s hmotností

nad 40 kg, pre opakovaná použitie, model

DS-100A

384 013 19

Vkládací kontakty (2), internú, pre dospelé

384 013 20

Vkládací kontakty (2), internú, pre deti

701 240 22

Jednorázové čidlo pre deti a dospelé

(10 až 50 kg), flexibilní, model D-20,

24 kusů v balení

384 013 21

Vkládací kontakty (2), internú, pre malé deti

217 329 01

Defibrilačné elektródy antero-posteriorní

Cardioserv V4.2

113

Informácie pre objednávanie

701 240 26

jednorázové čidlo pre deti (1 až 20 kg),

flexibilní, model I-20, 24 kusů v balení

701 240 27

Jednorázové čidlo pre dospelé > 30 kg,

flexibilní, model D-25, 24 kusů v balení

701 240 32

Jednorázové čidlo pre novorozonce < 3 kg

a pre dospelé > 50 kg, 24 kusů v balení

Stimulácia

919 202 94

Jednorázové elektródy (pad) pre dospelé

pre defibriláciu a stimulaci, obdélníkové

919 202 95

Jednorázové elektródy (pad) pre deti

pre defibriláciu a stimulaci, obdélníkové

223 383 01

Adaptér pre jednorázové elektródy

919 202 94/95

919 201 89

Jednorázové elektródy (pad) pre dospelé

pre defibriláciu a stimulaci (vyžadují použitie adapterového káblu)

919 202 75

dtto, pre deti

223 346 01

Adapterový kabel pre jednorázové elektródy

(pad) 919 201 89 a 919 202 75

114

Cardioserv V4.2

Príloha

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Zmeny alebo úpravy tohoto systému, ktoré nebudú výslovne

schváleny společností GE Medical System by moholy spôsobit preblémy souvisající s elektromagnetickým rušeniem tohoto

alebo iných prístrojov. Tento systém je zkonstruován a testován

v súlade s relevantnémi predpisy týkajúcejmi sa EMC a musí sa instalovat a uvádet do prevádzky podľa následujúcech požiadavok:

Cardioserv V4.2

115

Prístroj alebo systém by sa nemal používat v tesnej blízkosti iných zariadenie alebo priamo pokládat na jiná

Výstraha     zariadenie. V prípade, že je takové umístení prístroja nezbytné, je popotrebné sledovať, či v takom uspořádání prístroj funguje normálne.

Používanie mobilních telefonů alebo iných zariadenie vyzařujících rádiové frekvencia (RF) v blízkosti

Výstraha     tohoto systému môžespôsobit jeho neočekávané alebo chybné fungování.

Príloha

IEC 61000-3-3

116

Cardioserv V4.2

Doporučenie a prehlásenie výrobcu – elektromagnetické rušenie

Defibrilátor Cardioserv je určený k používanie v následujúcem elektromagnetickém prostredia. Zákazník alebo užívateľmonitorovacího prístroja zodpovedá za to, že sa prístroj v takom prostredí bude používat.

Test na rušenie

Shoda

Elektromagnetické prostredia – doporučenie

Vysílání rádiofrekvnční (RF)

energie CISPR 11

Skupina 1

Prístroj používá RF energii jen pre svoje vnitřní funkce. Preto je vysílaná RF energie vlice nízká a nebude pravdepodobne spôsobovat žádné rušenie blízko umístených elektronických zariadenie.

Vysílání RF energie  CISPR 11

Trochda B

Prístroj je vhodný pre používanie v všech zariadeniech včetne domácností

a zariadenie priamo pripojených na vřejnou nízkonapeťovou síť, ktorá zásobuje

obytné budovy.

Vysílání harmonického rušenie

IEC 61000-3-2

Trochda A

Kolísání napätie/vysílání blikavých jevů

Vyhovuje

Príloha

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Cardioserv V4.2

117

Doporučenie a prehlásenie výrobcu – elektromagnetické rušenie

Defibrilátor Cardioserv je určený k používanie v následujúcem elektromagnetickém prostredia. Zákazník alebo užívateľmonitorovacího prístroja zodpovedá za to, že sa prístroj v takom prostredia bude používat.

Test odolnosti

Úroveň testu podľa IEC 60601

Úroveň zhody

Elektromagnetické prostredia

– doporučenie

Elektrostatický výboj

(ESD)  IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV vzduch

± 6 kV kontakt

± 8 kV vzduch

Podlahy by maly byť dřevené, betonové alebo z keramických dlaždic. Pokiaľ mají podlahy krytinu zo syntetického materiálu, mala by byť relativní vlhkost alespoň 30 %.

Elektrické rychlé přechodové jevy/ elektromagnetické impulzy IEC 61000-4-4

± 2 kV pre silové napájacej linky

± 1 kV pre vstupní/výstupní linky

± 2 kV pre silové napájacej linky Výrobek nemá žádné

vstupní/výstupní linky

Kvalita elektrické siete by mala odpovídat kvalite typického obchodního alebo nemocničního prostredia

Rázové napätie

IEC 61000-4-5

± 1 kV v diferenciálním režimu

± 2 kV v společném režimu

± 1 kV

v diferenciálním režimu

± 2 kV v společném režimu

Kvalita elektrické siete by mala odpovídat kvalite typického obchodního alebo nemocničního prostredia

Poklesy napätie, krátké výpadky a kolísání napätie na přívodních napájacejch linkách

IEC 61000-4-11

< 5 % U

(> 95 % pokles v U )

pre 0,5 cyklu

40 % U

(60 % pokles v U )

pre 5 cyklů

70 % U

(30 % pokles v U )

pre 25 cyklů

< 5 % U

(> 95 % pokles v U )

pre 5 s

< 5 % U

(> 95 % pokles v U )

pre 0,5 cyklu

40 % U

(60 % pokles v U )

pre 5 cyklů

70 % U

(30 % pokles v U )

pre 25 cyklů

< 5 % U

(> 95 % pokles v U )

pre 5 s

Kvalita elektrické siete by mala odpovídat kvalite typického obchodního alebo nemocničního prostredia. V prípade, že používanie defibrilátoru Cardioserv

vyžaduje nepřerušovaný prevádzku behom výpadků síťového napájení, doporučuje sa pripojit defibrilátor Cardioserv na nepřerušitelný zdroj energie (UPS) alebo baterii.

Magnetické pole síťové frekvencia (50 Hz/60

Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Magnetické pole síťové

frekvencia by mala byť na úrovni charakteristické pre typické obchodní alebo nemocniční zariadenie.

POZN.: U  je napätie siete sa strochdavým prúdom pred použitým první úrovne testu.

Príloha

rms

mimo pásma ISM

rms

rms

rms

80 MHz až 2,5 GHz

118

Cardioserv V4.2

Doporučenie a prehlásenie výrobce – elektromagnetické rušenie

Defibrilátor Cardioserv je určený k používanie v následujúcem elektromagnetickém prostredia. Zákazník alebo užívateľmonitorovacího prístroja zodpovedá za to, že sa prístroj v takom prostredia bude používat.

Test odolnosti

Úroveň testu podľa

IEC 60601

Úroveň zhody

Elektromagnetické prostredia – doporučenie Prenosná a mobilní RF komunikační zariadenie by sa nemala používat v menší vzďalejnosti

od defibrilátoru Cardioserv, včetne káblov, než je doporučený odstup vypočítaný podľa rovnice na základe frekvencia vysílače.

Doporučený odstup

d = 0.35 √P

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz až 800 MHz d = 1,2 √P 800 MHz až 2,5 GHz

Pričemž P je maximální výkon vysílače v Wattech (W) podľa údajů výrobce vysílače a d je doporučený odstup v metrech (m). Síla pole pevných RF vysílačů podľa

výsledků průzkumu na míste (c), by mala byť nižší, než je úroveň zhody v každom frekvnčním pásmu (d).

K rušenie môžedocházot v blízkosti zariadenie označeného následujúcem symbolem

Vdená RF energie

IEC 61000-4-6

Vyzařovaná RF energie

IEC 61000-4-3

3 V

150 kHz až 80 MHz

10 V

150 kHz až 80 MHz v pásmech ISM

10 V/m

10 V

10 V

10 V/m

POZN. 1:  Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvnční pásmo. POZN. 2:  Táto doporučenie nemusí platit v všech situacích.

Šíření elektromagnetických polí môžebyť ovlivneno absorpcí a odrazom od konstrukcí, predmetů a lidí.

Príloha

Cardioserv V4.2

119

a)  Pásma ISM (průmyslová, vedecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až  6,795 MHz, 13,553 MHz

až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

b)  Úroveň zhody v frekvnčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a v frekvnčním pásmu 80 MHz až 2,5 GHz

by mala snížit pravdepodobnost, že mobilní/prenosná komunikační zariadenie budou spôsobovat rušenie, pokiaľ budou náhodne prinesana do pacientských prestor. Z tohoto dôvodov sa pri výpočtu doporučeného odstupu od vysílače v techto frekvnčních pásmech používá přídavný faktor 10/3.

c)  Sílu elektromagnetických polí pevných vysílačů, ako sú základnové stanice pre radiotelefony (mobilní/bezdrátové)

a pozomní mobilní rádia, amatérská rádia, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televiďní vysílání nemožno teoreticky cezne

odhadnout. Pri vyhodnocování elektromagnetického prostredia s ohledem na pevné RF vysílače sa doporučuje previesť průzkum na míste. Kedyž nameřená síla v míste, kde budete zariadenie používat, překročí výše uvedenéu úroveň zhody,

je potrebné sledovať, či prístroj funguje normálne. Pokiaľ prístroj vykazuje nenormálny chování, môžebyť popotrebné prijmout dodatečná opatrenia, ako přeorientování alebo přemístení zariadenie.

d)  V frekvnčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by mala byť síla pole nižší než 10 V/m.

Príloha

d = 2,3√P

U vysílačů, ktorých maximální jmenovitý výkon nie je uvden v tabulce, sa môžedoporučený odstup d v metrech (m) určit pomocou

rovnice platné pre frekvenciu vysílače, kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače v Wattech (W) podľa údajů výrobce.

120

Cardioserv V4.2

POZN.:	Táto doporučenie nemusí platit v všech situacích. Šíření elektromagnetických polí môžebyť ovlivneno absorpcí

a odrazom od konstrukcí, predmetů a lidí.

Doporučené odstupy

Následující tabulka uvádí doporučené odstupy (v metrech) mezi prenosnými a pevnými RF komunikačními zariadeniemi

a defibrilátorom Cardioserv. Defibrilátor Cardioserv je určený k používanie v elektromagnetickém prostredia s kontrolovaným

RF rušeniem. Zákazník alebo užívateľdefibrilátoru Cardioserv môžepredcházot elektromagnetickému rušenie dodržovaniem minimální vzďalejnosti mezi prenosnými a mobilními RF komunikačními zariadeniemi (vysílači) a defibrilátorom Cardioserv podľa následujúcech doporučenie, na základe maximálního výkonu komunikačního zariadenie.

Jmenovitý max. výkon vysílače v Wattech

Odstup v metrech (m) podľa frekvencia vysílače

150 kHz až 80 MHz mimo pásma ISM

d = 0,35√P

150 kHz až 80 MHz v pásmech ISM

d = 1,2√P

80 MHz až 800 MHz

d = 1,2√P

800 MHz až 2,5 GHz

0,01

0,04

0,12

0,12

0,28

0,1

0,11

0,38

0,38

0,87

1

0,35

1,2

1,2

2,8

10

1,1

3,8

3,8

8,7

100

3,5

12

12

28

POZN. 1:  V prípade frekvencia 80 MHz a 800 MHz sa použije vyšší frekvnční pásmo.

POZN. 2:  Pásma ISM (průmyslová, vedecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až  6,795 MHz, 13,553 MHz

až 13,567 MHz, 26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.

Príloha

Predepsané káble a príslušenstvo

Následující tabulka uvádí saznam káblov, snímačů

a príslušenstvo, u nichž společnost GE ručí za splnenia požiadavok v oblasti EMC.

POZN.: Žádná príslušenstvo, ktorá nemají vliv na splnenia

požiadavok EMC, nesú do zoznamu zahrnuta.

Č. dílu

Popis

223 400 11

Hlavnépacientský kabel, 5 svodů

384 017 78

Souprava vodičů, 5 svodů

223 404 25

Elektrodový kabel, bílý

223 288 01

Pacientský kabel, 3 svody

217 304 03

Pár plochých defibrilačný elektród, externých

217 308 01

Pár plochých defibrilačný elektród, interných

223 383 01

Spojovacie kabel pre elektródy

223 346 01

Kabel pre elektródy

303 443 58

Spojovacie kabel pre sanzor SpO

2

701 240 XX

Sanzor SpO  na jedno použitie

2

407705-005

Nosní sanzor SpO  na jedno použitie

2

919 062 00

Síťový kabel, Euro

Cardioserv V4.2

121

Používanie iných príslušenstvo, vysílačů a káblov než tech, ktoré sú predepsány môžemať za následek

Výstraha     zvýšené rušenie alebo sníženou odolnost zariadenie alebo systému vůči rušenie.

Príloha

919 203 37

Síťový kabel, Vlká Británie

401855-107

Síťový kabel, Švýcarsko

122

Cardioserv V4.2

Prehlásenie o zhode EU

Prehlásenie o zhode EU

Dokument č. 06-01

Potvrzujeme týmto, že výrobek

defibrilátor Cardioserv, verzia preduktu 4.1

(Včetne systémových komponent a doplňků, UMDNS kód 17-882)

splňuje požiadavkami následujúcech smerníc, standardů a normativních dokumentů:

1.

2.

Smernice rady 93/42/EEC z 14. června 1993 týkajúcej sa zdravotníckej techniky

EN 60601-1:1990/DIN VDE 0750 část 1/12.91/IEC 601-1-2, vydania 1988

DIN VDE 0750 část 201/08.85/IEC 601-2-4:1983

E DIN IEC 62 (Sac)73:1995-02/IEC 62 (Sakretariát) 73:1994

EN 60601-1-2:1993/IEC 601-1-2: 1993

EN 55011:1991/CISPR 11:1990 modifikovaná, zariadenie skupiny I, trochdy B

3.

Shoda reprezontativního vzorku jmenovaného výrobku sa „základnými požiadavkami“ Přílohy 1 Direktivy 93/42/EEC boli potverziana

notifikovaným orgánem

GE Medical Systems Information Technologies GmbH, Technická dávka CE-H-005

Zdravotnický prístroj byl zařazon do Trochdy IIb podľa specifikace v Přílozo IX Direktivy 93/42/EEC. Nesa označenie:

0459

Jmenovaný výrobek byl vyvinutý, vyroben a testován podľa systému riadenia kvality v súlade s EN ISO 9001, EN 46001 a Přílohou

II Sakce 3.2 Direktivy 93/42/EEC týkajúcej sa zdravotníckej techniky. Shoda sa systémom riadenia kvality boli potverziana

G-MED France

Albracht Malkmus, sanior RA inženýr, v.r. 	Freiburg 15. února 2001

Technická dokumentácia je uložena u GE Medical Systems Information Technologies GmbH.

Cardioserv V4.2

123

Výrobce

Autorizovaný európsky zástupca

GE Medical Systems Information

Technologies Inc.8200

West Tower Avnue

Milwaukee, Wi 53223 USA

GE Medical Systems Information Technologies GmbH Munzinger Strassa 3

D-79111 Freiburg, Nemecko

Poznámky: